|  | PASAULES ANTIDOPINGA AĢENTŪRA Godīga spēle |
| --- | --- |

WADA tehniskais dokuments – TD2019GH

| Dokumenta numurs: | TD2019GH | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sarakstījusi: | WADA Laboratorijas ekspertu grupa | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2019. gada 15. maijs | Spēkā stāšanās diena: | 2019. gada 15. maijs |

CILVĒKA AUGŠANAS HORMONA (hGH) IZOFORMU DIFERENCIĀLIE IMŪNTESTI DOPINGA KONTROLES ANALĪZĒM

Šā tehniskā dokumenta mērķis ir nodrošināt saskaņotu pieeju, piemērojot izoformu diferenciālos imūntestus, lai noteiktu dopingu ar cilvēka augšanas hormonu (hGH) sportā. Šajā tehniskajā dokumentā ir sniegtas norādes par parauga pirmsanalīzes sagatavošanas procedūru, pārbaudes metodes(-žu) izmantošanu un pārbaudes rezultātu interpretāciju.

# 1.0. Ievads par pārbaudes metodi

Izoformu diferenciālie imūntesti dopinga ar hGH noteikšanai tika izstrādāti, lai nošķirtu hGH izoformu proporcijas, kas konstatētas normālos fizioloģiskos apstākļos, no tām, kas konstatētas pēc rekombinanta (rec) hGH injekcijas [1, 2].

Pārbaudes metode būtībā balstās uz noteikto principu, ka normāls hGH sastāvs asinīs ir dažādu izoformu maisījums, kuru klātbūtnei ir nemainīgas relatīvās proporcijas. Turpretī recGH sastāv gandrīz tikai no monomēra 22-kDa molekulārās formas. Eksogēnā recGH ievadīšana ne tikai palielina 22-kDa izoformas koncentrāciju, bet arī samazina koncentrācijas, kas nav 22-kDa koncentrācijas, tādējādi izmainot dabiskās attiecības, kas konstatētas starp šīm hGH izoformām [3].

1.1. Pārbaudes metodes princips

Lai izmantotu pārbaudes metodi(-es), katra parauga analīzē hGH izoformu mērīšanai izmanto divus atsevišķus komplektus (“1” un “2”, ko piegādā uzņēmums CMZ-Assay GmbH, Vācija) [4]. Katru no šiem komplektiem var izmantot sākotnējās pārbaudes procedūrā, savukārt apstiprināšanas procedūrai(-ām) izmanto gan komplektu “1”, gan komplektu “2”.

Katrā komplektā ir viens “rekombinantais” un viens “hipofīzes” tests. “Rekombinantajā” (recGH) testā pārklātā satveres antiviela galvenokārt saistās ar paraugos esošo 22-kDa hGH monomēru, savukārt “hipofīzes” (pitGH) testā izmanto satveres antivielu, kas atpazīst dažādas no hipofīzes atvasinātas hGH izoformas. Attiecīgie testi tiek apzīmēti kā “rec1”, “pit1”, “rec2” un “pit2” testi. Pārbaudes metodes rezultātu izsaka kā recGH / pitGH koncentrāciju attiecību katrā konkrētajā komplektā.

# 2.0. Prasības testiem

Pirms šīs pārbaudes metodes ieviešanas ikdienas dopinga kontroles analīzē laboratorijai jāizpilda turpmākie priekšnosacījumi.

    - Jāvalidē testa veikšana uz vietas, tostarp, piemēram, testa kvantifikācijas robežas (LOQ), iekšējās laboratorijas atkārtojamības (sr) un starpposma precizitātes (sw) noteikšana.

Minēto testu darbības parametru pieņemamās vērtības, kas piemērojamas, atsevišķi nosakot recGH un pitGH koncentrācijas (“rec1”, “pit1”, “rec2” un “pit2”), ir šādi:

      - sr (izteikta kā testa iekšējā relatīvā standartnovirze, RSD) ≤ 15 %;

      - sw (izteikta kā testa iekšējā RSD) ≤ 20 %;

      - LOQ ≤ 0,050 ng/ml, noteikta kā zemākā koncentrācija ar sr ≤ 15 % un sw ≤ 20 %.

    - Turklāt laboratorijai jānosaka testa mērījumu nenoteiktība (MU), izmantojot laboratorijas validācijas datus. Kombinētā standarta nenoteiktība (uc), ko piemēro testa recGH / pitGH attiecībām, nedrīkst pārsniegt uc_Max maksimālos līmeņus, kas noteikti, pamatojoties uz starplaboratoriju ārējās kvalitātes novērtējuma shēmas (EQAS) datiem [relatīvā uc_Max = 20 % abos komplektos, un to vērtības ir tuvas attiecīgajām izšķiršanas robežām (DL)].

    - Sekmīgi jāpiedalās vismaz vienā WADA organizētā EQAS, lai apliecinātu gatavību testa īstenošanai. Konstatējot nepilnības, jāveic atbilstoša(-as) koriģējošā(-ās) darbība(-as).

    - Jāiegūst ISO/IEC-17025 akreditācija hGH izoformu diferenciālā imūntesta metodei no akreditācijas struktūras, kas ir pilntiesīga Starptautiskās laboratoriju akreditācijas kooperācijas (ILAC) dalībniece un ir parakstījusi ILAC Savstarpējās atzīšanas nolīgumu (ILAC MRA).

2.1. Testa pirmsanalītiskā procedūra

Saņemot “A” un “B” paraugus laboratorijā, veic turpmākās darbības.

    - Pārbauda, vai asins paraugi ir ņemti mēģenēs, kas satur inertu polimēru seruma sadalīšanas gelu un asinsreces aktivācijas faktoru (BD Vacutainer® SSTTM-II mēģenes, ES atsauces Nr. 367955; BD Vacutainer® SSTTM-II Plus Advance mēģenes, ES atsauces Nr. 367954; BD Vacutainer® SSTTM mēģenes, ASV atsauces Nr. 367986) saskaņā ar WADA vadlīnijām Guidelines for Blood Sample Collection [Vadlīnijas asins paraugu vākšanai] [5]. Šādi asins paraugi pēc vākšanas un transportējot tos uz laboratoriju jāuzglabā atdzesētā stāvoklī (tos nedrīkst sasaldēt).

    - Vai arī paraugus var pieņemt laboratorijā kā sasaldētus vai atdzesētus seruma paraugus pēc asins sarecēšanas un centrifugēšanas un seruma daļas sadalīšanas paraugu vākšanas vietā.

    - Paraugi, kas laboratorijā tiek piegādāti kā plazma, netiek pieņemti hGH analīzei ar šiem komplektiem. Līdz ar to paraugu savākšanas iestādēm ir sniegtas vadlīnijas asins paraugu vākšanai hGH analīzes nolūkiem, un tajās ir norādīts, ka analīzes matrica ir serums [5]. Laboratorija informē pārbaudes iestādi un lūdz tai padomu attiecībā uz to paraugu analītiskās pārbaudes noraidīšanu, kuriem ir konstatētas neatbilstības (saskaņā ar ISL; [6]). Kad paraugi ir savākti nepareizā matricā (to nosaka rezultātu pārvaldības iestāde), šādas analīzes rezultātus neņem vērā.

    - Pārbauda parauga(-u) statusu (piemēram, pierādījumus par hemolīzi) un paraugu ņemšanas mēģeņu viengabalainību (piemēram, sadalīšanas gela plīsuma pazīmes). Laboratorija atzīmē visus neparastos parauga stāvokļus, reģistrē šādus stāvokļus un norāda tos pārbaudes ziņojumā pārbaudes iestādei ADAMS sistēmā.

    - Attiecībā uz paraugiem, kas saņemti kā nesadalītas asinis SSTTM-II mēģenēs vai SSTTM-II Plus Advance mēģenēs, vai SSTTM mēģenēs, veic turpmāk norādītās darbības.

“A” paraugs

- “A” paraugu pēc iespējas ātrāk pēc saņemšanas centrifugē 10–15 minūtes ar 1300–1500 g.

- Visa atdalītā seruma daļa no “A” parauga jāpārlej citā mēģenē vai jāsadala alikvotās jaunos flakonos, kas tiek atbilstoši marķēti, lai varētu aizpildīt laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes dokumentāciju. Sākotnējās pārbaudes procedūrā izmanto vienu alikvotu. Atlikušo(-ās) “A” parauga alikvotu(-as), kas nav izmantota(-as) sākotnējās pārbaudes procedūrā, nepieciešamības gadījumā uzglabā sasaldētu(-as) līdz “A” apstiprināšanas procedūrai.

- Sākotnējās pārbaudes procedūrā “A” parauga alikvotas var analizēt tūlīt pēc sadalīšanas alikvotās vai uzglabājot aptuveni 4 °C temperatūrā ne ilgāk kā 24 stundas pirms analīzes (ne vēlāk kā 4 dienas pēc parauga savākšanas). Vai arī “A” parauga alikvotas līdz analīzei sasaldē.2

“B” paraugs

- “B” paraugu pēc iespējas ātrāk pēc savākšanas centrifugē 10–15 minūtes ar 1300–1500 g. Visa “B” parauga atdalītā seruma daļa tiek turēta SSTTM-II vai SSTTM-II Plus Advance, vai SSTTM paraugu vākšanas mēģenē un, ja nepieciešams, tiek sasaldēta saskaņā ar mēģenes ražotāja norādījumiem līdz analīzes veikšanai.

- Kad “B” paraugs ir atkausēts un atvērts, “B” apstiprināšanas procedūrai izmanto “B” parauga alikvotu. Atlikusī “B” parauga seruma daļa jāpārlej jaunā mēģenē/flakonā un hermētiski jānoslēdz sportista vai sportista pārstāvja, vai laboratorijas norīkota neatkarīga liecinieka klātbūtnē, izmantojot sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju, un jāsasaldē2 līdz papildu analīzei, ja tāda nepieciešama.

    - Attiecībā uz paraugiem, kas saņemti kā atdalīta seruma paraugi veicamas turpmāk norādītās darbības.

a) Paraugi, kas saņemti kā sasaldēta atdalīta seruma daļas

  - Šie paraugi paliek sasaldēti2 līdz analīzei.

  - Pēc atkausēšanas ņem “A” parauga alikvotu, ko izmanto sākotnējās pārbaudes procedūrā. Šo “A” parauga alikvotu var uzglabāt aptuveni 4 °C temperatūrā, ja sākotnējās pārbaudes procedūra ir paredzēta 24 stundu laikā pēc atkausēšanas. Atlikušo “A” parauga seruma daļu, ko neizmanto sākotnējās pārbaudes procedūrā, var uzglabāt paraugu vākšanas mēģenē vai sadalīt alikvotās jaunos flakonos, kurus pienācīgi marķē, lai tos reģistrētu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes dokumentācijā, un uzglabā sasaldētā2 stāvoklī līdz “A” apstiprināšanas procedūrai, ja tāda nepieciešama.

  - Kad “B” paraugs ir atkausēts un atvērts, “B” apstiprināšanas procedūrai izmanto “B” parauga alikvotu. Atlikusī “B” parauga seruma daļa jāglabā paraugu vākšanas mēģenē un hermētiski jānoslēdz sportista vai sportista pārstāvja, vai laboratorijas norīkota neatkarīga liecinieka klātbūtnē, izmantojot sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju, un jāsasaldē2 līdz papildu analīzei, ja tāda nepieciešama.

b) Paraugi, kas saņemti kā atdzesēta atdalīta seruma daļas

  - “A” parauga alikvotu paņem pēc iespējas ātrāk pēc saņemšanas. Sākotnējās pārbaudes procedūrā “A” parauga alikvotas var analizēt tūlīt pēc sadalīšanas alikvotās vai uzglabāt aptuveni 4 °C temperatūrā ne ilgāk kā 24 stundas pirms analīzes (ne vēlāk kā 4 dienas pēc parauga savākšanas). Vai arī “A” parauga alikvotas līdz analīzei sasaldē.2

- Atlikušo “A” paraugu, ko neizmanto sākotnējās pārbaudes procedūrā, uzglabā paraugu vākšanas mēģenē vai sadala alikvotās jaunos flakonos, kurus pienācīgi marķē, lai reģistrētu laboratorijas iekšējās uzraudzības ķēdes dokumentācijā, un uzglabā sasaldētā2 stāvoklī līdz “A” apstiprināšanas procedūrai, ja tāda nepieciešama.

- “B” paraugus pēc iespējas ātrāk sasaldē2 uzreiz pēc saņemšanas un pirms analīzes atkausē. Kad “B” paraugs ir atkausēts un atvērts, “B” apstiprināšanas procedūrai izmanto tā alikvotu. Atlikušo “B” parauga serumu uzglabā paraugu vākšanas mēģenē un atkārtoti hermētiski noslēdz sportista vai sportista pārstāvja, vai laboratorijas norīkota neatkarīga liecinieka klātbūtnē, izmantojot sistēmu, kas ir droša pret falsifikāciju, un uzglabā sasaldētu2 līdz papildu analīzei, ja tāda nepieciešama.

2.2. Analītiskās pārbaudes procedūra

Lai veiktu analītiskās pārbaudes procedūru, skatiet pārbaudes procedūru, kas aprakstīta pārbaudes komplektos iekļautajos instrukciju ieliktņos, un laboratorijas standartprocedūru (SOP).

Konstatējot pretrunas starp komplektos iekļauto instrukciju ieliktni un laboratorijas SOP, vai starp instrukciju ieliktni un šo tehnisko dokumentu, noteicošais vienmēr ir otrais.

Piezīme. Lai nodrošinātu testa veikšanas kvalitāti, jāpievērš uzmanība laikam, kad parādās parauga signāls luminometrā, kas jāiestata uz 1 s.

2.2.1. Analītiskās pārbaudes stratēģija

      - Sākotnējās pārbaudes procedūrā var izmantot vai nu komplektu “1”, vai komplektu “2”, ja izmanto vismaz divas (2) alikvotas no oriģinālā “A” parauga.

      - Sākotnēja varbūtēja nelabvēlīga analīžu rezultāta gadījumā “A” parauga apstiprināšanas procedūrā izmanto gan komplektu “1”, gan komplektu “2”, izlietojot trīs (3) jaunas alikvotas no oriģinālā “A” parauga.

      - “B” apstiprināšanas procedūrā gan komplektu “1”, gan komplektu “2” izmanto trim (3) alikvotām, kas paņemtas no oriģinālā “B” parauga. Veicot “B” parauga apstiprināšanas analīzi, laboratorija ievēro ISL prasības [6].

      - Gan “A”, gan “B” apstiprināšanas procedūrās mēra trīs (3) parauga alikvotas, izņemot gadījumus, kad parauga tilpums ir ierobežots, un tādā gadījumā jāanalizē maksimālais alikvotu skaits, ko ir iespējams sagatavot [6].

      - Saskaņā ar ISL [6] laboratorijai ir jāizstrādā politika, lai noteiktu tos apstākļus, kad “A” vai “B” parauga apstiprināšanas procedūru var atkārtot (piemēram, nosakot testa iekšējās RSD vērtības > 15 %).

      - Lai izmantotu pārbaudes metodi(-es) dažādos testa apstākļos (ar dažādām komplekta partijām, dažādiem analīžu veicējiem utt.) un/vai lai pierādītu testa specifiskumu, laboratorijām ir ieteicams izveidot pietiekami raksturotu(-us) un stabilu(-us) iekšējās kvalitātes kontroles paraugu(-us) (iQC), kas ir laboratorijas tiešā kontrolē un ko neietekmē atšķirības komplektu partijās.

# 3.0. Ziņošana un rezultātu interpretācija

3.1. Pārbaudes rezultātu interpretācija

Lai noteiktu analīžu rezultāta atbilstību, laboratorija salīdzina recGH / pitGH attiecību (kas izteikta ar diviem cipariem aiz komata), kas iegūta no izmērīto parauga alikvotu atkārtojumiem un aprēķināta, izdalot “rekombinanta” testa rezultātu vidējo vērtību (recGH koncentrāciju ng/ml, kas izteikta ar trim cipariem aiz komata) ar “hipofīzes” testa rezultātu vidējo vērtību (pitGH koncentrāciju ng/ml, kas izteikta ar trim cipariem aiz komata), piemērojot atbilstošo izšķiršanas robežu (DL) vīriešiem un sievietēm, kāds ir noteikts izmantotajam pārbaudes komplektam [7]. Izmantojamās DL vērtības ir šādas:

komplektā “1” – vīriešiem (1,84); sievietēm (1,63); komplektā “2” – vīriešiem (1,91); sievietēm (1,59).

    - Paraugiem, kuru pitGH koncentrācijas izmērītās vērtības ir mazākas par laboratorijas noteikto testa LOQ, recGH / pitGH attiecības aprēķināšanai izmanto atbilstošā pitGH testa LOQ1 vērtības (kas izteikts ar trim cipariem aiz komata).

    - Šādos gadījumos recGH / pitGH attiecība paraugam tiek paziņota kā “lielāka par” (piemēram, ja recGH ir 0,200 ng/ml, bet pitGH ir mazāks par testa LOQ, un laboratorijas LOQ šim pitGH ir 0,050 ng/ml, attiecība jāpaziņo kā “lielāka par 4,00”).

    - Par visiem paraugiem, kuru recGH vērtības ir mazākas par 0,150 ng/ml, paziņo negatīvu rezultātu, neatkarīgi no atbilstošajām recGH / pitGH attiecības vērtībām.

3.1.1. Varbūtējs nelabvēlīgs analīžu rezultāts

Sākotnējās pārbaudes procedūrā iegūst varbūtēju nelabvēlīgu analīžu rezultātu “A” paraugam, ja recGH attiecība pret pitGH pārsniedz izmantotajam komplektam (komplektam “1” vai “2”) atbilstošo DL.

3.1.2. Nelabvēlīgs analīžu rezultāts

Apstiprināšanas procedūrā iegūst nelabvēlīgu analīžu rezultātu, ja analīzes rezultāti (recGH / pitGH attiecības) pārsniedz atbilstošā DL vērtības gan komplektam “1”, gan komplektam “2”.

3.1.3. Netipiska atrade

Apstiprināšanas procedūrā iegūst netipisku atradi, ja analīzes rezultāti (recGH/pitGH attiecības) pārsniedz atbilstošā DL vērtību tikai vienam no abiem izmantotajiem komplektiem (komplektam “1” vai “2”).

Testa MU jau ir ņemta vērā un iekļauta DL atsauces statistiskajā novērtējumā, kura pamatā ir populācijas dati. Tādēļ, ziņojot par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai par netipisku atradi, testa MU nepievieno.

3.2. Pārbaudes rezultātu paziņošana

Ziņojot par nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai netipisku atradi, laboratorijas pārbaudes ziņojumā iekļauj recGH / pitGH attiecību, kas izteikta ar diviem cipariem aiz komata, vidējām recGH un pitGH koncentrāciju vērtībām no atkārtotiem noteikšanas rezultātiem (kas iegūti apstiprināšanas procedūras laikā), piemērojamo DL vērtības, kā arī uc, kuru vērtības ir tuvas DL, kā laboratorija noteikusi pārbaudes metodes validācijas laikā (izsakot tos vienībās ar diviem cipariem aiz komata).

Turklāt laboratoriskās dokumentācijas paketē iekļauj recGH un pitGH vidējās koncentrācijas vērtības no atkārtotiem noteikšanas rezultātiem (kas iegūti apstiprināšanas procedūras laikā, izsakot tos ar trim cipariem aiz komata) un paplašināto MU (U95%), kas līdzvērtīga 95 % aptvēruma intervāla (k = 2) attiecībā uz parauga recGH/pitGH attiecības analītisko vērtību (kas izteikta vienībās ar diviem cipariem aiz komata).

Pārbaudes ziņojuma piemērs (piemēram, paraugs, kas paņemts no sportista vīrieša)

Parauga analīze, izmantojot hGH diferenciālos imūntestus, ir devusi šādas testa attiecību analītiskās vērtības: 2,52 komplektam “1” un 2,40 komplektam “2”, un šīs vērtības pārsniedz atbilstošās DL, kas ir attiecīgi 1,84 un 1,91. Kombinētā standarta nenoteiktība (uc), ko aplēsusi laboratorija līmeņos, kas tuvi DL, ir šāda: 0,22 komplektam “1” un 0,19 komplektam “2”. Tas ir nelabvēlīgs analīžu rezultāts attiecībā uz hGH.

# 4.0. Pārbaudes mērījumu nenoteiktība

4.1. Kombinētā standarta nenoteiktība (uc)

    - Lai novērtētu testa MU, laboratorijas parasti atsaucas uz TD DL [8].

    - Laboratorijas nosaka katra testa uc, pamatojoties uz saviem testa validācijas datiem.

uc ir dinamisks parametrs, kuru var samazināt, paplašinot ekspertīzi testu veikšanā. Stabilai uc vērtības noteikšanai jāizmanto vairāki mērījumi, kas tiek veikti ilgā laika posmā, ņemot vērā konkrētus nenoteiktības avotus (piemēram, komplekta mainīgumu, vides pārmaiņas, instrumenta veiktspēju, dažādus analīzes veicējus utt.).

    - ISO/IEC 17025 ir ieteikts aplēst uc, izmantojot pieeju, kas atbilst principiem, kuri aprakstīti ISO/IEC dokumentā Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement [Norādījumi mērījumu nenoteiktības izteikšanai] (GUM) [9].

hGH testos, kuru rezultāti ir izteikti kā recGH/pitGH koncentrāciju vērtību attiecība, jāņem vērā uc vērtības, kas iegūtas abos testos ar konkrēto pārbaudes komplektu.

uc budžeta aprēķināšanai ir ieteicamas divas lejupvērstas pieejas.

A) Relatīvajā uc budžetā (%) tiks iekļauti starpposma precizitātes elementi (sw, kas izteikta kā RSD, %), kā arī nobīde (% novirze no paredzamajām vai saskaņotajām vērtībām), ko piemēro recGH un pitGH koncentrāciju noteikšanas rezultātiem ar katru konkrēto komplektu:

  - Aprēķinot uc, ieteicams izmantot standarta kontrolparaugus, kas sagatavoti, pievienojot pitGH un recGH cilvēka nulles līmeņa (nenosakāmu hGH līmeņu) serumā, lai iegūtu aptuvenu recGH/pitGH attiecību = 1,50 – 2,00. 5–6 dienu laikā vismaz diviem dažādiem analīžu veicējiem trīs reizes jāizmēra četri dažādi atšķaidījumi, kas satur recGH ~ 12,5, 2,5, 0,5 un 0,1 ng/ml vērtības. Tas nodrošinās, ka uc tiek aprēķināta hGH koncentrāciju fizioloģiskajā intervālā, kas konstatēts veselīgu cilvēku paraugos.

  - uc vērtība, kas piemērojama attiecībām, izrietēs no uc, kas iegūta komponentu testos saskaņā ar formulu (2).

B) Vai arī laboratorijas var aprēķināt uc, pamatojoties uz komplekta kontrolparaugu QC1 un QC2 daudzkārtējiem ilgtermiņa mērījumiem.

  - Relatīvajā uc budžetā (%) tiks iekļauti starpposma precizitātes elementi (sw, kas izteikti kā RSD, %), kā arī nobīde, kas attiecībā uz QC1 un QC2 ir piemērojama recGH un pitGH koncentrāciju noteikšanas rezultātiem ar katru konkrēto komplektu [formula (1)].

  - sw jānosaka, pamatojoties uz vismaz trīsdesmit (30) mērījumiem, kas veikti vismaz sešu (6) mēnešu laikā.

  - Nobīde jānosaka, salīdzinot recGH un pitGH koncentrāciju ilgtermiņa vidējās vērtības, kas iegūtas gan QC1, gan QC2, izmantojot konkrētu komplektu, ar apstiprināto testa vērtību, ko noteicis komplektu ražotājs (atkarībā no partijas). Nobīdi izsaka kā procentuālu novizi no ražotāja noteiktās vērtības (RMSbias).

  - uc (%), ko nosaka recGH/pitGH attiecība, katram QC var aprēķināt, kombinējot uc no recGH un pitGH, izmantojot vienādojumu (2).

  - Komplekta uc (%) aprēķina kā vidējo vērtību no uc (QC1) un uc (QC2), ko piemēro attiecībai.

4.2. Maksimālie uc līmeņi

Saskaņā ar TD DL [8] laboratorijām ir uc vērtības, kas piemērojamas attiecībām, kuru vērtības ir tuvas DL, attiecībā uz katru pārbaudes komplektu, un tās nedrīkst pārsniegt maksimālās uc_Max vērtības, kas iegūtas attiecīgās EQAS kārtās.

Mērķa uc_Max ir minimālā prasība, kas laboratorijai jāsasniedz attiecībā uz mērījumu nenoteiktību, paziņojot rezultātu, lai varētu noteikt sliekšņa vielu.

4.3. Paplašinātā nenoteiktība U95%

Lai noteiktu paplašināto nenoteiktību U95%,, aptvēruma koeficientu k = 2 piemēro attiecībā uz uc ar 95 % ticamības pakāpi.

(3) U95% = k uc, kur k = 2

4.4. Mērījuma nenoteiktības pārbaude

Laboratorijas atsaucas uz TD DL [8], lai pastāvīgi pārbaudītu testa uc aplēses.

# 5.0. Atsauces

1. Bidlingmaier M, Wu Z, Strasburger CJ. Test method: GH. Bailliere’s Clin Endocrinol Metab 14:99-109 (2000).

2. Wu Z, Bidlingmaier M, Dall R, Strasburger CJ. Detection of doping with human growth hormone. Lancet 353: 895 (1999).

3. Wallace JD et al. Changes in non-22-kilodalton (kDa) isoforms of growth hormone (GH) after administration of 22-kDa recombinant human GH in trained adult males. J Clin Endocrinol Metab 86:1731–1737 (2001).

4. Bidlingmaier M et al. High-Sensitivity Chemiluminescence Immunoassays for Detection of Growth Hormone Doping in Sports. Clin Chem 55: 3 (2009).

5. World Anti-Doping Program. Guidelines for Blood Sample Collection.

https://www.wada-ama.org/en/resources/search?f[0]=field_resource_collections%3A190

6. World Anti-Doping Code International Standard for Laboratories.

https://www.wada-ama.org/en/resources/laboratories/international-standard-for-laboratories-isl

7. Hanley JA, Saarela O, Stephens DA, Thalabard JC. hGH isoforms differential immunoassays applied to blood samples from athletes: decision limits for anti-doping testing. Growth Horm IGF Res 24: 205, 2014.

8. WADA Technical Document TDDL: Decision Limits for the Confirmatory Quantification of Threshold Substances.

https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories

9. ISO/IEC Guide 98-3: 2008. Evaluation of Measurement Data – Guide to the Expression of Uncertainty in Measurement (GUM) (2008).

# Pateicības

WADA laboratorijas ekspertu grupa (LabEG) vēlas pateikties WADA/USADA hGH darba grupas ekspertiem par viņu ieguldījumu šā tehniskā dokumenta izstrādē.

Laboratorijas LOQ, kas noteiktas kā ≤ 0,050 ng/ml, pamatojoties uz pārbaudes metodes veiktspējas kritērijiem (sr ≤ 15 % un sw≤ 20 %), nedrīkst būt zemākas par attiecīgajām LOQ vērtībām, ko noteicis komplekta ražotājs.

Alikvotu uzglabāšanai sasaldētā stāvoklī jāizmanto cieši aizverami flakoni (optimālai uzglabāšanai ieteicams izmantot kriomēģenes ar “O veida gredzenu”), un ieteicami ir šādi apstākļi:

  - īslaicīgai uzglabāšanai (līdz trim mēnešiem) aptuveni –20 °C temperatūrā;

  - ilgākā laikposmā (vairāk nekā trīs mēnešus) jāsasaldē aptuveni –20 °C temperatūrā un jāpārnes uz vietu, kur temperatūra ir robežās no –70 °C līdz –80 °C.

Paraugu(-us) analīzēm nedrīkst atkausēt karstā ūdenī vai izmantot citu līdzīgu procesu, kas paaugstinātu parauga temperatūru virs istabas temperatūras. Ieteicams atkausēt pa nakti 4 °C temperatūrā.

Mēģeni ievieto īpašā izolācijas kastē, pirms to pārvieto uz saldētavu –20 °C temperatūrā. Lai saglabātu sadalīšanas gela integritāti, pirms sasaldēto mēģeņu pārvietošanas vai pārvešanas sasaldēšanai jāilgst vismaz divas stundas. Mēģeņu pārvietošana, pirms sadalīšanas gels ir sasalis un nostabilizējies, var izraisīt seruma piesārņošanu ar šūnu materiālu.

DL vērtības tiek iegūtas, analizējot no sportistiem savāktos paraugus, kas tiek apstrādāti faktiskos dopinga kontroles apstākļos attiecībā uz paraugu vākšanu, transportēšanu, uzglabāšanu un analīzi (izmantojot pašlaik tirgū pieejamos ISO sertificētos hGH komplektus un standartizētus analītiskos protokolus un instrumentus). Noteiktās DL vērtības nosaka kombinēto pārbaudes specifiskumu (starp abiem komplektiem) ar precizitāti vismaz 99,99 % [7].

Saskaņā ar WADA tehnisko dokumentu par izšķiršanas robežām apstiprinošā sliekšņa vielu daudzuma noteikšanai (TD DL) [8] lēmuma noteikums, ko piemēro tiem testiem, kuriem robežas vērtība(-as) ir noteikta(-as), pamatojoties uz populācijas atsauces statistiku, jau paredz aizsargjoslu, kas atbilst testā(-os) konstatētajai mērījumu nenoteiktībai. Tādēļ analītisko vērtību intervāls, kas tiek uzskatīts par atbilstīgu (negatīva atrade) vai neatbilstīgu (nelabvēlīgs analīžu rezultāts), saskaņā ar šo lēmuma noteikumu tiktu noteikts ar pašu robežas vērtību, kas veido DL.

Jāņem vērā visi QC paraugu mērījumi, ja vien ir izpildīts testa iekšējais pieņemamības kritērijs (sr ≤ 15 %), pretējā gadījumā testu atkārto (tāpat kā attiecībā uz paraugiem).