WADA tehniskais dokuments – TD2019BAR

| Dokumenta numurs: | TD2019BAR | Versijas numurs: | 1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| Sastādījusi: | WADA | Apstiprinājusi: | WADA izpildkomiteja |
| Datums: | 2019. gada 16. maijs | Spēkā stāšanās diena: | 2019. gada 1. jūnijs |

# Asins analīžu prasības sportista bioloģiskajai pasei

# 1. Ievads

Šis tehniskais dokuments (TD) ir izveidots, lai saskaņotu asins paraugu analīzi gan sacensību laikā, gan ārpus sacensībām katra sportista asins marķieru noteikšanai saistībā ar sportista bioloģisko pasi (ABP).

Laboratoriju starptautiskais standarts (LSS) ir piemērojams asins parauga analīzei, kas veikta, lai noteiktu katra sportista asins marķierus saistībā ar ABP. Šajā TD ir aprakstītas saistībā ar APB veikto asins analīžu iezīmes.

Lai standartizētu saistībā ar ABP veikto analīžu rezultātus, asins paraugus analizē tikai ar tādiem analizatoriem, kuru tehniskais raksturojums ir pielīdzināms īpaši izveidotajā laboratoriju tīklā (t. i., WADA akreditētajās vai WADA apstiprinātajās laboratorijās attiecībā uz ABP) izmantotajiem analizatoriem. Analīzes metodi iekļauj laboratorijas ISO/IEC (17025 vai 15189) akreditācijas darbības jomā, un laboratorijas piedalās WADA ārējā kvalitātes novērtēšanas shēmā (EQAS) attiecībā uz asins paraugiem pirms paraugu analīzes.

Ja tehnisku vai ģeogrāfisku iemeslu dēļ asins paraugu nav iespējams analizēt laboratorijā vai WADA apstiprinātā laboratorijā attiecībā uz ABP, asins paraugu saskaņā ar atbilstošo ISO/IEC akreditāciju (17025 vai 15189) var analizēt laboratorijas satelīttelpās vai laboratorijas izmantotajās mobilajās iekārtās. Satelīttelpas un mobilās iekārtas ir akreditētas ar ISO/IEC (17025 vai 15189) un ir daļa no WADA EQAS attiecībā uz asins paraugiem pirms paraugu analīzes. Paraugu apstrāde ir jāveic saskaņā ar TD par laboratorijas iekšējo uzraudzības ķēdi (TD LCOC).

# 2. Parauga saņemšana un analīzes laika noteikšana

Asins paraugu analizē iespējami drīz un ne vēlāk kā 12 stundas pēc tā saņemšanas, ja vien paraugu savākšanas iestāde (SCA) nesniedz konkrētu informāciju par parauga vākšanas un transportēšanas nosacījumiem (piemēram, SCA nosaka paredzamo analīzes laika logu, kura laikā paredzamā asins stabilitātes vērtība paliek pieņemama), kas laboratorijai vai WADA apstiprinātai laboratorijai attiecībā uz ABP ļautu pagarināt asins parauga analīzes laika logu, nemazinot parauga derīgumu.

Kad laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP parauga analīzi nevar veikt uzreiz pēc tā saņemšanas, laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP ir atbildīga par parauga uzglabāšanu zemā temperatūrā (apmēram 4 °C) no tā saņemšanas līdz analītiskās pārbaudes uzsākšanai. Ar temperatūras datu reģistratoru uzrauga paraugu līdz parauga homogenizācijai. Asins paraugu nesadala alikvotās pirms ABP analīzes, tomēr vajadzības gadījumā paraugu var sadalīt alikvotās pēc tam, kad ABP analīzes ir veiktas apmierinoši (piemēram, lai veiktu homologu asiņu pārliešanu vai eritropoēzes ietekmējošo faktoru analīzi).

Ja laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP atkāpjas no iepriekšminētās procedūras, laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP analīzi turpina un rezultātus paziņo ADAMS, detalizēti aprakstot šo atkāpi. Ja paraugu nevar analizēt, laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP paziņo ADAMS, ka paraugs “nav analizēts”, un paskaidro, kāpēc parauga analīzi nevarēja veikt.

# 3. Instrumentu pārbaude

Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP uztur instrumentu uzturēšanas grafiku, kas nodrošina instrumentu atbilstošu darbību, jo īpaši tad, ja pēdējā laikā analīzes nav veiktas un instruments nav ilgstoši izmantots.

Pirms analīžu veikšanas analīžu veicējs pārliecinās par to, ka reaģentu derīguma termiņi nav beigušies un reaģenti atbilst ražotāju ieteikumiem. Instrumenta ekspluatācijas parametriem (fona līmenim, inkubācijas kameru temperatūrai, spiedienam utt.) ir jāatbilst ražotāja norādījumiem.

Ievērojot ražotāja sniegtos norādījumus, pirms paraugu analīzes visu iekšējo kvalitātes kontroļu (1., 2. un 3. līmenis) mērījumus analizē divreiz. Rezultātiem, kas attiecināmi uz ABP, ir jāiekļaujas ražotāja noteiktajā atsauces vērtības diapazonā. Iekšējo kvalitātes kontroli nodrošina instrumentu ražotājs, un tā tiek veikta, stingri ievērojot ražotāja norādījumus (piemēram, derīguma termiņu, uzglabāšanas nosacījumus). Iekšējās kvalitātes kontroles analīzi uzrauga, izmantojot kvalitātes kontroles diagrammu, kurā noteikta atbilstoša pieļaujamās novirzes robeža.

Ik pēc 30 līdz 50 asins paraugiem ražotājs veic vismaz vienas iekšējās kvalitātes kontroles (1., 2. vai 3. līmenis) mērījumu analīzi. Pēc katras analīzes sesijas un pēc tam, kad visu asins paraugu analīze ir pabeigta, vēl vienu reizi tiek analizēti iekšējās kvalitātes kontroles (1., 2. vai 3. līmenis) mērījumi, lai parādītu instrumenta nemainīgo stabilitāti un veiktās analīzes kvalitāti.

Vismaz vienu reizi mēnesī pēc apmierinošas iekšējās kvalitātes kontroles (1., 2. un 3. līmenis) mērījumu analīzes uz atbilstoša jaucēja (piemēram, rotējoša jaucēja) veic viena jauna asins parauga homogenizāciju, kas ilgst vismaz 15 minūtes, un to analizē vismaz septiņas (7) reizes pēc kārtas atbilstoši atkārtojamības nosacījumiem. Iegūtā rezultāta atkārtojamība, ko izsaka ar variācijas koeficientu (CV %), hemoglobīnam (HGB) un hematokrītam (HCT) ir mazāka par 1,5 %, bet retikolucītam (RET %) mazāka par 15 %.

# 4. Ārējā kvalitātes novērtēšanas shēma (EQAS)

Laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP piedalās WADA EQAS, kas attiecas uz asins marķieriem, kas noteikti saistībā ar APB, un ievēro tās prasības. WADA EQAS programma ir vienīgā EQAS, kas attiecas uz laboratoriju vai WADA apstiprinātu laboratoriju attiecībā uz APB atbilstību prasībām asins marķieru analīzes veikšanai saistībā ar APB (gadījumos, kad novērojama neatbilstība citām EQAS, kas saistītas ar asins paraugiem).

Ievērojot ražotāja sniegtos norādījumus, pirms EQAS paraugu analīzes visu iekšējo kvalitātes kontroļu (1., 2. un 3. līmenis) mērījumi tiek analizēti divreiz. Rezultātiem, kas attiecināmi uz ABP, ir jāiekļaujas ražotāja noteiktajā atsauces vērtības diapazonā. Pirms analīzes, izmantojot atbilstošu jaucēju (piemēram, rotējošu jaucēju), veic EQAS parauga homogenizāciju, kas ilgst vismaz 15 minūtes. Ārējās kvalitātes kontroles mērījumus analizē vairākas reizes pēc kārtas (saskaņā ar EQAS noteikumiem) un iegūst vidējos rezultātus par turpmāk norādītājiem asins sastāva rādītājiem (pilna asins aina).

| Sarkano asins šūnu (eritrocītu) skaits | RBC |
| --- | --- |
| Vidējais eritrocīta tilpums | MCV |
| Hematokrīts | HCT |
| Hemoglobīns | HGB |
| Vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā | MCH |
| Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā | MCHC |
| Balto asins šūnu (leikocītu) skaits | WBC |
| Trombocītu skaits | PLT |
| Retikulocītu īpatsvars | RET% |

Laboratorijas vai WADA apstiprinātas laboratorijas attiecībā uz ABP var veikt starplaboratoriju salīdzinošo testēšanu (starp slimnīcām, klīnikām utt.), izmantojot tās pašas tehnoloģijas un to pašu procedūru.

5. Asins paraugu analīze

5.1. Temperatūras datu reģistratora darbību aptur pirms parauga homogenizācijas, kad asins paraugus izņem no dzesēšanas iekārtas vai ledusskapja. Asins parauga homogenizācija ilgst vismaz 15 minūtes, un to veic pirms analīzes, izmantojot atbilstošu jaucēju (piemēram, rotējošu jaucēju).

Kad vairākiem paraugiem tiek izmantots viens temperatūras datu reģistrators un laboratorija šos paraugus analizē vienā partijā, temperatūras datu reģistratora darbību aptur pirms pirmā parauga homogenizācijas. Laboratorija bez kavēšanās turpina analizēt paraugus, kam kopīgs temperatūras datu reģistrators.

5.2. Asins paraugu analizē divas reizes, un laboratorija darbojas tā, lai mazinātu laiku starp abām analīzēm. Lai rezultāti tiktu pieņemti, absolūtā starpība starp abām divām (2) analīzēm ir vienāda ar vai mazāka par (≤) katru no šiem rezultātiem:

    - 0,1 g/dL attiecībā uz HGB;

    - 0,15 % attiecībā uz RET%, ja pirmais vai otrais mērījums ir vienāds ar vai zemāks par 1,00 %, citos gadījumos absolūtā starpība ir 0,25 %.

Pirmās injekcijas datu apstiprināšanai izmanto otrās injekcijas datus. Ja analīžu rezultātu absolūtā starpība atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, tad ADAMS tiek paziņoti tikai pirmās injekcijas dati.

Ja abu analīžu rezultātu absolūtā starpība ir lielāka par iepriekš minēto, tad asins paraugu analizē vēl divas reizes saskaņā ar 5.2. pantu. Kad paraugs tiek analizēts atkārtoti, pirms atkārtotās analīzes to samaisa, izmantojot asins analizatora automātiskās maisīšanas funkciju, vai atbilstošu reižu skaitu to izdara manuāli. Atkārtotas analīzes procedūru atkārto līdz absolūtā starpība starp divu (2) pēdējo analīžu rezultātiem atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem.

Sākotnējās pārbaudes procedūras, “A” parauga apstiprināšanas procedūras un “B” parauga apstiprināšanas procedūras prasības, kā noteikts LSS, neattiecas uz asins paraugiem, kas analizēti saistībā ar ABP.

# 6. Ziņošana

Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP nekavējoties ADAMS sniedz ziņas par temperatūras jēldatu profilu, ko reģistrējis temperatūras datu reģistrators. Datnes nosaukums sastāv no datu reģistratora ID un datuma, kad paraugs tika saņemts laboratorijā (“GGGG-MM-DD” vietējā laikā), ko atdala ar pasvītru. Piemēram, ja datu reģistratora ID ir “KG34V10” un parauga saņemšanas datums ir “2015-03-25”, tad laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP temperatūras profilu reģistrē ar nosaukumu “KG34V10_2015-03-25.txt”. Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP temperatūras datu profilu paziņo pirms parauga pārbaudes rezultātiem.

Laboratorija vai WADA apstiprināta laboratorija attiecībā uz ABP ADAMS sniedz ziņas par turpmāk norādīto:

- statusu (“iesniegts” vai “nav analizēts”);

- parauga kodu;

- pārbaudes veidu (ārpus sacensībām/sacensību laikā);

- sporta veidu un disciplīnu;

- parauga saņemšanas datumu un laiku;

- parauga analīzes datumu un laiku;

- pārbaudes iestādes nosaukumu:

- paraugu savākšanas iestādes nosaukumu;

- parauga veidu (asins pase);

- analizatora tipu;

- pārbaudes rezultātiem (kvalitātes nodrošināšanas nolūkos var tikt pievienoti citi asins sastāva rādītāji).

| Asins sastāva rādītāji |  | Vienība(-as) |
| --- | --- | --- |
| Hemoglobīns | HGB | g/dL |
| Hematokrīts | HCT | % |
| Nenobriedušo retikulocītu frakcija | IRF | % |
| Vidējais hemoglobīna saturs eritrocītā | MCH | pg |
| Vidējā hemoglobīna koncentrācija eritrocītā | MCHC | g/dL |
| Vidējais eritrocīta tilpums | MCV | fL |
| Hemoglobīna un retikulocītu attiecība | – | – |
| Trombocīti | PLT | 10^3/uL |
| Eritrocītu anizocitoze | RDW-SD | fL |
| Eritrocīti | RBC | 10^6/uL |
| Retikulocītu absolūtais skaits | RET | 10^6/uL |
| Retikulocītu īpatsvars | RET% | % |
| Leikocīti | WBC | 10^3/uL |

- Parauga ierakstam ADAMS sistēmā pievieno komentāru par jebkāda veida atkāpi no normas.