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Priekšvārds
ISO (Starptautiskā standartizācijas organizācija) ir valstu standartizācijas organizāciju (ISO dalīborganizāciju) pasaules mēroga federācija. Starptautisko standartu sagatavošanu parasti veic ISO tehniskās komitejas. Ikvienai dalībinstitūcijai, kas interesējas par tēmu, attiecībā uz kuru ir nodibināta tehniskā komiteja, ir tiesības tikt pārstāvētai šajā komitejā. Sadarbībā ar ISO šajā darbā piedalās arī starptautiskas valdības un nevalstiskas organizācijas. ISO cieši sadarbojas ar Starptautisko elektrotehnikas komisiju (IEC) visos ar elektrotehnisko standartizāciju saistītajos jautājumos.
Starptautiskie standarti tiek izstrādāti saskaņā ar ISO/IEC direktīvas 2. daļā sniegtajiem noteikumiem.
Tehnisko komiteju galvenais uzdevums ir sagatavot starptautiskos standartus. Starptautisko standartu projektus, ko pieņēmušas tehniskās komitejas, iesniedz dalībinstitūcijām balsošanai. Lai starptautisko standartu publicētu, ir nepieciešams, ka to apstiprina vismaz 75 % dalībinstitūciju, kas piedalījušās balsojumā.
ISO 93082 sagatavoja tehniskā komiteja ISO/TC 147 Ūdens kvalitāte, apakškomiteja SC 4 Mikrobioloģiskās metodes.
Ar šo otro izdevumu atceļ un aizstāj pirmo izdevumu (ISO 93082:1990), kas tika tehniski pārskatīts.
ISO 9308, kura vispārīgais nosaukums ir Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju skaitīšana, sastāv no šādām daļām:
· 1. daļa: membrānfiltrācijas metode ūdeņiem ar zemu bakteriālo floras fonu
· 2. daļa: visiespējamākā skaitļa metode
· 3. daļa: mikrometode (visiespējamākais skaitlis) E.coli noteikšanai un uzskaitei virszemes ūdenī un notekūdenī
Ievads
Fekālais piesārņojums un tā apjoms ir nozīmīgs faktors, kas jāņem vērā, novērtējot ūdenstilpņu kvalitāti un cilvēku inficēšanās risku. Ūdens paraugu izpēte, lai noteiktu, vai tajā nav Escherichia coli (E. coli) baktēriju, kas parasti mīt cilvēka un citu siltasiņu dzīvnieku resnajā zarnā, sniedz norādi par šādu piesārņojumu. Koliformas baktēriju izpēti ir grūtāk interpretēt, jo dažas koliformas baktērijas ne vienmēr dzīvo zarnās, bet arī gruntī un virszemes saldūdenī. Tāpēc koliformas baktēriju klātbūtne, lai arī tā nav fekālā piesārņojuma pierādījums, var liecināt par kļūmi ūdens attīrīšanas vai tā ielaides piegādes sistēmā procesā.
Starptautiskā standartizācijas organizācija (ISO) vērš uzmanību uz to, ka var rasties nepieciešamība izmantot patentus saistībā ar šajā dokumentā minēto Colilert-18, Quanti-Tray un Quanti-Tray 2000, lai nodrošinātu atbilstību šā dokumenta prasībām.
ISO neieņem nekādu nostāju attiecībā uz šo patenta tiesību pierādījumiem, derīgumu un darbības jomu.
Šo patenta tiesību turētājs ir apliecinājis ISO savu vēlmi ar pieteikuma iesniedzējiem no visas pasaules apspriest licences jautājumus vai nu bez atlīdzības, vai saskaņā ar saprātīgiem un nediskriminējošiem nosacījumiem un prasībām. Šajā saistībā ISO ir reģistrējusi patenta tiesību turētāja paziņojumu. Informāciju var iegūt no:
uzņēmuma IDEXX Laboratories, Inc.
ar adresi: One IDEXX Drive
Westbrook, Maine 04092 USA.
Uzmanība tiek pievērsta iespējai, ka uz atsevišķiem šā dokumenta elementiem papildus iepriekš minētajām patenta tiesībām var attiekties arī citas patenta tiesības. ISO neuzņemas atbildību par jebkādu vai visu šādu patenta tiesību identifikāciju.
ISO (http://www.iso.org/patents) un IEC (http://patents.iec.ch) uztur tiešsaistē ar to standartiem saistīto patentu datubāzi. Lietotāji tiek aicināti skatīt šo datubāzi, lai saņemtu jaunāko informāciju par patentiem.
Ūdens kvalitāte. Escherichia coli un koliformas baktēriju skaitīšana.
2. daļa:
visiespējamākā skaitļa metode
BRĪDINĀJUMS!
Personām, kas izmanto šo ISO 9308 daļu, ir jāpārzina ierastā laboratorijas prakse. Šis starptautiskais standarts nerisina visas ar tā lietošanu saistītās drošības problēmas, ja tādas ir. Lietotāja pienākums ir izveidot atbilstīgu drošības un veselības praksi un nodrošināt visu valsts regulatīvo nosacījumu izpildi.
SVARĪGI!
Saskaņā ar šo ISO 9308 standarta daļu veicamos testus drīkst veikt tikai atbilstoši kvalificēts personāls.
1. Darbības lauks
Šajā ISO 9308 standarta daļā ir noteikta E. coli un koliformas baktēriju skaitīšanas metode. Saskaņā ar šo metodi tiek audzēti mērķa organismi šķidrā barotnē un aprēķināts organismu visiespējamākais skaitlis (MPN), atsaucoties uz MPN tabulām. Šo metodi var izmantot visu veidu ūdeņiem, tostarp tiem, kas satur vērā ņemamu daudzumu suspendēto vielu un fona heterotrofās baktērijas lielā skaitā. Tomēr tā nav izmantojama koliformas baktēriju skaitīšanai jūras ūdeņos. Ja to izmanto jūras ūdeņos esošo E. coli baktēriju skaitīšanai, parasti ir nepieciešams 1→10 atšķaidījums ar sterilu ūdeni, lai arī ir pierādījies, ka šī metode labi darbojas dažos jūras ūdeņos, kuros ir zemāka sāļu koncentrācija par normālo. Ja nav datu, kas pamatotu šīs metodes izmantošanu bez atšķaidīšanas, izmanto atšķaidījumu 1→10.
Saskaņā ar šo metodi E. coli baktērijas nosaka, pamatojoties uz enzīma (D-glikuronidāzes izdalīšanos, un tāpēc netiek noteikti daudzi E. coli baktēriju enterohemorāģiskie celmi, kas parasti neizdala šo enzīmu. Turklāt ir arī neliels skaits citu E. coli baktēriju celmu, kas neizdala (D-glikuronidāzi.
Koliformas grupas baktēriju, tostarp E. coli baktēriju, noteikšanai un apstiprināšanai izmantojamo testu izvēle ir uzskatāma par nepārtrauktas sekvences sastāvdaļu. Tas, kādā apmērā tiek apstiprināts konkrētais paraugs, daļēji ir atkarīgs no ūdens raksturojuma un daļēji no pārbaudes veikšanas iemesliem. Šajā ISO 9308 daļā aprakstītais tests nodrošina apstiprinātu rezultātu, un iedobēm, kurās ir konstatētas baktērijas, nav nepieciešams sīkāks apstiprinājums.
PIEZĪME.
Lai arī ar šo metodi tiek aprakstīta tirgū pieejamas skaitīšanas ierīces izmantošana, šeit aprakstīto barotni var izmantot arī MPN standartformātā.
2. Normatīvās atsauces
Šā dokumenta piemērošanai ir izmantojami turpmāk norādītie normatīvie atsauces dokumenti vai to daļas. Uz datētām norādēm attiecas tikai citētā redakcija. Uz norādēm bez datuma attiecas atsauces dokumenta pēdējā redakcija (ieskaitot jebkādus tā grozījumus).
ISO 8199 “Ūdens kvalitāte. Vispārīgie norādījumi mikroorganismu uzskaitei pēc kultūras” [Water quality — General guidance on the enumeration of micro-organisms by culture]
ISO/IEC Norādījumi Nr. 2:2004 “Standartizācija un ar to saistītās darbības. Vispārīgā vārdnīca” [Standardization and related activities — General vocabulary]
ISO 19458 “Ūdens kvalitāte. Paraugu ņemšana mikrobioloģiskām analīzēm” [Water quality — Sampling for microbiological analysis]
3. Termini un definīcijas
Šajā dokumentā piemēro terminus un definīcijas, kas sniegtas ISO/IEC Norādījumos Nr. 2, un turpmāk norādītās definīcijas.
3.1.
koliformas baktērija
enterobaktērijas paveids, kas izdala (D-galaktozidāzi
3.2.
Escherichia coli
enterobaktērijas paveids, kas izdala gan (D-galaktozidāzi, gan (D-glikuronidāzes enzīmus
4. Princips
Ūdens paraugam (100 ml) pievieno dehidrētas barotnes iepakojumu vai paraugu atšķaida līdz 100 ml tilpumam. Paraugu un barotni maigi sakrata, lai tie pienācīgi sajauktos un lai barotne pienācīgi tiktu izsķīdināta. Paraugu un barotni tad aseptiskos apstākļos iepilda QuantiTray
) vai QuantiTray/20001), lai saskaitītu attiecīgi līdz 201 organismam vai līdz 2 419 organismiem uz 100 ml. Paliktņus aizvalcē ar aizvalcētāju QuantiTray1) Sealer un tad inkubē (36 ± 2) °C temperatūrā 18 h līdz 22 h.
Uzskatāms, ka pēc inkubācijas paraugu iedobēs, kuru dzeltenās krāsas toņa intensitāte ir vienāda vai lielāka par salīdzinājuma iedobēm, ir konstatētas koliformas baktērijas. Pozitīvs E. coli baktēriju rezultāts ir arī iedobēm, kurām ir lielāka vai mazāka fluorescence.
Izmantojot statistikas tabulas vai vienkāršu datorprogrammu, var noteikt visiespējamāko koliformas baktēriju un E. coli baktēriju skaitli (MPN) 100 ml paraugā.
PIEZĪME.
Dzelteno toni var redzēt ar neapbruņotu aci, tas rodas, (D-galaktozidāzes enzīmam šķeļot ortonitrofenola galaktozidāzi. Fluorescence ir redzama ultavioletajā gaismā (365 nm) un rodas, (D-galaktozidāzes enzīmam šķeļot 4metilumbelliferil-glikuronīdu (MUG), kā rezultātā rodas fluorescējošs savienojums metil-umbelliferons.
5. Aparatūra un stikla trauki
Izmanto parasto laboratorijas aprīkojumu, konkrētāk, turpmāk norādīto.
5.1. Aparatūra sterilizācijai ar tvaiku (autoklāvs)
Ja tiek piegādāts nesterilizēts aprīkojums un stikla trauki, tos sterilizē saskaņā ar ISO 8199 sniegtajiem norādījumiem.
5.2. Žāvēšanas skapis sterilizācijai ar karstu sausu gaisu.
5.3. Inkubators ar termoregulāciju (36 ± 2) °C.
5.4. Aizvalcētājs Quanti-Tray1) Sealer.
5.5. Sterili un vismaz 110 ml tilpuma trauki ar platu kakliņu.
5.6. Quanti-Tray
) salīdzināšanas līdzeklis.
5.7. Ultravioletā spuldze, 365 nm.
5.8. Quanti-Tray2) vai Quanti-Tray/20002), sk. B pielikumu.
6. Barotnes un reaģenti
6.1. Izejmateriāli
Saskaņā ar šo metodi tiek izmantota Colilert
)18 barotne uz definēta substrāta tehnoloģijas bāzes, kas pieejama 100 ml paraugam kā lietošanai gatavs pulveris, kas iepildīts paciņās ar aizdari. Katrā paciņā ar aizdari ir pietiekami daudz barotnes (2,8 g) viena atsevišķa testa veikšanai. Barotni uzglabā apkārtējās vides apstākļos (2 °C līdz 25 °C temperatūrā), ārpus tiešiem saules stariem un izlieto pirms beidzas uz paciņas norādītais derīguma termiņš.
Barotne sastāv no diviem komponentiem, kas nodrošina galīgo koncentrāciju, kā norādīts C pielikumā.
6.2. Atšķaidītājs
Atšķaidījumiem, ko izmanto kopā ar Colilert3)18, izmanto tikai sterilu, reakciju nekavējošu ūdeni bez oksidantiem (dejonizētu vai krāna ūdeni). Stabilizētu, sāļus vai peptonu saturošu atšķaidītāju izmantošana traucē testa veikšanai.
6.3. Pretputu līdzeklis B
Pretputu līdzeklis B ir 10 % aktīva, ūdenī šķīstoša silikona suspensija.
7. Paraugu ņemšana
Paraugus ņem un nogādā uz laboratoriju saskaņā ar ISO 19458 standartu.
8. Procedūra
8.1. Parauga sagatavošana
Paraugus transportē un uzglabā (5 ( 3) °C temperatūrā saskaņā ar ISO 19458, un analīzi sāk parauga paņemšanas dienā vai 18 h laikā. Izņēmuma apstākļos paraugus var turēt (5 ± 3) °C temperatūrā līdz 24 h pirms pārbaudes sākšanas.
8.2. Barotnes inokulācija
Aseptiski pievieno vienu Colilert
)-18 barotnes iepakojumu (2,8 g) uz 100 ml parauga vai atšķaidījuma. Kad barotne ir pilnīgi izšķīdusi, paraugu kopā ar barotni aseptiski iepilda QuantiTray4) vai QuantiTray4)/2000 un tad aizvalcē ar aizvalcētāju QuantiTray4) Sealer. Jūras ūdens paraugus parasti atšķaida attiecībā 1→10 ar sterilu ūdeni. Lai mazinātu burbuļu veidošanos iedobēs, paraugus var sagatavot sterilizētās pudelēs, kas satur pretputu līdzekli B. Vai arī pretputu līdzekli B var pievienot katrai pudelei, izmantojot pudeli ar pipeti. Jebkura veida pretputu līdzekļa lietošana nav obligāta. Vai arī ūdens paraugu, kurā izšķīdināts Colilert4)18, var iepildīt sterilizētās caurulītēs, lai noteiktu MPN, izmantojot tradicionālāku MPN formātu (piemēram, 1 ( 50 ml un 5 ( 10 ml). Ja inkubē atsevišķu 100 ml tilpumu, šo metodi var izmantot kā klātbūtnes testu, lai noteiktu koliformas baktērijas un E. coli baktērijas. Ja izmanto kādu no šīm pēdējām divām minētajām pieejām, pirms inkubācijas sākšanas caurulītes uzsilda līdz (36 ( 2) °C un silda 20 min.
Lai arī jūras ūdens paraugus pirms pārbaudes ieteicams atšķaidīt attiecībā 1→10 ar sterilu dejonizētu ūdeni, ir konstatēts, ka dažos ģeogrāfiskos apgabalos sāls koncentrācija jūras ūdenī ir pietiekami zema, lai kultivēšanu veiktu neatšķaidītā ūdenī. Ja izmanto šo procedūru, jābūt pieejamiem validācijas datiem. Jūras ūdens sāļums būtiski atšķiras, un laboratorijas pienākums ir noteikt, vai jūras ūdens paraugi ir jāatšķaida.
8.3. Inkubēšana un diferencēšana
Inkubē inokulēto QuantiTrays4) (36 ( 2) °C temperatūrā 18 h līdz 22 h, lai noteiktu koliformas baktērijas un E. coli baktērijas.
8.4. Rezultātu pārbaude
Pēc 18 h līdz 22 h inkubēšanas QuantiTray4) vai QuantiTray4)/2000 pārbauda, un tās iedobes, kuras ir dzeltenā krāsā un kuru tonis atbilst QuantiTray salīdzināšanas līdzeklim vai ir spilgtāks, ir uzskatāmas par tādām, kurās ir pozitīva koliformas baktēriju reakcija. Paliktņus pārbauda UV gaismā (365 nm) tumšā telpā vai kamerā, kas aizēno vispārējo apgaismojumu. Visas dzeltenās iedobes, kurām ir lielāka vai mazāka fluorescence, arī uzskata par tādām, kurās ir konstatētas E. coli baktērijas. Ja pēc 18 h rezultāts vairs nav tik pārliecinošs (t. i., dzeltenais tonis ir mazāk izteikts nekā salīdzināšanas līdzeklim), inkubāciju paildzina līdz 22 h. Derīgi ir rezultāti, kuros ir konstatētas koliformas baktērijas un E. coli baktērijas un kas novēroti līdz inkubācijas 18 h, kā arī negatīvie rezultāti, kas novēroti pēc 22 h.
9. Rezultātu izteikšana
Ņemot vērā QuantiTray4) iedobju skaitu, kurās ir pozitīvs rezultāts, var aprēķināt koliformas baktēriju un E. coli baktēriju visiespējamāko skaitli uz 100 ml, izmantojot statistikas tabulas vai MPN ģenerēšanas datorprogrammu, sk. B.1 un B.2. tabulu.
10. Testa pārskats
Testa pārskatā ir jāietver vismaz šāda informācija:
a) izmantotā testēšanas metode, kā arī norāde uz šo ISO 9308 standarta daļu;
b) visa informācija, kas vajadzīga parauga pilnīgai identificēšanai;
c) saskaņā ar 9. punktu izteiktie rezultāti;
d) konkrēta(-s) izpausme(-s), kas novērota(-s) analīzes veikšanas procesā un darbība(-s), kas nav norādīta(-s) šajā ISO 9308 daļā un kas var ietekmēt rezultātus.
11. Kvalitātes nodrošināšana
Laboratorija izveido skaidri definētu kvalitātes vadības sistēmu, lai nodrošinātu, ka testā tiek izmantota piemērota aparatūra, reaģenti un paņēmieni. Testa ietvaros veic pozitīvo kontroli, negatīvo kontroli un tukšā parauga analīzi.
A pielikums
(informatīvs)

Izvērstāka mikrobioloģiskā informācija par koliformas baktērijām
Papildus tam, ka koliformas baktērijas izdala (D-galaktozidāzi, tās ir gramnegatīvas, sporas neveidojošas nūjiņveida baktērijas ar negatīvu oksidāzi, kas spēj augt aerobā un fakultatīvi anaerobā un žults sāļu (vai citu virsmaktīvu vielu, kurām ir līdzīgas augšanu kavējošas īpašības) vidē un kas parasti spēj fermentēt laktozi, ražojot skābi un aldehīdu 48 h laikā pēc inkubācijas (36 ± 2) °C. Papildus tam, ka E. coli baktērijas izdala (D-glikuronidāzi, tās ir koliformas baktērijas, kas spēj saražot indolu no triptofāna (21 ( 3) h laikā (44,0 ± 0,5) °C temperatūrā. Tās dod arī pozitīvus rezultātus metilsarkanajā testā un var dekarboksilēt l-glutamīnskābi, bet nespēj saražot acetilmetilkarbinolu, izlietot citrātu kā oglekļa vienīgo avotu vai augt KCN atsārmā.
Daži Escherichia coli baktēriju celmi, kuri neizdala (D-glikuronidāzi, piemēram, Escherichia coli O157, netiks noteikti kā E. coli baktērijas. Tā kā tie izdala (D-galaktozidāzi, tie parādīsies kā koliformas baktērijas.
B pielikums
(normatīvs)

Aizvalcētājs Quanti-Tray5) Sealer un rezultātu aprēķināšana
B.1. Vispārēji jautājumi
Aizvalcētājs QuantiTray5) Sealer ir termiska aizvalcēšanas ierīce, kas aizvalcē QuantiTray iedobes. Aizvalcētājs automātiski sadala šķidrumu pa QuantiTray vai QuantiTray/2000 iedobēm. QuantiTray izmanto, ja gaidāmais skaits varētu būt mazāks par 200 KVV/100 ml. QuantiTray/2000 var izmantot, lai aprēķinātu MPN vērtību līdz 2419 KVV/100 ml. Paliktņiem ir pievienotas tabulas, ko izmanto kā atsauci MPN aprēķiniem. Rezultāta aprēķināšanai var izmantot arī vienkāršu statistikas programmu. Vajadzības gadījumā MPN var aprēķināt manuāli saskaņā ar turpmāk sniegto procedūru.
B.2. Visiespējamākā skaitļa aprēķināšana
B.2.1. MPN aprēķināšana, ja izmanto uzņēmuma IDEXX Quanti-Tray
 un Quanti-Tray/2000
B.2.1.1. Quanti-Tray (ar 51 iedobi)
QuantiTray MPN sākotnēji izstrādāja Jeila Universitāte; turklāt labs sērijveida atšķaidījumu MPN piemērs ir atrodams ASV Pārtikas un medikamentu asociācijas [U.S. Food and Drug Association] rokasgrāmatā Bacteriological Analytical Manual (pieejams BAM rokasgrāmatas 2. pielikumā: Most Probable Number from Serial Dilutions, 2010. gada oktobris).
Katras parauga iedobes tilpums ir apmēram 1,96 ml.
Pāri iedobēm var uzkrāties vismaz 8,5 ml.
Lai aprēķinātu QuantiTray MPN (B.1. tabula), sk. B.1. vienādojumu.
NMPN = N · ln [N/(N ( X)]
(B.1. vienādojums)
kur
NMPN
ir MPN;
N

ir testā izmantoto iedobju (caurulīšu) kopējais skaits;
X

ir testā novēroto iedobju, kurās ir konstatētas baktērijas, (caurulīšu) skaits;
B.2.1.2. Quanti-Tray5)/2000 (ar 97 iedobēm)
Quanti-Tray/2000 MPN sākotnēji iegūts, kā norādīts [1.] atsaucē.
Mazo iedobju vidējais tilpums ir 0,186 ml.
Lielo iedobju vidējais tilpums ir apmēram 1,86 ml (desmit reizes lielāks par mazajām iedobēm).
Pāri iedobēm var uzkrāties apmēram 11 ml.
Lai aprēķinātu QuantiTray
) /2000 MPN (B.2. tabula), sk. B.2 vienādojumu.
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B.2. vienādojums
kur
di

ir atšķaidījuma koeficients i līmenī (piem., 0,1 atšķaidījumam 1→10);
K

ir atšķaidījuma līmeņu skaits;
ni

ir iedobju skaits i līmenī;
Nmpn
ir MPN;
Pi

ir iedobju, kurās ir konstatētas baktērijas, skaits i līmenī;
Vi

ir iedobju tilpums i līmenī.
95 % ticamības intervāli ir atrodami:
T0 ( (ln Nmpn ( 1,96) ( ((ln Nmpn)
T1 ( (ln Nmpn ( 1,96) ( ((ln Nmpn),
kur
T0 
ir zemākais ticamības intervāls;
T1 
ir augstākais ticamības intervāls;
( 
ir standartnovirze; un
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B.3. vienādojums
B.1. tabula. Quanti-Tray MPN ar 51 iedobi
	Iedobju skaits, kurās ir pozitīva reakcija
	Visiespējamākais skaitlis (MPN)
uz 100 ml parauga
	95 % ticamības robeža

	
	
	Apakšējā
	Augšējā

	0
	< 1a
	0,0
	3,7

	1
	1
	0,3
	5,6

	2
	2
	0,6
	7,3

	3
	3,1
	1,1
	9

	4
	4,2
	1,7
	10,7

	5
	5,3
	2,3
	12,3

	6
	6,4
	3
	13,9

	7
	7,5
	3,7
	15,5

	8
	8,7
	4,5
	17,1

	9
	9,9
	5,3
	18,8

	10
	11,1
	6,1
	20,5

	11
	12,4
	7
	22,1

	12
	13,7
	7,9
	23,9

	13
	15
	8,8
	25,7

	14
	16,4
	9,8
	27,5

	15
	17,8
	10,8
	29,4

	16
	19,2
	11,9
	31,3

	17
	20,7
	13
	33,3

	18
	22,2
	14,1
	35,2

	19
	23,8
	15,3
	37,3

	20
	25,4
	16,5
	39,4

	21
	27,1
	17,7
	41,6

	22
	28,8
	19
	43,9

	23
	30,6
	20,4
	46,3

	24
	32,4
	21,8
	48,7

	25
	34,4
	23,3
	51,2

	26
	36,4
	24,7
	53,9

	27
	38,4
	26,4
	56,6

	28
	40,6
	28
	59,5

	29
	42,9
	29,7
	62,5

	30
	45,3
	31,5
	65,6

	31
	47,8
	33,4
	69

	32
	50,4
	35,4
	72,5

	33
	53,1
	37,5
	76,2

	34
	56
	39,7
	80,1

	35
	59,1
	42
	84,4

	36
	62,4
	44,6
	88,8

	37
	65,9
	47,2
	93,7

	38
	69,7
	50
	99

	39
	73,8
	53,1
	104,8

	40
	78,2
	56,4
	111,2

	41
	83,1
	59,9
	118,3

	42
	88,5
	63,9
	126,2

	43
	94,5
	68,2
	135,4

	44
	101,3
	73,1
	146

	45
	109,1
	78,6
	158,7

	46
	118,4
	85
	174,5

	47
	129,8
	92,7
	195

	48
	144,5
	102,3
	224,1

	49
	165,2
	115,2
	272,2

	50
	200,5
	135,8
	387,6

	51
	> 200,5
	146,1
	bezgalīgs

	a)
Vērtība < 1 nozīmē, ka testā nav konstatētas mērķa baktērijas. Neatšķaidītiem paraugiem var norādīt, ka vērtība ir nulle. Tomēr, ja paraugs tika atšķaidīts, ir jāpiemēro attiecīgais reizinātājs. Piemēram, ja paraugs atšķaidīts attiecībā 1→10 un nav konstatētas baktērijas, norāda, ka rezultāts ir < 10.


B.2. tabula. Quanti Tray ar 97 iedobēm (Quanti-Tray/2000) MPN ar 95 % ticamības robežu

	Lielās iedobes,
kurās konstatētas
baktērijas
	Mazās iedobes,
kurās konstatētas
baktērijas
	MPN
	95% ticamība
	
	Lielās iedobes,
kurās konstatētas 
baktērijas
	Mazās iedobes,
kurās konstatētas
baktērijas
	MPN
	95% ticamība

	
	
	
	Apakšējā robeža
	Augšējā robeža
	
	
	
	
	Apakšējā robeža
	Augšējā robeža

	0
	0
	<1a
	0,0
	3,7
	
	25
	0
	33,6
	22,0
	48,9

	0
	1
	1,0
	0,0
	3,7
	
	25
	1
	35,0
	22,9
	51,2

	0
	2
	2,0
	0,3
	5,6
	
	25
	2
	36,4
	23,8
	52,6

	0
	3
	3,0
	0,6
	7,3
	
	25
	3
	37,9
	25,5
	54,0

	0
	4
	4,0
	1,1
	8,9
	
	25
	4
	39,3
	26,5
	55,9

	0
	5
	5,0
	1,7
	10,5
	
	25
	5
	40,8
	28,3
	57,3

	0
	6
	6,0
	2,3
	12,1
	
	25
	6
	42,2
	29,3
	59,0

	0
	7
	7,0
	2,9
	13,7
	
	25
	7
	43,7
	30,3
	60,7

	0
	8
	8,0
	3,7
	15,3
	
	25
	8
	45,2
	31,3
	62,5

	0
	9
	9,0
	4,5
	15,8
	
	25
	9
	46,7
	33,3
	64,2

	0
	10
	10,0
	5,2
	16,9
	
	25
	10
	48,2
	34,4
	66,0

	0
	11
	11,0
	5,9
	18,5
	
	25
	11
	49,7
	35,4
	67,3

	0
	12
	12,0
	6,9
	20,1
	
	25
	12
	51,2
	36,5
	69,0

	0
	13
	13,0
	7,8
	21,2
	
	25
	13
	52,7
	37,6
	70,7

	0
	14
	14,1
	8,6
	21,9
	
	25
	14
	54,3
	39,7
	72,4

	0
	15
	15,1
	9,0
	23,4
	
	25
	15
	55,8
	40,9
	74,0

	0
	16
	16,1
	9,6
	24,9
	
	25
	16
	57,3
	42,0
	75,9

	0
	17
	17,1
	10,5
	25,7
	
	25
	17
	58,9
	43,1
	77,6

	0
	18
	18,1
	11,5
	26,9
	
	25
	18
	60,5
	45,5
	79,5

	0
	19
	19,1
	12,5
	28,6
	
	25
	19
	62,0
	46,7
	81,2

	0
	20
	20,2
	13,2
	29,3
	
	25
	20
	63,6
	47,8
	83,0

	0
	21
	21,2
	13,9
	30,5
	
	25
	21
	65,2
	49,0
	84,6

	0
	22
	22,2
	14,5
	31,8
	
	25
	22
	66,8
	50,2
	86,2

	0
	23
	23,3
	15,7
	33,1
	
	25
	23
	68,4
	51,5
	87,4

	0
	24
	24,3
	16,4
	34,2
	
	25
	24
	70,0
	54,0
	89,5

	0
	25
	25,3
	17,6
	35,2
	
	25
	25
	71,7
	55,3
	91,6

	0
	26
	26,4
	18,3
	36,5
	
	25
	26
	73,3
	56,6
	93,9

	0
	27
	27,4
	19,5
	37,7
	
	25
	27
	75,0
	57,8
	94,6

	0
	28
	28,4
	19,7
	38,6
	
	25
	28
	76,6
	59,1
	96,1

	0
	29
	29,5
	21,0
	39,9
	
	25
	29
	78,3
	60,4
	98,6

	0
	30
	30,5
	21,7
	41,2
	
	25
	30
	80,0
	61,7
	101,0

	0
	31
	31,5
	22,5
	42,3
	
	25
	31
	81,7
	64,6
	101,6

	0
	32
	32,6
	23,9
	43,4
	
	25
	32
	83,3
	65,9
	103,6

	0
	33
	33,6
	24,6
	44,4
	
	25
	33
	85,1
	67,3
	106,2

	0
	34
	34,7
	25,4
	45,7
	
	25
	34
	86,8
	68,6
	107,3

	0
	35
	35,7
	26,2
	46,8
	
	25
	35
	88,5
	70,0
	109,1

	0
	36
	36,8
	27,7
	48,0
	
	25
	36
	90,2
	71,4
	111,4

	0
	37
	37,8
	28,5
	49,0
	
	25
	37
	92,0
	72,8
	112,8

	0
	38
	38,9
	29,2
	50,3
	
	25
	38
	93,7
	74,2
	114,9

	0
	39
	40,0
	30,0
	51,2
	
	25
	39
	95,5
	77,4
	116,4

	0
	40
	41,0
	30,8
	52,8
	
	25
	40
	97,3
	78,9
	118,3

	0
	41
	42,1
	31,6
	53,7
	
	25
	41
	99,1
	80,3
	120,4

	0
	42
	43,1
	33,3
	54,7
	
	25
	42
	100,9
	81,8
	121,9

	0
	43
	44,2
	34,1
	56,1
	
	25
	43
	102,7
	83,2
	124,2

	0
	44
	45,3
	34,9
	57,1
	
	25
	44
	104,5
	84,7
	126,0

	0
	45
	46,3
	35,7
	58,1
	
	25
	45
	106,3
	86,2
	128,0

	0
	46
	47,4
	37,5
	59,5
	
	25
	46
	108,2
	89,8
	130,2

	0
	47
	48,5
	38,3
	60,7
	
	25
	47
	110,0
	91,3
	132,1

	0
	48
	49,5
	39,2
	61,6
	
	25
	48
	111,9
	92,9
	133,7

	1
	0
	1,0
	0,1
	5,5
	
	26
	0
	35,5
	23,2
	52,0

	1
	1
	2,0
	0,3
	5,9
	
	26
	1
	36,9
	24,9
	53,7

	1
	2
	3,0
	0,6
	7,3
	
	26
	2
	38,4
	25,9
	55,4

	1
	3
	4,0
	1,1
	8,9
	
	26
	3
	39,9
	26,9
	56,5

	1
	4
	5,0
	1,7
	10,5
	
	26
	4
	41,4
	27,9
	58,6

	1
	5
	6,0
	2,3
	12,1
	
	26
	5
	42,8
	29,7
	60,1

	1
	6
	7,1
	3,0
	13,7
	
	26
	6
	44,3
	30,7
	61,8

	1
	7
	8,1
	3,7
	15,3
	
	26
	7
	45,9
	31,8
	63,5

	1
	8
	9,1
	4,3
	16,2
	
	26
	8
	47,4
	32,8
	65,4

	1
	9
	10,1
	5,2
	17,2
	
	26
	9
	48,9
	34,9
	66,6

	1
	10
	11,1
	6,0
	18,5
	
	26
	10
	50,4
	36,0
	68,5

	1
	11
	12,1
	6,8
	20,1
	
	26
	11
	52,0
	37,1
	70,4

	1
	12
	13,2
	7,6
	21,7
	
	26
	12
	53,5
	38,2
	72,2

	1
	13
	14,2
	8,7
	22,2
	
	26
	13
	55,1
	40,4
	73,7

	1
	14
	15,2
	9,4
	23,6
	
	26
	14
	56,7
	41,5
	75,7

	1
	15
	16,2
	9,7
	25,1
	
	26
	15
	58,2
	42,7
	77,6

	1
	16
	17,3
	10,6
	26,4
	
	26
	16
	59,8
	43,8
	79,2

	1
	17
	18,3
	11,6
	27,0
	
	26
	17
	61,4
	45,0
	80,8

	1
	18
	19,3
	12,6
	28,6
	
	26
	18
	63,0
	46,2
	82,7

	1
	19
	20,4
	13,3
	30,0
	
	26
	19
	64,7
	48,6
	84,2

	1
	20
	21,4
	14,0
	30,7
	
	26
	20
	66,3
	49,8
	85,4

	1
	21
	22,4
	14,7
	32,3
	
	26
	21
	67,9
	51,1
	87,3

	1
	22
	23,5
	15,8
	33,1
	
	26
	22
	69,6
	52,3
	89,5

	1
	23
	24,5
	17,0
	34,5
	
	26
	23
	71,2
	55,0
	91,6

	1
	24
	25,6
	17,2
	35,7
	
	26
	24
	72,9
	54,8
	93,9

	1
	25
	26,6
	18,4
	37,1
	
	26
	25
	74,6
	57,5
	94,6

	1
	26
	27,7
	19,2
	38,1
	
	26
	26
	76,3
	58,8
	96,2

	1
	27
	28,7
	20,5
	39,2
	
	26
	27
	78,0
	60,1
	98,6

	1
	28
	29,8
	21,2
	40,6
	
	26
	28
	79,7
	61,5
	101,0

	1
	29
	30,8
	22,0
	41,6
	
	26
	29
	81,4
	62,8
	102,2

	1
	30
	31,9
	22,7
	42,7
	
	26
	30
	83,1
	64,1
	103,6

	1
	31
	32,9
	23,5
	44,0
	
	26
	31
	84,9
	67,1
	106,2

	1
	32
	34,0
	24,9
	44,9
	
	26
	32
	86,6
	68,5
	108,0

	1
	33
	35,0
	25,7
	46,4
	
	26
	33
	88,4
	69,9
	109,4

	1
	34
	36,1
	26,4
	47,2
	
	26
	34
	90,1
	71,3
	111,8

	1
	35
	37,2
	27,9
	48,8
	
	26
	35
	91,9
	72,7
	113,5

	1
	36
	38,2
	28,7
	49,6
	
	26
	36
	93,7
	74,1
	115,1

	1
	37
	39,3
	29,5
	51,0
	
	26
	37
	95,5
	75,6
	117,5

	1
	38
	40,4
	30,4
	52,0
	
	26
	38
	97,3
	78,9
	119,2

	1
	39
	41,4
	31,2
	53,1
	
	26
	39
	99,2
	80,4
	121,2

	1
	40
	42,5
	32,8
	54,5
	
	26
	40
	101,0
	81,9
	123,1

	1
	41
	43,6
	33,6
	55,4
	
	26
	41
	102,9
	83,4
	125,0

	1
	42
	44,7
	34,5
	56,6
	
	26
	42
	104,7
	84,9
	127,1

	1
	43
	45,7
	35,3
	58,0
	
	26
	43
	106,6
	86,4
	128,9

	1
	44
	46,8
	36,1
	58,9
	
	26
	44
	108,5
	90,1
	130,6

	1
	45
	47,9
	37,0
	60,1
	
	26
	45
	110,4
	89,5
	132,4

	1
	46
	49,0
	38,7
	61,3
	
	26
	46
	112,3
	93,2
	135,0

	1
	47
	50,1
	39,6
	62,5
	
	26
	47
	114,2
	94,8
	137,0

	1
	48
	51,2
	40,5
	63,6
	
	26
	48
	116,2
	96,4
	138,7

	2
	0
	2,0
	0,3
	7,1
	
	27
	0
	37,4
	24,5
	54,5

	2
	1
	3,0
	0,7
	7,4
	
	27
	1
	38,9
	26,2
	55,9

	2
	2
	4,1
	1,2
	9,0
	
	27
	2
	40,4
	27,3
	57,4

	2
	3
	5,1
	1,6
	10,6
	
	27
	3
	42,0
	28,3
	59,7

	2
	4
	6,1
	2,3
	12,1
	
	27
	4
	43,5
	29,3
	60,8

	2
	5
	7,1
	3,0
	13,7
	
	27
	5
	45,0
	31,2
	63,0

	2
	6
	8,1
	3,7
	15,3
	
	27
	6
	46,5
	32,3
	64,7

	2
	7
	9,2
	4,4
	16,9
	
	27
	7
	48,1
	33,3
	66,1

	2
	8
	10,2
	5,3
	17,8
	
	27
	8
	49,6
	35,4
	67,8

	2
	9
	11,2
	6,0
	18,6
	
	27
	9
	51,2
	36,5
	69,7

	2
	10
	12,2
	6,8
	20,1
	
	27
	10
	52,8
	37,6
	71,7

	2
	11
	13,3
	7,7
	21,7
	
	27
	11
	54,4
	38,8
	73,4

	2
	12
	14,3
	8,5
	22,9
	
	27
	12
	56,0
	41,0
	75,0

	2
	13
	15,4
	9,4
	24,0
	
	27
	13
	57,6
	42,2
	77,2

	2
	14
	16,4
	9,8
	25,1
	
	27
	14
	59,2
	43,3
	78,6

	2
	15
	17,4
	10,4
	26,8
	
	27
	15
	60,8
	44,5
	80,6

	2
	16
	18,5
	11,4
	27,5
	
	27
	16
	62,4
	45,7
	82,3

	2
	17
	19,5
	12,4
	28,8
	
	27
	17
	64,1
	46,9
	83,7

	2
	18
	20,6
	13,5
	30,4
	
	27
	18
	65,7
	49,4
	85,3

	2
	19
	21,6
	14,1
	31,2
	
	27
	19
	67,4
	50,7
	87,3

	2
	20
	22,7
	14,8
	32,6
	
	27
	20
	69,1
	51,9
	89,5

	2
	21
	23,7
	16,0
	33,8
	
	27
	21
	70,8
	53,2
	91,6

	2
	22
	24,8
	17,2
	35,0
	
	27
	22
	72,5
	55,9
	93,9

	2
	23
	25,8
	17,9
	36,1
	
	27
	23
	74,2
	55,8
	94,6

	2
	24
	26,9
	18,1
	37,1
	
	27
	24
	75,9
	58,5
	96,2

	2
	25
	27,9
	19,4
	38,5
	
	27
	25
	77,6
	59,9
	98,6

	2
	26
	29,0
	20,7
	39,7
	
	27
	26
	79,4
	61,2
	101,0

	2
	27
	30,0
	21,4
	40,6
	
	27
	27
	81,1
	62,6
	102,5

	2
	28
	31,1
	22,2
	42,0
	
	27
	28
	82,9
	63,9
	103,8

	2
	29
	32,2
	23,6
	43,4
	
	27
	29
	84,6
	65,3
	106,2

	2
	30
	33,2
	24,4
	44,4
	
	27
	30
	86,4
	68,4
	108,3

	2
	31
	34,3
	25,1
	45,7
	
	27
	31
	88,2
	69,8
	109,6

	2
	32
	35,4
	25,9
	46,6
	
	27
	32
	90,0
	71,2
	111,8

	2
	33
	36,5
	26,7
	48,0
	
	27
	33
	91,9
	72,7
	113,8

	2
	34
	37,5
	28,2
	48,9
	
	27
	34
	93,7
	74,1
	115,4

	2
	35
	38,6
	29,0
	50,3
	
	27
	35
	95,5
	75,6
	118,0

	2
	36
	39,7
	29,9
	51,2
	
	27
	36
	97,4
	77,1
	119,8

	2
	37
	40,8
	30,7
	52,8
	
	27
	37
	99,3
	80,5
	121,8

	2
	38
	41,9
	31,5
	53,7
	
	27
	38
	101,2
	82,0
	123,7

	2
	39
	43,0
	32,3
	54,9
	
	27
	39
	103,1
	83,5
	125,9

	2
	40
	44,0
	34,0
	56,2
	
	27
	40
	105,0
	85,1
	127,6

	2
	41
	45,1
	34,8
	57,1
	
	27
	41
	106,9
	86,6
	129,4

	2
	42
	46,2
	35,7
	58,6
	
	27
	42
	108,8
	88,2
	132,0

	2
	43
	47,3
	36,5
	59,7
	
	27
	43
	110,8
	89,8
	133,7

	2
	44
	48,4
	37,4
	60,8
	
	27
	44
	112,7
	91,4
	135,3

	2
	45
	49,5
	38,2
	61,8
	
	27
	45
	114,7
	95,2
	137,8

	2
	46
	50,6
	40,0
	63,0
	
	27
	46
	116,7
	94,6
	140,1

	2
	47
	51,7
	40,9
	64,2
	
	27
	47
	118,7
	98,5
	142,1

	2
	48
	52,8
	41,8
	65,4
	
	27
	48
	120,7
	100,2
	144,2

	3
	0
	3,1
	0,7
	8,9
	
	28
	0
	39,5
	25,9
	57,0

	3
	1
	4,1
	1,2
	9,1
	
	28
	1
	41,0
	27,7
	58,8

	3
	2
	5,1
	1,7
	10,6
	
	28
	2
	42,6
	28,7
	60,7

	3
	3
	6,2
	2,3
	12,1
	
	28
	3
	44,1
	30,6
	62,5

	3
	4
	7,2
	3,0
	13,7
	
	28
	4
	45,7
	30,8
	63,8

	3
	5
	8,2
	3,6
	15,3
	
	28
	5
	47,3
	32,8
	65,9

	3
	6
	9,2
	4,4
	16,9
	
	28
	6
	48,8
	33,9
	67,5

	3
	7
	10,3
	5,1
	18,3
	
	28
	7
	50,4
	35,0
	69,1

	3
	8
	11,3
	6,1
	18,8
	
	28
	8
	52,0
	37,1
	71,0

	3
	9
	12,4
	6,9
	20,2
	
	28
	9
	53,6
	38,2
	73,0

	3
	10
	13,4
	7,7
	21,8
	
	28
	10
	55,2
	39,4
	74,4

	3
	11
	14,5
	8,6
	23,4
	
	28
	11
	56,9
	41,7
	76,4

	3
	12
	15,5
	9,5
	24,1
	
	28
	12
	58,5
	41,7
	77,9

	3
	13
	16,5
	10,2
	25,3
	
	28
	13
	60,2
	44,1
	80,0

	3
	14
	17,6
	10,5
	26,9
	
	28
	14
	61,8
	45,3
	81,5

	3
	15
	18,6
	11,5
	28,2
	
	28
	15
	63,5
	46,5
	83,4

	3
	16
	19,7
	12,5
	29,2
	
	28
	16
	65,2
	47,7
	85,3

	3
	17
	20,8
	13,6
	30,4
	
	28
	17
	66,9
	50,3
	87,3

	3
	18
	21,8
	14,3
	31,8
	
	28
	18
	68,6
	51,6
	89,5

	3
	19
	22,9
	15,0
	32,7
	
	28
	19
	70,3
	52,8
	91,6

	3
	20
	23,9
	15,7
	34,2
	
	28
	20
	72,0
	54,1
	93,9

	3
	21
	25,0
	16,8
	35,2
	
	28
	21
	73,7
	55,5
	94,6

	3
	22
	26,1
	18,1
	36,5
	
	28
	22
	75,5
	56,8
	96,2

	3
	23
	27,1
	18,8
	37,7
	
	28
	23
	77,3
	59,6
	98,6

	3
	24
	28,2
	19,6
	39,1
	
	28
	24
	79,0
	61,0
	101,0

	3
	25
	29,3
	20,9
	40,2
	
	28
	25
	80,8
	62,4
	102,8

	3
	26
	30,4
	21,6
	41,3
	
	28
	26
	82,6
	63,7
	103,9

	3
	27
	31,4
	22,4
	42,7
	
	28
	27
	84,4
	65,1
	106,2

	3
	28
	32,5
	23,2
	43,6
	
	28
	28
	86,3
	66,5
	108,8

	3
	29
	33,6
	24,6
	44,9
	
	28
	29
	88,1
	68,0
	110,3

	3
	30
	34,7
	25,4
	46,2
	
	28
	30
	89,9
	71,1
	112,2

	3
	31
	35,8
	26,2
	47,2
	
	28
	31
	91,8
	72,6
	114,7

	3
	32
	36,8
	27,0
	48,6
	
	28
	32
	93,7
	74,1
	116,4

	3
	33
	37,9
	27,8
	49,5
	
	28
	33
	95,6
	75,6
	118,3

	3
	34
	39,0
	29,3
	51,0
	
	28
	34
	97,5
	77,1
	120,4

	3
	35
	40,1
	30,2
	52,0
	
	28
	35
	99,4
	78,6
	121,9

	3
	36
	41,2
	31,0
	53,2
	
	28
	36
	101,3
	80,1
	124,2

	3
	37
	42,3
	31,8
	54,5
	
	28
	37
	103,3
	83,7
	126,0

	3
	38
	43,4
	32,6
	55,4
	
	28
	38
	105,2
	85,3
	128,5

	3
	39
	44,5
	34,3
	57,0
	
	28
	39
	107,2
	86,9
	130,6

	3
	40
	45,6
	35,2
	58,0
	
	28
	40
	109,2
	88,5
	132,4

	3
	41
	46,7
	36,0
	59,0
	
	28
	41
	111,2
	90,1
	135,0

	3
	42
	47,8
	36,9
	60,2
	
	28
	42
	113,2
	91,7
	137,0

	3
	43
	48,9
	37,8
	61,5
	
	28
	43
	115,2
	95,6
	138,7

	3
	44
	50,0
	38,6
	62,6
	
	28
	44
	117,3
	95,0
	140,7

	3
	45
	51,2
	40,5
	63,8
	
	28
	45
	119,3
	99,0
	143,0

	3
	46
	52,3
	41,4
	65,0
	
	28
	46
	121,4
	98,4
	145,4

	3
	47
	53,4
	42,2
	66,1
	
	28
	47
	123,5
	102,5
	147,9

	3
	48
	54,5
	43,1
	67,3
	
	28
	48
	125,6
	104,2
	149,8

	4
	0
	4,1
	1,7
	9,5
	
	29
	0
	41,7
	28,1
	59,8

	4
	1
	5,2
	1,8
	10,8
	
	29
	1
	43,2
	29,1
	61,4

	4
	2
	6,2
	2,4
	12,2
	
	29
	2
	44,8
	30,2
	63,4

	4
	3
	7,2
	2,9
	13,7
	
	29
	3
	46,4
	31,3
	65,4

	4
	4
	8,3
	3,6
	15,3
	
	29
	4
	48,0
	33,3
	67,2

	4
	5
	9,3
	4,5
	16,9
	
	29
	5
	49,6
	34,4
	68,5

	4
	6
	10,4
	5,2
	18,5
	
	29
	6
	51,2
	35,5
	70,7

	4
	7
	11,4
	5,9
	19,5
	
	29
	7
	52,8
	36,6
	72,3

	4
	8
	12,5
	6,9
	20,5
	
	29
	8
	54,5
	38,8
	74,1

	4
	9
	13,5
	7,8
	21,8
	
	29
	9
	56,1
	40,0
	75,9

	4
	10
	14,6
	8,7
	23,4
	
	29
	10
	57,8
	41,2
	77,8

	4
	11
	15,6
	9,6
	24,6
	
	29
	11
	59,5
	42,4
	79,5

	4
	12
	16,7
	10,3
	25,7
	
	29
	12
	61,2
	44,8
	81,4

	4
	13
	17,8
	10,9
	26,9
	
	29
	13
	62,9
	46,0
	83,3

	4
	14
	18,8
	11,6
	28,6
	
	29
	14
	64,6
	47,3
	85,3

	4
	15
	19,9
	12,6
	29,3
	
	29
	15
	66,3
	48,6
	87,3

	4
	16
	21,0
	13,7
	30,7
	
	29
	16
	68,0
	51,2
	89,5

	4
	17
	22,0
	14,8
	32,2
	
	29
	17
	69,8
	51,1
	91,6

	4
	18
	23,1
	15,1
	33,1
	
	29
	18
	71,5
	53,8
	93,9

	4
	19
	24,2
	15,8
	34,5
	
	29
	19
	73,3
	55,1
	94,6

	4
	20
	25,3
	17,0
	35,7
	
	29
	20
	75,1
	56,5
	96,2

	4
	21
	26,3
	18,3
	37,1
	
	29
	21
	76,9
	57,8
	98,6

	4
	22
	27,4
	19,0
	38,1
	
	29
	22
	78,7
	60,7
	101,0

	4
	23
	28,5
	19,8
	39,2
	
	29
	23
	80,5
	62,1
	103,3

	4
	24
	29,6
	20,5
	40,6
	
	29
	24
	82,4
	63,5
	104,7

	4
	25
	30,7
	21,9
	41,8
	
	29
	25
	84,2
	65,0
	106,4

	4
	26
	31,8
	22,6
	42,8
	
	29
	26
	86,1
	66,4
	109,0

	4
	27
	32,8
	23,4
	44,2
	
	29
	27
	87,9
	67,8
	111,1

	4
	28
	33,9
	24,9
	45,6
	
	29
	28
	89,8
	69,3
	112,8

	4
	29
	35,0
	25,7
	46,5
	
	29
	29
	91,7
	72,6
	114,9

	4
	30
	36,1
	26,5
	48,0
	
	29
	30
	93,7
	74,1
	116,9

	4
	31
	37,2
	27,3
	48,8
	
	29
	31
	95,6
	75,6
	119,2

	4
	32
	38,3
	28,1
	50,3
	
	29
	32
	97,5
	77,2
	121,2

	4
	33
	39,4
	29,7
	51,2
	
	29
	33
	99,5
	78,7
	123,1

	4
	34
	40,5
	30,5
	52,8
	
	29
	34
	101,5
	80,3
	125,0

	4
	35
	41,6
	31,3
	53,7
	
	29
	35
	103,5
	81,8
	127,3

	4
	36
	42,8
	32,2
	55,2
	
	29
	36
	105,5
	83,4
	129,1

	4
	37
	43,9
	33,0
	56,2
	
	29
	37
	107,5
	87,1
	131,7

	4
	38
	45,0
	34,7
	57,4
	
	29
	38
	109,5
	88,8
	133,7

	4
	39
	46,1
	35,6
	58,6
	
	29
	39
	111,6
	90,4
	135,3

	4
	40
	47,2
	36,4
	59,8
	
	29
	40
	113,7
	92,1
	138,1

	4
	41
	48,3
	37,3
	60,9
	
	29
	41
	115,7
	93,8
	140,4

	4
	42
	49,5
	38,2
	62,5
	
	29
	42
	117,8
	95,5
	142,2

	4
	43
	50,6
	40,0
	63,5
	
	29
	43
	120,0
	99,6
	144,2

	4
	44
	51,7
	40,9
	64,7
	
	29
	44
	122,1
	99,0
	146,3

	4
	45
	52,9
	41,8
	66,0
	
	29
	45
	124,2
	103,1
	148,9

	4
	46
	54,0
	42,7
	67,3
	
	29
	46
	126,4
	104,9
	151,7

	4
	47
	55,1
	43,6
	68,4
	
	29
	47
	128,6
	106,7
	153,5

	4
	48
	56,3
	44,5
	69,4
	
	29
	48
	130,8
	108,6
	155,9

	5
	0
	5,2
	2,3
	11,9
	
	30
	0
	43,9
	29,6
	62,6

	5
	1
	6,3
	2,5
	12,7
	
	30
	1
	45,5
	30,7
	64,5

	5
	2
	7,3
	2,9
	13,9
	
	30
	2
	47,1
	31,8
	66,6

	5
	3
	8,4
	3,7
	15,3
	
	30
	3
	48,7
	33,8
	68,0

	5
	4
	9,4
	4,3
	16,9
	
	30
	4
	50,4
	34,9
	70,1

	5
	5
	10,5
	5,2
	18,5
	
	30
	5
	52,0
	36,1
	72,2

	5
	6
	11,5
	6,0
	20,1
	
	30
	6
	53,7
	38,3
	74,0

	5
	7
	12,6
	6,8
	21,2
	
	30
	7
	55,4
	39,5
	75,8

	5
	8
	13,7
	7,6
	21,9
	
	30
	8
	57,1
	40,7
	77,6

	5
	9
	14,7
	8,5
	23,4
	
	30
	9
	58,8
	41,9
	79,5

	5
	10
	15,8
	9,4
	25,1
	
	30
	10
	60,5
	43,1
	81,4

	5
	11
	16,9
	10,4
	26,4
	
	30
	11
	62,2
	45,6
	83,3

	5
	12
	17,9
	11,0
	27,0
	
	30
	12
	64,0
	46,8
	85,3

	5
	13
	19,0
	11,7
	28,6
	
	30
	13
	65,7
	48,1
	87,3

	5
	14
	20,1
	12,4
	30,0
	
	30
	14
	67,5
	49,4
	89,5

	5
	15
	21,2
	13,4
	31,2
	
	30
	15
	69,3
	50,7
	91,6

	5
	16
	22,2
	14,6
	32,3
	
	30
	16
	71,0
	52,0
	93,9

	5
	17
	23,3
	15,7
	33,8
	
	30
	17
	72,9
	54,8
	94,6

	5
	18
	24,4
	16,0
	35,0
	
	30
	18
	74,7
	56,1
	96,2

	5
	19
	25,5
	17,2
	36,1
	
	30
	19
	76,5
	57,5
	98,6

	5
	20
	26,6
	17,9
	37,5
	
	30
	20
	78,3
	58,9
	101,0

	5
	21
	27,7
	19,2
	38,5
	
	30
	21
	80,2
	60,3
	103,6

	5
	22
	28,8
	20,0
	39,9
	
	30
	22
	82,1
	63,3
	105,0

	5
	23
	29,9
	20,7
	41,2
	
	30
	23
	84,0
	64,8
	106,4

	5
	24
	31,0
	22,1
	42,3
	
	30
	24
	85,9
	66,2
	109,0

	5
	25
	32,1
	22,9
	43,4
	
	30
	25
	87,8
	67,7
	111,4

	5
	26
	33,2
	23,7
	44,9
	
	30
	26
	89,7
	69,2
	112,9

	5
	27
	34,3
	24,4
	45,8
	
	30
	27
	91,7
	70,7
	115,1

	5
	28
	35,4
	25,9
	47,2
	
	30
	28
	93,6
	74,1
	117,5

	5
	29
	36,5
	26,7
	48,5
	
	30
	29
	95,6
	75,6
	119,2

	5
	30
	37,6
	27,6
	49,5
	
	30
	30
	97,6
	77,2
	121,8

	5
	31
	38,7
	28,4
	51,0
	
	30
	31
	99,6
	78,8
	124,2

	5
	32
	39,9
	29,2
	52,0
	
	30
	32
	101,6
	80,4
	126,0

	5
	33
	41,0
	30,8
	53,3
	
	30
	33
	103,7
	82,0
	128,2

	5
	34
	42,1
	31,7
	54,5
	
	30
	34
	105,7
	83,6
	130,6

	5
	35
	43,2
	32,5
	55,7
	
	30
	35
	107,8
	87,4
	132,1

	5
	36
	44,4
	33,4
	57,0
	
	30
	36
	109,9
	89,1
	135,0

	5
	37
	45,5
	35,1
	58,0
	
	30
	37
	112,0
	88,6
	137,0

	5
	38
	46,6
	36,0
	59,3
	
	30
	38
	114,2
	92,5
	138,7

	5
	39
	47,7
	36,8
	60,7
	
	30
	39
	116,3
	94,3
	141,6

	5
	40
	48,9
	37,7
	61,8
	
	30
	40
	118,5
	96,0
	144,0

	5
	41
	50,0
	38,6
	63,0
	
	30
	41
	120,6
	97,8
	145,9

	5
	42
	51,2
	39,5
	64,2
	
	30
	42
	122,8
	99,6
	148,2

	5
	43
	52,3
	41,4
	65,4
	
	30
	43
	125,1
	101,4
	150,3

	5
	44
	53,5
	42,3
	66,6
	
	30
	44
	127,3
	105,7
	152,6

	5
	45
	54,6
	43,2
	67,8
	
	30
	45
	129,5
	107,5
	155,5

	5
	46
	55,8
	44,1
	69,0
	
	30
	46
	131,8
	109,4
	157,6

	5
	47
	56,9
	45,0
	70,4
	
	30
	47
	134,1
	111,3
	159,8

	5
	48
	58,1
	45,9
	71,7
	
	30
	48
	136,4
	113,2
	162,7

	6
	0
	6,3
	2,9
	13,7
	
	31
	0
	46,2
	31,1
	65,5

	6
	1
	7,4
	3,2
	14,4
	
	31
	1
	47,9
	32,3
	67,5

	6
	2
	8,4
	3,7
	15,3
	
	31
	2
	49,5
	34,4
	69,3

	6
	3
	9,5
	4,4
	16,9
	
	31
	3
	51,2
	35,5
	71,7

	6
	4
	10,6
	5,3
	18,5
	
	31
	4
	52,9
	36,7
	73,7

	6
	5
	11,6
	6,0
	20,1
	
	31
	5
	54,6
	37,9
	75,6

	6
	6
	12,7
	6,8
	21,7
	
	31
	6
	56,3
	39,1
	77,6

	6
	7
	13,8
	7,7
	22,2
	
	31
	7
	58,1
	41,4
	79,5

	6
	8
	14,9
	8,6
	23,6
	
	31
	8
	59,8
	42,6
	81,4

	6
	9
	16,0
	9,5
	25,1
	
	31
	9
	61,6
	43,9
	83,3

	6
	10
	17,0
	10,5
	26,8
	
	31
	10
	63,3
	46,4
	85,3

	6
	11
	18,1
	11,1
	27,5
	
	31
	11
	65,1
	47,7
	87,3

	6
	12
	19,2
	11,8
	28,8
	
	31
	12
	66,9
	49,0
	89,5

	6
	13
	20,3
	12,5
	30,4
	
	31
	13
	68,7
	50,3
	91,6

	6
	14
	21,4
	13,6
	31,8
	
	31
	14
	70,5
	51,7
	93,9

	6
	15
	22,5
	14,7
	32,6
	
	31
	15
	72,4
	53,0
	94,6

	6
	16
	23,6
	15,9
	34,2
	
	31
	16
	74,2
	55,8
	96,2

	6
	17
	24,7
	16,6
	35,2
	
	31
	17
	76,1
	57,2
	98,5

	6
	18
	25,8
	17,4
	36,5
	
	31
	18
	78,0
	58,6
	101,0

	6
	19
	26,9
	18,1
	37,8
	
	31
	19
	79,9
	60,1
	103,6

	6
	20
	28,0
	19,4
	39,1
	
	31
	20
	81,8
	61,5
	105,7

	6
	21
	29,1
	20,2
	40,2
	
	31
	21
	83,7
	63,0
	107,0

	6
	22
	30,2
	20,9
	41,6
	
	31
	22
	85,7
	66,1
	109,1

	6
	23
	31,3
	22,3
	42,7
	
	31
	23
	87,6
	67,6
	111,8

	6
	24
	32,4
	23,1
	44,2
	
	31
	24
	89,6
	69,1
	113,8

	6
	25
	33,5
	23,9
	45,2
	
	31
	25
	91,6
	70,7
	115,4

	6
	26
	34,7
	24,7
	46,5
	
	31
	26
	93,6
	72,2
	118,0

	6
	27
	35,8
	26,2
	47,9
	
	31
	27
	95,6
	73,8
	120,4

	6
	28
	36,9
	27,0
	48,8
	
	31
	28
	97,7
	75,4
	121,9

	6
	29
	38,0
	27,9
	50,3
	
	31
	29
	99,7
	78,9
	124,7

	6
	30
	39,2
	28,7
	51,2
	
	31
	30
	101,8
	80,5
	127,1

	6
	31
	40,3
	29,5
	52,8
	
	31
	31
	103,9
	82,2
	128,9

	6
	32
	41,4
	31,1
	53,8
	
	31
	32
	106,0
	83,9
	131,5

	6
	33
	42,6
	32,0
	55,4
	
	31
	33
	108,2
	85,6
	133,7

	6
	34
	43,7
	32,9
	56,2
	
	31
	34
	110,3
	87,3
	135,3

	6
	35
	44,8
	33,7
	57,6
	
	31
	35
	112,5
	89,0
	138,7

	6
	36
	46,0
	35,5
	58,9
	
	31
	36
	114,7
	93,0
	140,4

	6
	37
	47,1
	36,4
	60,1
	
	31
	37
	116,9
	94,7
	142,7

	6
	38
	48,3
	37,2
	61,3
	
	31
	38
	119,1
	96,5
	145,4

	6
	39
	49,4
	38,1
	62,5
	
	31
	39
	121,4
	98,4
	147,9

	6
	40
	50,6
	39,0
	63,6
	
	31
	40
	123,6
	100,2
	150,0

	6
	41
	51,7
	39,9
	64,8
	
	31
	41
	125,9
	102,1
	152,3

	6
	42
	52,9
	40,8
	66,1
	
	31
	42
	128,2
	103,9
	154,7

	6
	43
	54,1
	42,8
	67,5
	
	31
	43
	130,5
	105,8
	156,6

	6
	44
	55,2
	43,7
	68,7
	
	31
	44
	132,9
	110,3
	159,8

	6
	45
	56,4
	44,6
	69,8
	
	31
	45
	135,3
	112,3
	162,4

	6
	46
	57,6
	45,5
	71,0
	
	31
	46
	137,7
	114,3
	163,9

	6
	47
	58,7
	46,5
	72,4
	
	31
	47
	140,1
	116,3
	167,8

	6
	48
	59,9
	47,4
	73,7
	
	31
	48
	142,5
	118,3
	168,8

	7
	0
	7,5
	3,6
	14,9
	
	32
	0
	48,7
	32,8
	69,0

	7
	1
	8,5
	3,9
	15,6
	
	32
	1
	50,4
	33,9
	70,9

	7
	2
	9,6
	4,4
	16,9
	
	32
	2
	52,1
	36,1
	73,0

	7
	3
	10,7
	5,1
	18,5
	
	32
	3
	53,8
	37,3
	75,0

	7
	4
	11,8
	6,1
	20,1
	
	32
	4
	55,6
	38,5
	77,2

	7
	5
	12,8
	6,9
	21,7
	
	32
	5
	57,3
	39,7
	79,1

	7
	6
	13,9
	7,8
	22,9
	
	32
	6
	59,1
	42,1
	81,2

	7
	7
	15,0
	8,7
	24,0
	
	32
	7
	60,9
	43,4
	83,3

	7
	8
	16,1
	9,6
	25,3
	
	32
	8
	62,7
	44,7
	85,3

	7
	9
	17,2
	10,6
	26,9
	
	32
	9
	64,5
	46,0
	87,3

	7
	10
	18,3
	11,6
	28,2
	
	32
	10
	66,3
	48,6
	89,5

	7
	11
	19,4
	12,3
	29,3
	
	32
	11
	68,2
	49,9
	91,6

	7
	12
	20,5
	12,6
	30,5
	
	32
	12
	70,0
	51,3
	93,9

	7
	13
	21,6
	13,7
	31,9
	
	32
	13
	71,9
	52,6
	94,6

	7
	14
	22,7
	14,9
	33,1
	
	32
	14
	73,8
	54,0
	96,2

	7
	15
	23,8
	15,6
	34,5
	
	32
	15
	75,7
	56,9
	98,5

	7
	16
	24,9
	16,8
	35,7
	
	32
	16
	77,6
	58,4
	101,0

	7
	17
	26,0
	17,5
	37,1
	
	32
	17
	79,5
	59,8
	103,6

	7
	18
	27,1
	18,3
	38,1
	
	32
	18
	81,5
	61,3
	106,2

	7
	19
	28,3
	19,6
	39,7
	
	32
	19
	83,5
	62,8
	108,0

	7
	20
	29,4
	20,4
	40,6
	
	32
	20
	85,4
	64,3
	109,4

	7
	21
	30,5
	21,2
	42,0
	
	32
	21
	87,5
	65,8
	111,8

	7
	22
	31,6
	21,9
	43,4
	
	32
	22
	89,5
	69,0
	114,7

	7
	23
	32,8
	23,4
	44,4
	
	32
	23
	91,5
	70,6
	116,4

	7
	24
	33,9
	24,2
	45,7
	
	32
	24
	93,6
	72,2
	118,3

	7
	25
	35,0
	25,0
	47,2
	
	32
	25
	95,7
	73,8
	121,2

	7
	26
	36,2
	26,5
	48,3
	
	32
	26
	97,8
	75,4
	123,1

	7
	27
	37,3
	27,3
	49,5
	
	32
	27
	99,9
	77,0
	125,1

	7
	28
	38,4
	28,2
	51,0
	
	32
	28
	102,0
	78,7
	127,6

	7
	29
	39,6
	29,0
	52,0
	
	32
	29
	104,2
	82,4
	130,5

	7
	30
	40,7
	30,6
	53,5
	
	32
	30
	106,3
	84,1
	132,1

	7
	31
	41,9
	31,5
	54,5
	
	32
	31
	108,5
	85,8
	135,0

	7
	32
	43,0
	32,4
	55,9
	
	32
	32
	110,7
	87,6
	137,0

	7
	33
	44,2
	33,2
	57,1
	
	32
	33
	113,0
	89,4
	139,5

	7
	34
	45,3
	34,1
	58,3
	
	32
	34
	115,2
	91,1
	142,1

	7
	35
	46,5
	35,0
	59,7
	
	32
	35
	117,5
	95,2
	144,2

	7
	36
	47,7
	36,8
	60,8
	
	32
	36
	119,8
	94,8
	146,2

	7
	37
	48,8
	37,7
	61,9
	
	32
	37
	122,1
	99,0
	148,9

	7
	38
	50,0
	38,6
	63,4
	
	32
	38
	124,5
	100,9
	151,7

	7
	39
	51,2
	39,5
	64,7
	
	32
	39
	126,8
	102,8
	154,0

	7
	40
	52,3
	40,4
	66,0
	
	32
	40
	129,2
	104,7
	156,2

	7
	41
	53,5
	41,3
	67,3
	
	32
	41
	131,6
	106,7
	159,5

	7
	42
	54,7
	43,3
	68,5
	
	32
	42
	134,0
	111,3
	161,3

	7
	43
	55,9
	44,2
	69,7
	
	32
	43
	136,5
	113,3
	163,7

	7
	44
	57,1
	45,1
	70,8
	
	32
	44
	139,0
	115,4
	167,2

	7
	45
	58,3
	46,1
	72,2
	
	32
	45
	141,5
	117,4
	168,3

	7
	46
	59,4
	47,0
	73,4
	
	32
	46
	144,0
	119,5
	172,4

	7
	47
	60,6
	48,0
	74,4
	
	32
	47
	146,6
	121,7
	174,4

	7
	48
	61,8
	48,9
	75,9
	
	32
	48
	149,1
	123,8
	177,0

	8
	0
	8,6
	4,5
	16,9
	
	33
	0
	51,2
	34,5
	72,3

	8
	1
	9,7
	4,5
	17,2
	
	33
	1
	53,0
	36,7
	74,3

	8
	2
	10,8
	5,2
	18,6
	
	33
	2
	54,8
	38,0
	76,4

	8
	3
	11,9
	5,9
	20,2
	
	33
	3
	56,5
	39,2
	78,6

	8
	4
	13,0
	6,7
	21,8
	
	33
	4
	58,3
	40,5
	80,6

	8
	5
	14,1
	7,8
	23,4
	
	33
	5
	60,2
	42,9
	83,0

	8
	6
	15,2
	8,7
	24,6
	
	33
	6
	62,0
	44,2
	85,1

	8
	7
	16,3
	9,7
	25,7
	
	33
	7
	63,8
	45,5
	87,2

	8
	8
	17,4
	10,4
	26,9
	
	33
	8
	65,7
	46,8
	89,2

	8
	9
	18,5
	11,4
	28,6
	
	33
	9
	67,6
	49,5
	91,6

	8
	10
	19,6
	12,4
	30,0
	
	33
	10
	69,5
	50,9
	93,9

	8
	11
	20,7
	13,1
	30,7
	
	33
	11
	71,4
	52,3
	94,6

	8
	12
	21,8
	13,9
	32,3
	
	33
	12
	73,3
	53,7
	96,2

	8
	13
	22,9
	14,6
	33,8
	
	33
	13
	75,2
	55,1
	98,5

	8
	14
	24,1
	15,7
	35,0
	
	33
	14
	77,2
	58,1
	101,0

	8
	15
	25,2
	17,0
	36,1
	
	33
	15
	79,2
	59,5
	103,6

	8
	16
	26,3
	17,7
	37,7
	
	33
	16
	81,2
	61,0
	106,2

	8
	17
	27,4
	18,5
	38,5
	
	33
	17
	83,2
	62,6
	108,3

	8
	18
	28,6
	19,2
	40,2
	
	33
	18
	85,2
	64,1
	110,3

	8
	19
	29,7
	20,6
	41,3
	
	33
	19
	87,3
	65,6
	112,2

	8
	20
	30,8
	21,4
	42,7
	
	33
	20
	89,3
	67,2
	114,9

	8
	21
	32,0
	22,2
	44,0
	
	33
	21
	91,4
	70,5
	117,5

	8
	22
	33,1
	23,6
	44,9
	
	33
	22
	93,6
	72,2
	119,2

	8
	23
	34,3
	24,4
	46,5
	
	33
	23
	95,7
	73,8
	121,8

	8
	24
	35,4
	25,2
	47,8
	
	33
	24
	97,8
	75,5
	124,2

	8
	25
	36,6
	26,1
	48,8
	
	33
	25
	100,0
	77,2
	126,0

	8
	26
	37,7
	27,6
	50,3
	
	33
	26
	102,2
	78,8
	128,9

	8
	27
	38,9
	28,5
	51,2
	
	33
	27
	104,4
	80,6
	130,6

	8
	28
	40,0
	29,3
	52,8
	
	33
	28
	106,6
	84,4
	133,7

	8
	29
	41,2
	30,2
	53,8
	
	33
	29
	108,9
	86,1
	135,3

	8
	30
	42,3
	31,8
	55,4
	
	33
	30
	111,2
	88,0
	138,7

	8
	31
	43,5
	32,7
	56,4
	
	33
	31
	113,5
	89,8
	140,5

	8
	32
	44,7
	33,6
	58,0
	
	33
	32
	115,8
	91,6
	143,0

	8
	33
	45,9
	34,5
	59,0
	
	33
	33
	118,2
	95,8
	145,9

	8
	34
	47,0
	35,4
	60,2
	
	33
	34
	120,5
	95,3
	148,2

	8
	35
	48,2
	36,3
	61,6
	
	33
	35
	122,9
	99,6
	150,9

	8
	36
	49,4
	38,1
	63,0
	
	33
	36
	125,4
	101,6
	153,0

	8
	37
	50,6
	39,0
	64,2
	
	33
	37
	127,8
	103,6
	155,9

	8
	38
	51,8
	39,9
	65,4
	
	33
	38
	130,3
	105,6
	158,7

	8
	39
	53,0
	40,9
	66,6
	
	33
	39
	132,8
	107,6
	160,7

	8
	40
	54,1
	41,8
	67,8
	
	33
	40
	135,3
	109,7
	163,7

	8
	41
	55,3
	43,8
	69,1
	
	33
	41
	137,8
	111,7
	167,2

	8
	42
	56,5
	44,7
	70,4
	
	33
	42
	140,4
	113,8
	168,3

	8
	43
	57,7
	45,7
	71,7
	
	33
	43
	143,0
	118,7
	172,4

	8
	44
	59,0
	46,6
	73,0
	
	33
	44
	145,6
	120,9
	174,4

	8
	45
	60,2
	47,6
	74,3
	
	33
	45
	148,3
	123,1
	177,0

	8
	46
	61,4
	48,5
	75,7
	
	33
	46
	150,9
	125,3
	180,8

	8
	47
	62,6
	49,5
	77,0
	
	33
	47
	153,7
	127,5
	182,1

	8
	48
	63,8
	50,5
	77,9
	
	33
	48
	156,4
	129,8
	186,4

	9
	0
	9,8
	4,7
	18,4
	
	34
	0
	53,9
	37,4
	75,8

	9
	1
	10,9
	5,6
	19,5
	
	34
	1
	55,7
	38,6
	77,9

	9
	2
	12,0
	6,0
	20,3
	
	34
	2
	57,6
	39,9
	80,0

	9
	3
	13,1
	6,8
	21,8
	
	34
	3
	59,4
	41,2
	82,2

	9
	4
	14,2
	7,6
	23,4
	
	34
	4
	61,3
	43,7
	84,6

	9
	5
	15,3
	8,5
	25,1
	
	34
	5
	63,1
	45,0
	86,9

	9
	6
	16,4
	9,5
	26,4
	
	34
	6
	65,0
	46,4
	89,2

	9
	7
	17,6
	10,5
	27,0
	
	34
	7
	67,0
	47,7
	91,5

	9
	8
	18,7
	11,5
	28,6
	
	34
	8
	68,9
	50,5
	93,8

	9
	9
	19,8
	12,6
	30,4
	
	34
	9
	70,8
	50,5
	94,6

	9
	10
	20,9
	13,3
	31,2
	
	34
	10
	72,8
	51,9
	96,2

	9
	11
	22,0
	14,0
	32,6
	
	34
	11
	74,8
	54,8
	98,5

	9
	12
	23,2
	14,7
	34,2
	
	34
	12
	76,8
	56,2
	101,0

	9
	13
	24,3
	15,9
	35,2
	
	34
	13
	78,8
	57,7
	103,6

	9
	14
	25,4
	17,1
	36,5
	
	34
	14
	80,8
	60,8
	106,2

	9
	15
	26,6
	17,9
	38,1
	
	34
	15
	82,9
	62,3
	108,8

	9
	16
	27,7
	18,7
	39,2
	
	34
	16
	85,0
	63,9
	111,1

	9
	17
	28,9
	19,5
	40,6
	
	34
	17
	87,1
	65,5
	112,8

	9
	18
	30,0
	20,8
	41,8
	
	34
	18
	89,2
	67,1
	115,1

	9
	19
	31,2
	21,6
	43,2
	
	34
	19
	91,4
	68,7
	118,0

	9
	20
	32,3
	22,4
	44,4
	
	34
	20
	93,5
	70,3
	120,4

	9
	21
	33,5
	23,2
	45,7
	
	34
	21
	95,7
	73,8
	121,9

	9
	22
	34,6
	24,7
	47,2
	
	34
	22
	97,9
	75,5
	125,0

	9
	23
	35,8
	25,5
	48,0
	
	34
	23
	100,2
	77,3
	127,3

	9
	24
	37,0
	26,3
	49,5
	
	34
	24
	102,4
	79,0
	129,4

	9
	25
	38,1
	27,9
	51,0
	
	34
	25
	104,7
	80,8
	132,1

	9
	26
	39,3
	28,8
	52,0
	
	34
	26
	107,0
	84,6
	135,0

	9
	27
	40,5
	29,6
	53,7
	
	34
	27
	109,3
	84,3
	137,0

	9
	28
	41,6
	30,5
	54,5
	
	34
	28
	111,7
	86,1
	139,5

	9
	29
	42,8
	32,2
	56,1
	
	34
	29
	114,0
	90,2
	142,2

	9
	30
	44,0
	33,1
	57,1
	
	34
	30
	116,4
	92,1
	145,0

	9
	31
	45,2
	34,0
	58,6
	
	34
	31
	118,9
	94,0
	147,9

	9
	32
	46,4
	34,9
	59,8
	
	34
	32
	121,3
	96,0
	150,0

	9
	33
	47,6
	35,8
	61,2
	
	34
	33
	123,8
	97,9
	152,6

	9
	34
	48,8
	36,7
	62,5
	
	34
	34
	126,3
	102,4
	155,5

	9
	35
	50,0
	38,6
	63,6
	
	34
	35
	128,8
	101,9
	158,2

	9
	36
	51,2
	39,5
	64,7
	
	34
	36
	131,4
	106,5
	160,1

	9
	37
	52,4
	40,4
	66,1
	
	34
	37
	134,0
	108,6
	163,7

	9
	38
	53,6
	41,3
	67,5
	
	34
	38
	136,6
	110,7
	166,5

	9
	39
	54,8
	42,3
	69,0
	
	34
	39
	139,2
	112,9
	168,0

	9
	40
	56,0
	44,3
	70,3
	
	34
	40
	141,9
	115,0
	172,4

	9
	41
	57,2
	45,3
	71,5
	
	34
	41
	144,6
	117,2
	174,4

	9
	42
	58,4
	46,2
	72,5
	
	34
	42
	147,4
	119,4
	177,0

	9
	43
	59,7
	47,2
	74,0
	
	34
	43
	150,1
	124,6
	180,8

	9
	44
	60,9
	48,2
	75,4
	
	34
	44
	152,9
	126,9
	182,1

	9
	45
	62,1
	49,1
	76,4
	
	34
	45
	155,7
	129,3
	187,0

	9
	46
	63,4
	51,4
	77,8
	
	34
	46
	158,6
	131,6
	188,5

	9
	47
	64,6
	51,1
	79,3
	
	34
	47
	161,5
	134,0
	192,5

	9
	48
	65,8
	53,4
	80,6
	
	34
	48
	164,4
	136,5
	194,9

	10
	0
	11,0
	5,7
	20,1
	
	35
	0
	56,8
	39,4
	79,5

	10
	1
	12,1
	6,5
	21,1
	
	35
	1
	58,6
	40,7
	81,5

	10
	2
	13,2
	7,1
	22,0
	
	35
	2
	60,5
	42,0
	83,7

	10
	3
	14,4
	7,7
	23,6
	
	35
	3
	62,4
	43,3
	86,2

	10
	4
	15,5
	8,6
	25,1
	
	35
	4
	64,4
	44,6
	88,6

	10
	5
	16,6
	9,6
	26,8
	
	35
	5
	66,3
	47,3
	90,4

	10
	6
	17,7
	10,6
	27,5
	
	35
	6
	68,3
	48,7
	93,0

	10
	7
	18,9
	11,6
	28,8
	
	35
	7
	70,3
	50,1
	94,6

	10
	8
	20,0
	12,7
	30,4
	
	35
	8
	72,3
	51,5
	96,4

	10
	9
	21,1
	13,4
	31,8
	
	35
	9
	74,3
	53,0
	98,8

	10
	10
	22,3
	14,1
	33,1
	
	35
	10
	76,3
	55,9
	101,2

	10
	11
	23,4
	14,9
	34,5
	
	35
	11
	78,4
	57,4
	103,6

	10
	12
	24,6
	16,1
	35,7
	
	35
	12
	80,5
	59,0
	106,2

	10
	13
	25,7
	16,8
	37,1
	
	35
	13
	82,6
	60,5
	109,0

	10
	14
	26,9
	18,1
	38,5
	
	35
	14
	84,7
	62,1
	111,4

	10
	16
	29,2
	19,7
	41,2
	
	35
	16
	89,1
	67,0
	115,4

	10
	17
	30,3
	21,0
	42,3
	
	35
	17
	91,3
	68,6
	118,3

	10
	18
	31,5
	21,8
	43,4
	
	35
	18
	93,5
	70,3
	121,2

	10
	19
	32,7
	23,3
	44,9
	
	35
	19
	95,7
	72,0
	123,1

	10
	20
	33,8
	23,5
	46,5
	
	35
	20
	98,0
	73,7
	126,0

	10
	21
	35,0
	25,0
	47,5
	
	35
	21
	100,3
	75,4
	128,2

	10
	22
	36,2
	25,8
	48,8
	
	35
	22
	102,6
	79,2
	130,6

	10
	23
	37,4
	26,6
	50,3
	
	35
	23
	105,0
	81,0
	133,7

	10
	24
	38,6
	28,2
	51,2
	
	35
	24
	107,3
	82,8
	135,3

	10
	25
	39,7
	29,1
	52,8
	
	35
	25
	109,7
	84,7
	138,7

	10
	26
	40,9
	30,0
	54,1
	
	35
	26
	112,2
	86,5
	140,7

	10
	27
	42,1
	30,9
	55,4
	
	35
	27
	114,6
	88,4
	144,0

	10
	28
	43,3
	31,7
	56,8
	
	35
	28
	117,1
	92,6
	146,2

	10
	29
	44,5
	33,5
	58,0
	
	35
	29
	119,6
	94,6
	148,9

	10
	30
	45,7
	34,4
	59,1
	
	35
	30
	122,2
	96,6
	152,0

	10
	31
	46,9
	35,3
	60,7
	
	35
	31
	124,7
	98,7
	154,7

	10
	32
	48,1
	36,2
	61,8
	
	35
	32
	127,3
	100,7
	157,0

	10
	33
	49,3
	37,1
	63,0
	
	35
	33
	129,9
	102,8
	159,9

	10
	34
	50,6
	39,0
	64,5
	
	35
	34
	132,6
	107,5
	163,6

	10
	35
	51,8
	40,0
	66,0
	
	35
	35
	135,3
	109,7
	165,7

	10
	36
	53,0
	40,9
	67,3
	
	35
	36
	138,0
	111,9
	168,0

	10
	37
	54,2
	41,8
	68,5
	
	35
	37
	140,8
	114,1
	172,4

	10
	38
	55,5
	42,8
	69,7
	
	35
	38
	143,6
	116,4
	174,4

	10
	39
	56,7
	43,7
	71,0
	
	35
	39
	146,4
	118,6
	177,0

	10
	40
	57,9
	45,8
	72,3
	
	35
	40
	149,2
	121,0
	181,4

	10
	41
	59,2
	46,8
	73,7
	
	35
	41
	152,1
	123,3
	182,9

	10
	42
	60,4
	47,8
	75,0
	
	35
	42
	155,0
	125,7
	187,3

	10
	43
	61,7
	48,8
	76,3
	
	35
	43
	158,0
	128,1
	190,0

	10
	44
	62,9
	49,8
	77,6
	
	35
	44
	161,0
	130,5
	192,8

	10
	45
	64,2
	50,7
	79,2
	
	35
	45
	164,0
	136,1
	195,8

	10
	46
	65,4
	53,0
	80,0
	
	35
	46
	167,1
	138,7
	198,9

	10
	47
	66,7
	54,0
	81,4
	
	35
	47
	170,2
	141,3
	202,9

	10
	48
	67,9
	55,1
	83,2
	
	35
	48
	173,3
	143,9
	205,9

	11
	0
	12,2
	6,8
	21,4
	
	36
	0
	59,8
	41,4
	83,4

	11
	1
	13,4
	7,4
	22,3
	
	36
	1
	61,7
	42,8
	85,4

	11
	2
	14,5
	7,8
	23,6
	
	36
	2
	63,7
	44,1
	87,8

	11
	3
	15,6
	8,7
	25,3
	
	36
	3
	65,7
	45,5
	90,3

	11
	4
	16,8
	9,7
	26,8
	
	36
	4
	67,7
	46,9
	92,7

	11
	5
	17,9
	10,7
	28,2
	
	36
	5
	69,7
	49,7
	95,3

	11
	6
	19,1
	11,4
	29,3
	
	36
	6
	71,7
	51,1
	97,5

	11
	7
	20,2
	12,4
	30,7
	
	36
	7
	73,8
	52,6
	99,5

	11
	8
	21,4
	13,6
	32,3
	
	36
	8
	75,9
	54,1
	101,4

	11
	9
	22,5
	14,3
	33,8
	
	36
	9
	78,0
	55,6
	103,8

	11
	10
	23,7
	15,5
	35,0
	
	36
	10
	80,1
	58,7
	106,4

	11
	11
	24,8
	15,8
	36,1
	
	36
	11
	82,3
	60,3
	109,1

	11
	12
	26,0
	17,0
	37,7
	
	36
	12
	84,5
	61,9
	111,8

	11
	13
	27,2
	18,3
	39,1
	
	36
	13
	86,7
	63,5
	114,7

	11
	14
	28,3
	19,1
	40,2
	
	36
	14
	88,9
	66,9
	116,4

	11
	15
	29,5
	19,9
	41,6
	
	36
	15
	91,2
	68,6
	119,2

	11
	16
	30,7
	20,7
	42,7
	
	36
	16
	93,5
	70,3
	121,8

	11
	17
	31,9
	22,1
	44,2
	
	36
	17
	95,8
	72,0
	124,2

	11
	18
	33,0
	23,6
	45,7
	
	36
	18
	98,1
	73,8
	127,1

	11
	19
	34,2
	23,7
	46,8
	
	36
	19
	100,5
	75,5
	129,1

	11
	20
	35,4
	25,2
	48,0
	
	36
	20
	102,9
	77,3
	132,1

	11
	21
	36,6
	26,1
	49,5
	
	36
	21
	105,3
	81,2
	135,0

	11
	22
	37,8
	26,9
	51,0
	
	36
	22
	107,7
	83,1
	137,0

	11
	23
	39,0
	28,6
	52,0
	
	36
	23
	110,2
	85,0
	140,4

	11
	24
	40,2
	29,4
	53,7
	
	36
	24
	112,7
	87,0
	142,7

	11
	25
	41,4
	30,3
	54,6
	
	36
	25
	115,2
	88,9
	145,4

	11
	26
	42,6
	31,2
	56,2
	
	36
	26
	117,8
	93,2
	148,2

	11
	27
	43,8
	32,1
	57,4
	
	36
	27
	120,4
	95,2
	151,7

	11
	28
	45,0
	33,9
	58,9
	
	36
	28
	123,0
	94,9
	154,0

	11
	29
	46,3
	34,8
	60,1
	
	36
	29
	125,7
	99,4
	156,6

	11
	30
	47,5
	35,7
	61,3
	
	36
	30
	128,4
	101,6
	159,8

	11
	31
	48,7
	36,6
	62,6
	
	36
	31
	131,1
	103,7
	163,1

	11
	32
	49,9
	38,5
	64,2
	
	36
	32
	133,9
	105,9
	165,2

	11
	33
	51,2
	39,5
	65,4
	
	36
	33
	136,7
	110,8
	168,0

	11
	34
	52,4
	40,4
	66,6
	
	36
	34
	139,5
	110,4
	172,4

	11
	35
	53,7
	41,4
	67,8
	
	36
	35
	142,4
	115,4
	174,4

	11
	36
	54,9
	42,4
	69,2
	
	36
	36
	145,3
	117,8
	177,0

	11
	37
	56,1
	43,3
	70,7
	
	36
	37
	148,3
	120,2
	181,9

	11
	38
	57,4
	45,4
	72,2
	
	36
	38
	151,3
	122,6
	183,1

	11
	39
	58,6
	45,2
	73,4
	
	36
	39
	154,3
	125,1
	187,3

	11
	40
	59,9
	47,4
	74,5
	
	36
	40
	157,3
	127,5
	190,0

	11
	41
	61,2
	48,4
	75,9
	
	36
	41
	160,5
	130,1
	193,1

	11
	42
	62,4
	49,4
	77,6
	
	36
	42
	163,6
	135,8
	197,7

	11
	43
	63,7
	50,4
	78,6
	
	36
	43
	166,8
	138,4
	200,4

	11
	44
	65,0
	51,4
	80,0
	
	36
	44
	170,0
	141,1
	203,5

	11
	45
	66,3
	52,4
	81,4
	
	36
	45
	173,3
	143,8
	206,2

	11
	46
	67,5
	54,7
	83,0
	
	36
	46
	176,6
	146,6
	210,2

	11
	47
	68,8
	55,8
	83,7
	
	36
	47
	179,9
	149,4
	213,8

	11
	48
	70,1
	56,8
	85,3
	
	36
	48
	183,3
	152,2
	217,5

	12
	0
	13,5
	7,8
	23,4
	
	37
	0
	62,9
	43,6
	87,4

	12
	1
	14,6
	8,2
	24,6
	
	37
	1
	65,0
	45,0
	89,6

	12
	2
	15,8
	8,8
	25,7
	
	37
	2
	67,0
	46,5
	92,0

	12
	3
	16,9
	9,4
	27,0
	
	37
	3
	69,1
	47,9
	95,6

	12
	4
	18,1
	10,4
	28,6
	
	37
	4
	71,2
	50,7
	98,3

	12
	5
	19,3
	11,5
	30,0
	
	37
	5
	73,3
	52,2
	100,1

	12
	6
	20,4
	12,6
	31,2
	
	37
	6
	75,4
	53,8
	102,6

	12
	7
	21,6
	13,7
	32,6
	
	37
	7
	77,6
	55,3
	104,5

	12
	8
	22,8
	14,9
	34,2
	
	37
	8
	79,8
	56,9
	107,0

	12
	9
	23,9
	15,7
	35,2
	
	37
	9
	82,0
	60,0
	109,4

	12
	10
	25,1
	15,9
	36,5
	
	37
	10
	84,2
	61,7
	112,2

	12
	11
	26,3
	17,2
	38,1
	
	37
	11
	86,5
	63,3
	114,9

	12
	12
	27,5
	18,0
	39,2
	
	37
	12
	88,8
	65,0
	117,5

	12
	13
	28,6
	19,3
	40,6
	
	37
	13
	91,1
	66,7
	120,2

	12
	14
	29,8
	20,1
	42,0
	
	37
	14
	93,4
	70,3
	121,9

	12
	15
	31,0
	21,5
	43,4
	
	37
	15
	95,8
	72,0
	125,0

	12
	16
	32,2
	22,3
	44,9
	
	37
	16
	98,2
	73,8
	127,6

	12
	17
	33,4
	23,2
	46,2
	
	37
	17
	100,6
	75,7
	130,6

	12
	18
	34,6
	24,7
	47,2
	
	37
	18
	103,1
	77,5
	133,7

	12
	19
	35,8
	24,8
	48,8
	
	37
	19
	105,6
	79,4
	135,3

	12
	20
	37,0
	26,4
	50,3
	
	37
	20
	108,1
	83,4
	138,7

	12
	21
	38,2
	27,3
	51,2
	
	37
	21
	110,7
	83,2
	142,1

	12
	22
	39,5
	28,9
	52,8
	
	37
	22
	113,3
	87,4
	144,2

	12
	23
	40,7
	29,8
	54,4
	
	37
	23
	115,9
	89,4
	147,9

	12
	24
	41,9
	30,7
	55,4
	
	37
	24
	118,6
	91,5
	150,0

	12
	25
	43,1
	31,6
	57,0
	
	37
	25
	121,3
	93,6
	152,6

	12
	26
	44,3
	32,5
	58,0
	
	37
	26
	124,0
	95,7
	155,9

	12
	27
	45,6
	33,4
	59,7
	
	37
	27
	126,8
	97,8
	159,5

	12
	28
	46,8
	35,2
	60,8
	
	37
	28
	129,6
	102,5
	162,7

	12
	29
	48,1
	36,1
	62,5
	
	37
	29
	132,4
	104,8
	164,6

	12
	30
	49,3
	37,1
	63,6
	
	37
	30
	135,3
	107,0
	168,0

	12
	31
	50,6
	38,0
	64,7
	
	37
	31
	138,2
	109,3
	172,4

	12
	32
	51,8
	40,0
	66,1
	
	37
	32
	141,2
	111,7
	174,4

	12
	33
	53,1
	40,9
	67,7
	
	37
	33
	144,2
	114,1
	177,0

	12
	34
	54,3
	41,9
	69,0
	
	37
	34
	147,3
	116,5
	181,9

	12
	35
	55,6
	42,9
	70,4
	
	37
	35
	150,3
	118,9
	184,2

	12
	36
	56,8
	43,9
	71,7
	
	37
	36
	153,5
	124,4
	187,3

	12
	37
	58,1
	44,8
	73,0
	
	37
	37
	156,7
	127,0
	191,9

	12
	38
	59,4
	47,0
	74,4
	
	37
	38
	159,9
	129,6
	194,0

	12
	39
	60,7
	48,0
	75,8
	
	37
	39
	163,1
	132,2
	198,0

	12
	40
	62,0
	49,0
	77,2
	
	37
	40
	166,5
	134,9
	200,4

	12
	41
	63,2
	50,0
	78,6
	
	37
	41
	169,8
	137,6
	205,3

	12
	42
	64,5
	51,0
	79,5
	
	37
	42
	173,2
	140,4
	209,3

	12
	43
	65,8
	52,1
	81,4
	
	37
	43
	176,7
	146,7
	212,3

	12
	44
	67,1
	53,1
	82,7
	
	37
	44
	180,2
	149,6
	215,7

	12
	45
	68,4
	54,1
	83,7
	
	37
	45
	183,7
	152,5
	219,3

	12
	46
	69,7
	56,5
	85,3
	
	37
	46
	187,3
	155,5
	222,7

	12
	47
	71,0
	57,6
	86,9
	
	37
	47
	191,0
	158,5
	227,0

	12
	48
	72,4
	58,6
	87,7
	
	37
	48
	194,7
	161,6
	229,7

	13
	0
	14,8
	8,5
	25,1
	
	38
	0
	66,3
	46,0
	91,7

	13
	1
	16,0
	9,2
	26,4
	
	38
	1
	68,4
	47,5
	96,2

	13
	2
	17,1
	9,9
	27,4
	
	38
	2
	70,6
	48,9
	98,5

	13
	3
	18,3
	10,5
	28,8
	
	38
	3
	72,7
	51,9
	101,0

	13
	4
	19,5
	11,6
	30,4
	
	38
	4
	74,9
	53,4
	102,9

	13
	5
	20,6
	12,7
	31,8
	
	38
	5
	77,1
	55,0
	105,7

	13
	6
	21,8
	13,4
	33,1
	
	38
	6
	79,4
	56,6
	107,7

	13
	7
	23,0
	14,6
	34,5
	
	38
	7
	81,6
	58,2
	110,3

	13
	8
	24,2
	15,8
	35,7
	
	38
	8
	83,9
	59,8
	112,8

	13
	9
	25,4
	16,6
	37,1
	
	38
	9
	86,2
	63,2
	115,4

	13
	10
	26,6
	17,4
	38,5
	
	38
	10
	88,6
	64,9
	118,3

	13
	11
	27,8
	18,2
	39,9
	
	38
	11
	91,0
	66,6
	121,0

	13
	12
	29,0
	19,5
	41,3
	
	38
	12
	93,4
	68,4
	123,1

	13
	13
	30,2
	20,3
	42,7
	
	38
	13
	95,8
	70,2
	126,0

	13
	14
	31,4
	21,8
	44,2
	
	38
	14
	98,3
	73,9
	128,9

	13
	15
	32,6
	22,6
	45,6
	
	38
	15
	100,8
	75,8
	132,1

	13
	16
	33,8
	23,4
	46,6
	
	38
	16
	103,4
	77,7
	135,0

	13
	17
	35,0
	25,0
	48,0
	
	38
	17
	105,9
	79,7
	137,0

	13
	18
	36,2
	25,8
	49,5
	
	38
	18
	108,6
	81,6
	140,4

	13
	19
	37,5
	26,7
	51,0
	
	38
	19
	111,2
	83,6
	143,0

	13
	20
	38,7
	27,6
	52,0
	
	38
	20
	113,9
	85,6
	146,2

	13
	21
	39,9
	28,5
	53,7
	
	38
	21
	116,6
	90,0
	148,9

	13
	22
	41,2
	30,1
	54,7
	
	38
	22
	119,4
	92,1
	152,3

	13
	23
	42,4
	31,1
	56,2
	
	38
	23
	122,2
	94,3
	155,5

	13
	24
	43,6
	32,0
	57,6
	
	38
	24
	125,0
	96,5
	158,7

	13
	25
	44,9
	32,9
	58,9
	
	38
	25
	127,9
	98,7
	161,3

	13
	26
	46,1
	34,7
	60,2
	
	38
	26
	130,8
	103,5
	163,9

	13
	27
	47,4
	35,6
	61,6
	
	38
	27
	133,8
	105,9
	168,0

	13
	28
	48,6
	36,6
	63,0
	
	38
	28
	136,8
	105,6
	172,4

	13
	29
	49,9
	37,5
	64,4
	
	38
	29
	139,9
	110,7
	174,4

	13
	30
	51,2
	38,5
	66,0
	
	38
	30
	143,0
	113,1
	177,0

	13
	31
	52,5
	39,4
	67,3
	
	38
	31
	146,2
	115,6
	181,9

	13
	32
	53,7
	41,4
	68,5
	
	38
	32
	149,4
	118,1
	185,4

	13
	33
	55,0
	42,4
	69,7
	
	38
	33
	152,6
	120,7
	187,3

	13
	34
	56,3
	43,4
	71,0
	
	38
	34
	155,9
	123,3
	192,2

	13
	35
	57,6
	44,4
	72,4
	
	38
	35
	159,2
	126,0
	194,9

	13
	36
	58,9
	45,4
	74,0
	
	38
	36
	162,6
	131,8
	198,9

	13
	37
	60,2
	46,4
	75,7
	
	38
	37
	166,1
	134,6
	203,5

	13
	38
	61,5
	48,6
	76,9
	
	38
	38
	169,6
	137,5
	206,2

	13
	39
	62,8
	49,6
	77,9
	
	38
	39
	173,2
	140,4
	209,3

	13
	40
	64,1
	50,7
	79,5
	
	38
	40
	176,8
	143,3
	213,8

	13
	41
	65,4
	51,7
	81,2
	
	38
	41
	180,4
	146,3
	218,1

	13
	42
	66,7
	52,8
	82,3
	
	38
	42
	184,2
	149,3
	221,8

	13
	43
	68,0
	53,8
	83,4
	
	38
	43
	188,0
	152,3
	226,4

	13
	44
	69,3
	54,9
	85,3
	
	38
	44
	191,8
	159,2
	229,7

	13
	45
	70,7
	55,9
	86,7
	
	38
	45
	195,7
	162,4
	234,0

	13
	46
	72,0
	58,4
	87,4
	
	38
	46
	199,7
	165,7
	238,0

	13
	47
	73,3
	59,4
	89,5
	
	38
	47
	203,7
	169,1
	243,1

	13
	48
	74,7
	60,5
	90,8
	
	38
	48
	207,7
	172,4
	245,9

	14
	0
	16,1
	9,3
	26,8
	
	39
	0
	70,0
	48,5
	98,5

	14
	1
	17,3
	10,3
	28,2
	
	39
	1
	72,2
	50,0
	101,1

	14
	2
	18,5
	11,0
	29,2
	
	39
	2
	74,4
	53,0
	103,6

	14
	3
	19,7
	11,7
	30,7
	
	39
	3
	76,7
	54,6
	106,2

	14
	4
	20,9
	12,4
	32,3
	
	39
	4
	78,9
	56,3
	108,8

	14
	5
	22,1
	13,6
	33,7
	
	39
	5
	81,3
	57,9
	111,4

	14
	6
	23,3
	14,8
	35,0
	
	39
	6
	83,6
	59,6
	113,8

	14
	7
	24,5
	16,0
	36,1
	
	39
	7
	86,0
	61,3
	115,5

	14
	8
	25,7
	16,8
	37,7
	
	39
	8
	88,4
	63,0
	119,2

	14
	9
	26,9
	17,6
	39,1
	
	39
	9
	90,9
	66,6
	121,6

	14
	10
	28,1
	18,4
	40,6
	
	39
	10
	93,4
	68,4
	124,2

	14
	11
	29,3
	19,7
	41,8
	
	39
	11
	95,9
	70,2
	127,6

	14
	12
	30,5
	20,6
	43,4
	
	39
	12
	98,4
	72,1
	130,6

	14
	13
	31,7
	22,0
	44,4
	
	39
	13
	101,0
	74,0
	133,7

	14
	14
	33,0
	22,9
	45,8
	
	39
	14
	103,6
	75,9
	135,3

	14
	15
	34,2
	23,7
	47,2
	
	39
	15
	106,3
	77,9
	138,7

	14
	16
	35,4
	24,6
	48,8
	
	39
	16
	109,0
	82,0
	142,2

	14
	17
	36,7
	26,1
	50,3
	
	39
	17
	111,8
	84,0
	145,4

	14
	18
	37,9
	27,0
	51,2
	
	39
	18
	114,6
	86,1
	148,2

	14
	19
	39,1
	27,9
	52,8
	
	39
	19
	117,4
	88,3
	151,7

	14
	20
	40,4
	28,8
	54,5
	
	39
	20
	120,3
	92,8
	154,7

	14
	21
	41,6
	30,5
	55,4
	
	39
	21
	123,2
	95,0
	158,2

	14
	22
	42,9
	31,4
	57,1
	
	39
	22
	126,1
	94,9
	160,7

	14
	23
	44,2
	32,4
	58,6
	
	39
	23
	129,2
	99,6
	163,7

	14
	24
	45,4
	33,3
	59,8
	
	39
	24
	132,2
	102,0
	168,0

	14
	25
	46,7
	35,1
	61,3
	
	39
	25
	135,3
	104,4
	172,4

	14
	26
	48,0
	36,1
	62,5
	
	39
	26
	138,5
	106,8
	174,4

	14
	27
	49,3
	37,0
	64,0
	
	39
	27
	141,7
	109,3
	177,0

	14
	28
	50,5
	38,0
	65,4
	
	39
	28
	145,0
	114,7
	181,9

	14
	29
	51,8
	39,0
	66,6
	
	39
	29
	148,3
	117,3
	185,5

	14
	30
	53,1
	41,0
	67,9
	
	39
	30
	151,7
	120,0
	187,8

	14
	31
	54,4
	42,0
	69,6
	
	39
	31
	155,1
	122,7
	192,8

	14
	32
	55,7
	43,0
	70,9
	
	39
	32
	158,6
	125,4
	196,8

	14
	33
	57,0
	44,0
	72,3
	
	39
	33
	162,1
	128,2
	200,4

	14
	34
	58,3
	45,0
	73,7
	
	39
	34
	165,7
	131,1
	203,8

	14
	35
	59,6
	46,0
	75,0
	
	39
	35
	169,4
	134,0
	208,0

	14
	36
	60,9
	47,0
	76,4
	
	39
	36
	173,1
	140,3
	212,3

	14
	37
	62,3
	49,3
	77,8
	
	39
	37
	176,9
	143,4
	215,7

	14
	38
	63,6
	50,3
	79,5
	
	39
	38
	180,7
	146,5
	219,3

	14
	39
	64,9
	51,4
	80,8
	
	39
	39
	184,7
	149,7
	223,6

	14
	40
	66,3
	52,4
	82,1
	
	39
	40
	188,7
	152,9
	228,5

	14
	41
	67,6
	53,5
	83,3
	
	39
	41
	192,7
	156,2
	233,7

	14
	42
	68,9
	54,5
	85,3
	
	39
	42
	196,8
	159,5
	236,1

	14
	43
	70,3
	55,6
	86,3
	
	39
	43
	201,0
	166,9
	242,5

	14
	44
	71,6
	56,7
	87,4
	
	39
	44
	205,3
	170,4
	245,0

	14
	45
	73,0
	59,2
	89,5
	
	39
	45
	209,6
	174,0
	251,4

	14
	46
	74,4
	60,3
	90,7
	
	39
	46
	214,0
	177,6
	254,1

	14
	47
	75,7
	61,4
	91,6
	
	39
	47
	218,5
	181,3
	260,5

	14
	48
	77,1
	62,5
	93,8
	
	39
	48
	223,0
	185,1
	264,5

	15
	0
	17,5
	10,1
	28,6
	
	40
	0
	73,8
	51,2
	103,6

	15
	1
	18,7
	10,8
	30,0
	
	40
	1
	76,2
	52,8
	106,2

	15
	2
	19,9
	11,9
	30,9
	
	40
	2
	78,5
	56,0
	109,0

	15
	3
	21,1
	12,6
	32,6
	
	40
	3
	80,9
	57,7
	111,7

	15
	4
	22,3
	13,7
	34,1
	
	40
	4
	83,3
	59,4
	114,6

	15
	5
	23,5
	14,9
	35,2
	
	40
	5
	85,7
	61,1
	117,2

	15
	6
	24,7
	15,7
	36,5
	
	40
	6
	88,2
	62,9
	120,2

	15
	7
	25,9
	17,0
	38,1
	
	40
	7
	90,8
	66,5
	123,1

	15
	8
	27,2
	17,8
	39,7
	
	40
	8
	93,3
	66,5
	125,4

	15
	9
	28,4
	18,6
	41,2
	
	40
	9
	95,9
	70,2
	128,9

	15
	10
	29,6
	19,4
	42,3
	
	40
	10
	98,5
	72,2
	132,1

	15
	11
	30,9
	20,8
	44,0
	
	40
	11
	101,2
	74,1
	135,0

	15
	12
	32,1
	21,6
	44,9
	
	40
	12
	103,9
	76,1
	137,0

	15
	13
	33,3
	23,1
	46,5
	
	40
	13
	106,7
	78,2
	140,4

	15
	14
	34,6
	24,0
	48,0
	
	40
	14
	109,5
	80,2
	144,0

	15
	15
	35,8
	24,9
	49,5
	
	40
	15
	112,4
	84,5
	147,9

	15
	16
	37,1
	26,4
	51,0
	
	40
	16
	115,3
	86,7
	150,0

	15
	17
	38,4
	27,3
	52,0
	
	40
	17
	118,2
	88,9
	154,0

	15
	18
	39,6
	28,2
	53,7
	
	40
	18
	121,2
	91,1
	156,6

	15
	19
	40,9
	29,1
	55,2
	
	40
	19
	124,3
	95,9
	159,9

	15
	20
	42,2
	30,9
	56,2
	
	40
	20
	127,4
	95,8
	163,7

	15
	21
	43,4
	31,8
	58,0
	
	40
	21
	130,5
	98,1
	168,0

	15
	22
	44,7
	32,8
	59,0
	
	40
	22
	133,7
	103,2
	172,4

	15
	23
	46,0
	33,7
	60,7
	
	40
	23
	137,0
	105,7
	174,4

	15
	24
	47,3
	35,6
	61,8
	
	40
	24
	140,3
	108,2
	177,0

	15
	25
	48,6
	36,5
	63,5
	
	40
	25
	143,7
	110,8
	181,9

	15
	26
	49,9
	37,5
	64,7
	
	40
	26
	147,1
	113,5
	186,9

	15
	27
	51,2
	38,5
	66,1
	
	40
	27
	150,6
	119,2
	190,0

	15
	28
	52,5
	39,5
	67,8
	
	40
	28
	154,2
	119,0
	193,1

	15
	29
	53,8
	40,5
	69,0
	
	40
	29
	157,8
	124,8
	197,7

	15
	30
	55,1
	41,4
	70,4
	
	40
	30
	161,5
	127,8
	200,4

	15
	31
	56,4
	43,5
	72,0
	
	40
	31
	165,3
	130,8
	205,9

	15
	32
	57,8
	44,6
	73,4
	
	40
	32
	169,1
	133,8
	209,3

	15
	33
	59,1
	45,6
	74,7
	
	40
	33
	173,0
	136,9
	213,8

	15
	34
	60,4
	46,6
	75,9
	
	40
	34
	177,0
	140,0
	219,3

	15
	35
	61,8
	47,7
	77,6
	
	40
	35
	181,1
	143,2
	222,4

	15
	36
	63,1
	48,7
	79,2
	
	40
	36
	185,2
	146,5
	227,0

	15
	37
	64,5
	51,0
	80,6
	
	40
	37
	189,4
	153,5
	230,9

	15
	38
	65,8
	52,1
	81,5
	
	40
	38
	193,7
	157,0
	235,5

	15
	39
	67,2
	53,1
	83,3
	
	40
	39
	198,1
	160,6
	242,2

	15
	40
	68,5
	54,2
	85,1
	
	40
	40
	202,5
	164,2
	244,1

	15
	41
	69,9
	55,3
	86,2
	
	40
	41
	207,1
	167,8
	251,4

	15
	42
	71,3
	56,4
	87,3
	
	40
	42
	211,7
	175,7
	254,1

	15
	43
	72,6
	58,9
	89,5
	
	40
	43
	216,4
	175,4
	260,5

	15
	44
	74,0
	60,0
	90,5
	
	40
	44
	221,1
	183,6
	264,5

	15
	45
	75,4
	61,1
	91,6
	
	40
	45
	226,0
	187,6
	270,3

	15
	46
	76,8
	62,3
	93,8
	
	40
	46
	231,0
	191,7
	274,9

	15
	47
	78,2
	63,4
	94,6
	
	40
	47
	236,0
	195,9
	281,0

	15
	48
	79,6
	64,5
	96,1
	
	40
	48
	241,1
	200,2
	285,6

	16
	0
	18,9
	11,3
	30,4
	
	41
	0
	78,0
	54,1
	109,0

	16
	1
	20,1
	12,4
	31,8
	
	41
	1
	80,5
	55,8
	111,8

	16
	2
	21,3
	12,7
	32,6
	
	41
	2
	83,0
	57,5
	114,9

	16
	3
	22,6
	13,9
	34,5
	
	41
	3
	85,5
	60,9
	118,0

	16
	4
	23,8
	14,6
	35,8
	
	41
	4
	88,0
	62,8
	121,0

	16
	5
	25,0
	15,9
	37,1
	
	41
	5
	90,6
	64,6
	124,1

	16
	6
	26,2
	17,2
	38,5
	
	41
	6
	93,3
	66,5
	126,3

	16
	7
	27,5
	18,0
	40,2
	
	41
	7
	95,9
	68,4
	130,5

	16
	8
	28,7
	18,8
	41,6
	
	41
	8
	98,7
	72,3
	133,7

	16
	9
	30,0
	19,6
	42,7
	
	41
	9
	101,4
	74,3
	136,1

	16
	10
	31,2
	21,0
	44,4
	
	41
	10
	104,3
	76,4
	139,3

	16
	11
	32,5
	21,9
	45,7
	
	41
	11
	107,1
	78,5
	142,7

	16
	12
	33,7
	23,4
	47,2
	
	41
	12
	110,0
	80,6
	146,2

	16
	13
	35,0
	24,3
	48,8
	
	41
	13
	113,0
	82,8
	149,1

	16
	14
	36,3
	25,2
	50,3
	
	41
	14
	116,0
	87,2
	152,6

	16
	15
	37,5
	26,8
	51,2
	
	41
	15
	119,1
	89,6
	156,1

	16
	16
	38,8
	27,7
	52,8
	
	41
	16
	122,2
	91,9
	159,8

	16
	17
	40,1
	28,6
	54,5
	
	41
	17
	125,4
	94,3
	163,7

	16
	18
	41,4
	29,5
	55,9
	
	41
	18
	128,7
	94,2
	168,0

	16
	19
	42,7
	30,4
	57,1
	
	41
	19
	132,0
	99,2
	172,4

	16
	20
	44,0
	32,2
	58,6
	
	41
	20
	135,4
	101,8
	174,4

	16
	21
	45,3
	33,2
	60,1
	
	41
	21
	138,8
	107,1
	177,0

	16
	22
	46,6
	34,1
	61,5
	
	41
	22
	142,3
	107,0
	181,9

	16
	23
	47,9
	35,1
	63,0
	
	41
	23
	145,9
	109,7
	187,2

	16
	24
	49,2
	37,0
	64,2
	
	41
	24
	149,5
	115,3
	190,1

	16
	25
	50,5
	38,0
	66,0
	
	41
	25
	153,2
	118,2
	194,0

	16
	26
	51,8
	39,0
	67,3
	
	41
	26
	157,0
	121,1
	198,9

	16
	27
	53,2
	40,0
	68,5
	
	41
	27
	160,9
	124,1
	203,5

	16
	28
	54,5
	41,0
	70,3
	
	41
	28
	164,8
	130,4
	206,2

	16
	29
	55,8
	43,1
	71,7
	
	41
	29
	168,9
	133,6
	212,3

	16
	30
	57,2
	44,1
	73,0
	
	41
	30
	173,0
	133,4
	215,7

	16
	31
	58,5
	45,2
	74,4
	
	41
	31
	177,2
	140,1
	221,8

	16
	32
	59,9
	46,2
	75,9
	
	41
	32
	181,5
	143,5
	226,4

	16
	33
	61,2
	47,3
	77,6
	
	41
	33
	185,8
	147,0
	229,7

	16
	34
	62,6
	48,3
	78,9
	
	41
	34
	190,3
	150,5
	235,5

	16
	35
	64,0
	49,4
	80,0
	
	41
	35
	194,8
	154,1
	240,7

	16
	36
	65,3
	50,4
	81,4
	
	41
	36
	199,5
	161,7
	243,4

	16
	37
	66,7
	52,8
	83,3
	
	41
	37
	204,2
	165,5
	251,4

	16
	38
	68,1
	53,9
	84,8
	
	41
	38
	209,1
	169,5
	254,1

	16
	39
	69,5
	55,0
	85,9
	
	41
	39
	214,0
	173,5
	260,5

	16
	40
	70,9
	56,1
	87,3
	
	41
	40
	219,1
	177,6
	266,0

	16
	41
	72,3
	57,2
	89,5
	
	41
	41
	224,2
	186,1
	270,3

	16
	42
	73,7
	58,3
	90,3
	
	41
	42
	229,4
	186,0
	277,9

	16
	43
	75,1
	60,9
	91,6
	
	41
	43
	234,8
	194,9
	282,2

	16
	44
	76,5
	62,0
	93,8
	
	41
	44
	240,2
	194,7
	290,1

	16
	45
	77,9
	63,2
	94,6
	
	41
	45
	245,8
	204,0
	294,4

	16
	46
	79,3
	64,3
	96,1
	
	41
	46
	251,5
	208,7
	302,0

	16
	47
	80,8
	65,5
	98,4
	
	41
	47
	257,2
	213,5
	306,9

	16
	48
	82,2
	66,6
	98,9
	
	41
	48
	263,1
	218,4
	314,5

	17
	0
	20,3
	12,1
	32,2
	
	42
	0
	82,6
	57,3
	115,4

	17
	1
	21,6
	12,9
	33,7
	
	42
	1
	85,2
	59,1
	118,3

	17
	2
	22,8
	14,0
	35,0
	
	42
	2
	87,8
	60,9
	121,9

	17
	3
	24,1
	14,8
	36,5
	
	42
	3
	90,5
	62,8
	125,0

	17
	4
	25,3
	16,1
	37,7
	
	42
	4
	93,2
	66,5
	128,0

	17
	5
	26,6
	16,9
	39,2
	
	42
	5
	96,0
	68,4
	131,7

	17
	6
	27,8
	18,2
	40,6
	
	42
	6
	98,8
	70,4
	135,3

	17
	7
	29,1
	19,0
	42,0
	
	42
	7
	101,7
	72,5
	138,2

	17
	8
	30,3
	20,4
	43,4
	
	42
	8
	104,6
	74,6
	142,1

	17
	9
	31,6
	21,3
	44,9
	
	42
	9
	107,6
	78,8
	145,4

	17
	10
	32,9
	22,2
	46,5
	
	42
	10
	110,6
	81,0
	148,8

	17
	11
	34,1
	23,7
	48,0
	
	42
	11
	113,7
	83,3
	151,7

	17
	12
	35,4
	24,6
	49,5
	
	42
	12
	116,9
	85,6
	155,9

	17
	13
	36,7
	25,5
	51,0
	
	42
	13
	120,1
	87,9
	159,8

	17
	14
	38,0
	26,4
	52,0
	
	42
	14
	123,4
	92,8
	163,7

	17
	15
	39,3
	28,0
	53,7
	
	42
	15
	126,7
	95,3
	168,0

	17
	16
	40,6
	28,9
	55,4
	
	42
	16
	130,1
	95,3
	172,4

	17
	17
	41,9
	29,9
	56,4
	
	42
	17
	133,6
	97,8
	174,4

	17
	18
	43,2
	30,8
	58,0
	
	42
	18
	137,2
	103,1
	177,0

	17
	19
	44,5
	32,6
	59,7
	
	42
	19
	140,8
	105,9
	182,0

	17
	20
	45,9
	33,6
	60,8
	
	42
	20
	144,5
	108,7
	187,2

	17
	21
	47,2
	34,6
	62,5
	
	42
	21
	148,3
	111,5
	192,3

	17
	22
	48,5
	35,5
	63,6
	
	42
	22
	152,2
	114,4
	195,0

	17
	23
	49,8
	37,5
	65,4
	
	42
	23
	156,1
	120,5
	200,4

	17
	24
	51,2
	38,5
	66,6
	
	42
	24
	160,2
	123,6
	205,3

	17
	25
	52,5
	39,5
	68,4
	
	42
	25
	164,3
	126,8
	209,3

	17
	26
	53,9
	40,5
	69,7
	
	42
	26
	168,6
	130,0
	213,8

	17
	27
	55,2
	41,5
	71,0
	
	42
	27
	172,9
	133,4
	219,3

	17
	28
	56,6
	42,6
	72,4
	
	42
	28
	177,3
	136,8
	222,7

	17
	29
	58,0
	44,7
	74,0
	
	42
	29
	181,9
	140,3
	228,5

	17
	30
	59,3
	45,8
	75,7
	
	42
	30
	186,5
	147,5
	234,0

	17
	31
	60,7
	46,8
	77,2
	
	42
	31
	191,3
	151,3
	238,0

	17
	32
	62,1
	47,9
	78,6
	
	42
	32
	196,1
	155,1
	243,1

	17
	33
	63,5
	49,0
	79,8
	
	42
	33
	201,1
	159,1
	251,4

	17
	34
	64,9
	51,3
	81,4
	
	42
	34
	206,2
	163,1
	254,1

	17
	35
	66,3
	51,1
	83,3
	
	42
	35
	211,4
	167,2
	260,5

	17
	36
	67,7
	53,5
	84,6
	
	42
	36
	216,7
	175,7
	268,2

	17
	37
	69,1
	54,6
	85,4
	
	42
	37
	222,2
	175,7
	270,9

	17
	38
	70,5
	55,8
	87,3
	
	42
	38
	227,7
	184,6
	279,8

	17
	39
	71,9
	56,9
	89,4
	
	42
	39
	233,4
	189,2
	283,1

	17
	40
	73,3
	58,0
	90,3
	
	42
	40
	239,2
	193,9
	290,4

	17
	41
	74,8
	59,1
	91,6
	
	42
	41
	245,2
	198,7
	296,2

	17
	42
	76,2
	60,3
	93,9
	
	42
	42
	251,3
	208,6
	303,3

	17
	43
	77,6
	62,9
	94,6
	
	42
	43
	257,5
	208,7
	310,9

	17
	44
	79,1
	64,1
	96,1
	
	42
	44
	263,8
	219,0
	315,5

	17
	45
	80,5
	65,3
	98,6
	
	42
	45
	270,3
	219,1
	325,8

	17
	46
	82,0
	66,5
	99,0
	
	42
	46
	276,9
	229,8
	328,6

	17
	47
	83,5
	67,7
	101,0
	
	42
	47
	283,6
	235,4
	340,8

	17
	48
	84,9
	68,8
	102,5
	
	42
	48
	290,5
	241,2
	343,5

	18
	0
	21,8
	13,4
	33,9
	
	43
	0
	87,6
	60,7
	123,1

	18
	1
	23,1
	14,2
	35,7
	
	43
	1
	90,4
	62,7
	126,0

	18
	2
	24,3
	15,4
	37,1
	
	43
	2
	93,2
	64,6
	129,1

	18
	3
	25,6
	15,7
	38,4
	
	43
	3
	96,0
	68,5
	132,1

	18
	4
	26,9
	17,1
	39,8
	
	43
	4
	99,0
	70,5
	136,7

	18
	5
	28,1
	18,4
	41,3
	
	43
	5
	101,9
	72,7
	140,4

	18
	6
	29,4
	19,2
	42,7
	
	43
	6
	105,0
	74,8
	143,9

	18
	7
	30,7
	20,7
	44,2
	
	43
	7
	108,1
	77,0
	147,2

	18
	8
	32,0
	21,6
	45,7
	
	43
	8
	111,2
	79,3
	151,7

	18
	9
	33,3
	22,4
	47,2
	
	43
	9
	114,5
	81,6
	155,5

	18
	10
	34,6
	23,3
	48,8
	
	43
	10
	117,8
	86,3
	158,2

	18
	11
	35,9
	24,9
	50,3
	
	43
	11
	121,1
	88,7
	163,3

	18
	12
	37,2
	25,8
	51,2
	
	43
	12
	124,6
	91,2
	167,8

	18
	13
	38,5
	26,7
	52,8
	
	43
	13
	128,1
	93,8
	172,1

	18
	14
	39,8
	27,6
	54,5
	
	43
	14
	131,7
	96,5
	174,4

	18
	15
	41,1
	29,3
	56,1
	
	43
	15
	135,4
	99,2
	177,0

	18
	16
	42,4
	30,3
	57,4
	
	43
	16
	139,1
	101,9
	182,0

	18
	17
	43,8
	31,2
	58,9
	
	43
	17
	143,0
	107,5
	187,2

	18
	18
	45,1
	33,0
	60,2
	
	43
	18
	147,0
	110,5
	192,9

	18
	19
	46,5
	34,0
	61,8
	
	43
	19
	151,0
	113,5
	197,7

	18
	20
	47,8
	35,0
	63,4
	
	43
	20
	155,2
	116,7
	200,4

	18
	21
	49,2
	36,0
	64,7
	
	43
	21
	159,4
	119,9
	206,2

	18
	22
	50,5
	38,0
	66,1
	
	43
	22
	163,8
	123,1
	212,3

	18
	23
	51,9
	39,0
	67,8
	
	43
	23
	168,2
	126,5
	215,7

	18
	24
	53,2
	40,0
	69,1
	
	43
	24
	172,8
	133,3
	221,8

	18
	25
	54,6
	41,1
	70,7
	
	43
	25
	177,5
	133,5
	227,0

	18
	26
	56,0
	42,1
	72,2
	
	43
	26
	182,3
	140,7
	233,7

	18
	27
	57,4
	43,1
	73,7
	
	43
	27
	187,3
	144,5
	238,0

	18
	28
	58,8
	45,3
	75,1
	
	43
	28
	192,4
	148,4
	243,1

	18
	29
	60,2
	46,4
	76,6
	
	43
	29
	197,6
	152,4
	251,4

	18
	30
	61,6
	47,5
	77,9
	
	43
	30
	202,9
	160,5
	254,1

	18
	31
	63,0
	48,6
	79,5
	
	43
	31
	208,4
	160,8
	260,5

	18
	32
	64,4
	49,7
	81,4
	
	43
	32
	214,0
	169,3
	269,7

	18
	33
	65,8
	50,8
	83,0
	
	43
	33
	219,8
	173,9
	273,3

	18
	34
	67,2
	53,2
	84,2
	
	43
	34
	225,8
	178,6
	281,0

	18
	35
	68,6
	53,0
	85,3
	
	43
	35
	231,8
	187,9
	287,7

	18
	36
	70,1
	55,4
	87,3
	
	43
	36
	238,1
	188,3
	294,4

	18
	37
	71,5
	56,6
	89,2
	
	43
	37
	244,5
	198,2
	302,0

	18
	38
	73,0
	57,7
	90,0
	
	43
	38
	251,0
	198,6
	306,9

	18
	39
	74,4
	58,9
	91,6
	
	43
	39
	257,7
	208,9
	315,5

	18
	40
	75,9
	60,0
	93,9
	
	43
	40
	264,6
	214,5
	322,8

	18
	41
	77,3
	61,2
	94,6
	
	43
	41
	271,7
	220,2
	328,6

	18
	42
	78,8
	63,9
	96,1
	
	43
	42
	278,9
	226,0
	340,8

	18
	43
	80,3
	65,1
	98,6
	
	43
	43
	286,3
	232,0
	343,5

	18
	44
	81,8
	66,3
	99,2
	
	43
	44
	293,8
	238,1
	356,3

	18
	45
	83,3
	67,5
	101,0
	
	43
	45
	301,5
	244,4
	360,0

	18
	46
	84,8
	68,7
	102,8
	
	43
	46
	309,4
	256,8
	372,4

	18
	47
	86,3
	69,9
	103,8
	
	43
	47
	317,4
	263,5
	378,5

	18
	48
	87,8
	71,1
	106,2
	
	43
	48
	325,7
	270,3
	388,2

	19
	0
	23,3
	14,4
	36,1
	
	44
	0
	93,1
	64,6
	130,6

	19
	1
	24,6
	15,1
	37,6
	
	44
	1
	96,1
	66,6
	135,3

	19
	2
	25,9
	16,4
	39,1
	
	44
	2
	99,1
	68,7
	138,7

	19
	3
	27,2
	17,3
	40,2
	
	44
	3
	102,2
	70,9
	142,2

	19
	4
	28,5
	18,1
	41,8
	
	44
	4
	105,4
	75,1
	145,4

	19
	5
	29,8
	19,5
	43,4
	
	44
	5
	108,6
	77,4
	150,0

	19
	6
	31,1
	20,9
	44,9
	
	44
	6
	111,9
	79,8
	154,0

	19
	7
	32,4
	21,8
	46,5
	
	44
	7
	115,3
	82,2
	158,1

	19
	8
	33,7
	22,7
	48,0
	
	44
	8
	118,7
	84,7
	162,7

	19
	9
	35,0
	23,6
	49,5
	
	44
	9
	122,3
	87,2
	167,2

	19
	10
	36,3
	25,2
	51,0
	
	44
	10
	125,9
	92,2
	172,0

	19
	11
	37,6
	26,1
	52,0
	
	44
	11
	129,6
	95,0
	174,4

	19
	12
	39,0
	27,0
	53,7
	
	44
	12
	133,4
	95,1
	177,9

	19
	13
	40,3
	27,9
	55,4
	
	44
	13
	137,4
	97,9
	182,9

	19
	14
	41,6
	29,7
	57,0
	
	44
	14
	141,4
	103,5
	187,8

	19
	15
	43,0
	30,7
	58,0
	
	44
	15
	145,5
	106,6
	193,2

	19
	16
	44,3
	31,6
	59,8
	
	44
	16
	149,7
	109,7
	199,0

	19
	17
	45,7
	32,6
	61,3
	
	44
	17
	154,1
	115,9
	203,5

	19
	18
	47,1
	34,5
	62,6
	
	44
	18
	158,5
	119,2
	209,3

	19
	19
	48,4
	35,5
	64,2
	
	44
	19
	163,1
	122,7
	213,8

	19
	20
	49,8
	36,5
	66,0
	
	44
	20
	167,9
	126,2
	219,3

	19
	21
	51,2
	37,5
	67,3
	
	44
	21
	172,7
	129,9
	226,4

	19
	22
	52,6
	39,5
	69,0
	
	44
	22
	177,7
	133,6
	229,7

	19
	23
	54,0
	40,6
	70,4
	
	44
	23
	182,9
	137,5
	235,5

	19
	24
	55,4
	41,6
	71,7
	
	44
	24
	188,2
	141,5
	243,1

	19
	25
	56,8
	42,7
	73,4
	
	44
	25
	193,6
	145,6
	251,4

	19
	26
	58,2
	43,7
	75,0
	
	44
	26
	199,3
	153,7
	254,1

	19
	27
	59,6
	44,8
	76,4
	
	44
	27
	205,1
	158,2
	260,5

	19
	28
	61,0
	47,1
	77,8
	
	44
	28
	211,0
	162,8
	270,3

	19
	29
	62,4
	48,2
	79,5
	
	44
	29
	217,2
	167,5
	274,9

	19
	30
	63,9
	49,3
	81,2
	
	44
	30
	223,5
	172,4
	282,2

	19
	31
	65,3
	50,4
	82,7
	
	44
	31
	230,0
	177,5
	290,4

	19
	32
	66,8
	51,5
	83,7
	
	44
	32
	236,7
	187,3
	296,2

	19
	33
	68,2
	54,0
	85,3
	
	44
	33
	243,6
	188,0
	305,1

	19
	34
	69,7
	53,7
	87,3
	
	44
	34
	250,8
	198,4
	314,5

	19
	35
	71,1
	56,3
	89,1
	
	44
	35
	258,1
	204,1
	320,9

	19
	36
	72,6
	57,4
	89,8
	
	44
	36
	265,6
	210,1
	328,6

	19
	37
	74,1
	58,6
	91,6
	
	44
	37
	273,3
	221,5
	340,8

	19
	38
	75,5
	59,8
	93,9
	
	44
	38
	281,2
	222,5
	343,5

	19
	39
	77,0
	60,9
	94,6
	
	44
	39
	289,4
	234,6
	359,4

	19
	40
	78,5
	62,1
	96,1
	
	44
	40
	297,8
	235,5
	364,3

	19
	41
	80,0
	64,9
	98,6
	
	44
	41
	306,3
	248,3
	378,5

	19
	42
	81,5
	66,1
	99,5
	
	44
	42
	315,1
	255,4
	382,7

	19
	43
	83,1
	67,3
	101,0
	
	44
	43
	324,1
	262,7
	398,6

	19
	44
	84,6
	68,6
	103,3
	
	44
	44
	333,3
	270,2
	401,7

	19
	45
	86,1
	69,8
	103,9
	
	44
	45
	342,8
	277,8
	418,7

	19
	46
	87,6
	71,0
	106,2
	
	44
	46
	352,4
	285,7
	423,0

	19
	47
	89,2
	72,3
	107,6
	
	44
	47
	362,3
	293,7
	439,5

	19
	48
	90,7
	73,5
	109,1
	
	44
	48
	372,4
	301,8
	446,2

	20
	0
	24,9
	15,8
	38,1
	
	45
	0
	99,3
	68,8
	140,4

	20
	1
	26,2
	16,6
	39,7
	
	45
	1
	102,5
	71,1
	144,2

	20
	2
	27,5
	17,5
	41,2
	
	45
	2
	105,8
	73,4
	148,9

	20
	3
	28,8
	18,3
	42,7
	
	45
	3
	109,2
	75,7
	152,6

	20
	4
	30,1
	19,7
	44,2
	
	45
	4
	112,6
	78,1
	156,6

	20
	5
	31,5
	20,6
	45,7
	
	45
	5
	116,2
	80,6
	160,7

	20
	6
	32,8
	22,1
	47,2
	
	45
	6
	119,8
	83,1
	165,2

	20
	7
	34,1
	23,0
	48,8
	
	45
	7
	123,6
	85,7
	170,1

	20
	8
	35,4
	23,9
	50,3
	
	45
	8
	127,4
	90,8
	176,4

	20
	9
	36,8
	25,5
	51,2
	
	45
	9
	131,4
	93,6
	180,4

	20
	10
	38,1
	26,4
	52,8
	
	45
	10
	135,4
	96,5
	184,0

	20
	11
	39,5
	27,4
	54,5
	
	45
	11
	139,6
	99,5
	190,0

	20
	12
	40,8
	28,3
	56,2
	
	45
	12
	143,9
	102,6
	195,0

	20
	13
	42,2
	30,1
	57,6
	
	45
	13
	148,3
	105,7
	199,9

	20
	14
	43,6
	31,1
	59,0
	
	45
	14
	152,9
	112,0
	206,2

	20
	15
	44,9
	32,0
	60,7
	
	45
	15
	157,6
	115,4
	212,3

	20
	16
	46,3
	33,0
	62,5
	
	45
	16
	162,4
	119,0
	215,7

	20
	17
	47,7
	34,9
	63,6
	
	45
	17
	167,4
	122,6
	222,7

	20
	18
	49,1
	36,0
	65,4
	
	45
	18
	172,6
	126,4
	228,5

	20
	19
	50,5
	37,0
	66,6
	
	45
	19
	178,0
	130,3
	235,5

	20
	20
	51,9
	38,0
	68,5
	
	45
	20
	183,5
	134,4
	243,1

	20
	21
	53,3
	40,1
	69,7
	
	45
	21
	189,2
	142,3
	251,4

	20
	22
	54,7
	41,1
	71,5
	
	45
	22
	195,1
	146,7
	254,1

	20
	23
	56,1
	42,2
	73,0
	
	45
	23
	201,2
	151,3
	260,5

	20
	24
	57,6
	43,3
	74,4
	
	45
	24
	207,5
	156,1
	270,3

	20
	25
	59,0
	44,4
	75,9
	
	45
	25
	214,1
	161,0
	279,8

	20
	26
	60,4
	45,5
	77,6
	
	45
	26
	220,9
	170,4
	283,1

	20
	27
	61,9
	47,8
	79,3
	
	45
	27
	227,9
	175,8
	294,4

	20
	28
	63,3
	48,9
	80,8
	
	45
	28
	235,2
	176,8
	302,0

	20
	29
	64,8
	50,0
	82,3
	
	45
	29
	242,7
	187,2
	310,9

	20
	30
	66,3
	51,1
	83,4
	
	45
	30
	250,4
	193,2
	318,2

	20
	31
	67,7
	52,3
	85,3
	
	45
	31
	258,4
	199,4
	328,6

	20
	32
	69,2
	53,4
	87,3
	
	45
	32
	266,7
	205,8
	340,8

	20
	33
	70,7
	55,9
	88,7
	
	45
	33
	275,3
	212,4
	343,5

	20
	34
	72,2
	57,1
	89,6
	
	45
	34
	284,1
	219,2
	360,0

	20
	35
	73,7
	58,3
	91,6
	
	45
	35
	293,3
	232,0
	365,5

	20
	36
	75,2
	59,5
	93,9
	
	45
	36
	302,6
	233,5
	378,3

	20
	37
	76,7
	60,7
	94,6
	
	45
	37
	312,3
	247,0
	388,2

	20
	38
	78,2
	61,9
	96,1
	
	45
	38
	322,3
	254,9
	401,7

	20
	39
	79,8
	63,1
	98,6
	
	45
	39
	332,5
	263,0
	413,9

	20
	40
	81,3
	64,3
	99,5
	
	45
	40
	343,0
	278,0
	423,0

	20
	41
	82,8
	65,5
	101,0
	
	45
	41
	353,8
	279,9
	439,5

	20
	42
	84,4
	68,4
	103,3
	
	45
	42
	364,9
	295,7
	446,2

	20
	43
	85,9
	69,7
	104,4
	
	45
	43
	376,2
	297,6
	467,0

	20
	44
	87,5
	70,9
	106,2
	
	45
	44
	387,9
	314,4
	472,5

	20
	45
	89,1
	72,2
	108,0
	
	45
	45
	399,8
	316,2
	495,6

	20
	46
	90,7
	73,5
	109,1
	
	45
	46
	412,0
	334,0
	498,7

	20
	47
	92,2
	74,8
	111,4
	
	45
	47
	424,5
	344,1
	524,9

	20
	48
	93,8
	76,1
	112,8
	
	45
	48
	437,4
	354,5
	526,2

	21
	0
	26,5
	16,8
	40,1
	
	46
	0
	106,3
	71,6
	151,7

	21
	1
	27,9
	18,2
	41,3
	
	46
	1
	109,8
	76,1
	155,9

	21
	2
	29,2
	18,5
	43,1
	
	46
	2
	113,4
	78,7
	159,9

	21
	3
	30,5
	19,4
	44,8
	
	46
	3
	117,2
	81,3
	163,9

	21
	4
	31,8
	20,8
	46,4
	
	46
	4
	121,0
	83,9
	168,3

	21
	5
	33,2
	21,7
	47,9
	
	46
	5
	125,0
	86,7
	176,8

	21
	6
	34,5
	23,3
	49,5
	
	46
	6
	129,1
	89,5
	181,9

	21
	7
	35,9
	24,2
	51,0
	
	46
	7
	133,3
	92,4
	186,9

	21
	8
	37,3
	25,8
	52,0
	
	46
	8
	137,6
	98,1
	192,3

	21
	9
	38,6
	26,8
	53,7
	
	46
	9
	142,1
	101,3
	196,8

	21
	10
	40,0
	27,7
	55,4
	
	46
	10
	146,7
	104,6
	201,1

	21
	11
	41,4
	28,7
	57,1
	
	46
	11
	151,5
	108,0
	207,8

	21
	12
	42,8
	30,5
	58,6
	
	46
	12
	156,5
	111,6
	215,4

	21
	13
	44,1
	31,5
	60,1
	
	46
	13
	161,6
	115,2
	220,6

	21
	14
	45,5
	32,5
	61,6
	
	46
	14
	167,0
	119,0
	227,9

	21
	15
	46,9
	33,5
	63,0
	
	46
	15
	172,5
	123,0
	235,5

	21
	16
	48,4
	35,4
	64,7
	
	46
	16
	178,2
	130,5
	243,1

	21
	17
	49,8
	36,5
	66,1
	
	46
	17
	184,2
	134,9
	251,4

	21
	18
	51,2
	37,5
	67,8
	
	46
	18
	190,4
	135,7
	254,1

	21
	19
	52,6
	38,5
	69,2
	
	46
	19
	196,8
	144,2
	260,8

	21
	20
	54,1
	39,6
	70,9
	
	46
	20
	203,5
	149,1
	270,3

	21
	21
	55,5
	41,7
	72,4
	
	46
	21
	210,5
	154,2
	281,0

	21
	22
	56,9
	42,8
	74,0
	
	46
	22
	217,8
	159,5
	290,4

	21
	23
	58,4
	43,9
	75,8
	
	46
	23
	225,4
	169,5
	296,2

	21
	24
	59,9
	45,0
	77,6
	
	46
	24
	233,3
	175,4
	306,9

	21
	25
	61,3
	46,1
	79,2
	
	46
	25
	241,5
	176,9
	315,5

	21
	26
	62,8
	48,5
	80,6
	
	46
	26
	250,0
	188,0
	328,6

	21
	27
	64,3
	49,6
	81,7
	
	46
	27
	258,9
	194,7
	340,8

	21
	28
	65,8
	50,7
	83,4
	
	46
	28
	268,2
	201,6
	343,5

	21
	29
	67,3
	51,9
	85,3
	
	46
	29
	277,8
	208,9
	360,0

	21
	30
	68,8
	53,1
	87,2
	
	46
	30
	287,8
	216,4
	372,2

	21
	31
	70,3
	54,2
	88,6
	
	46
	31
	298,1
	230,0
	382,9

	21
	32
	71,8
	56,8
	89,5
	
	46
	32
	308,8
	232,2
	398,6

	21
	33
	73,3
	58,0
	91,6
	
	46
	33
	319,9
	246,8
	405,3

	21
	34
	74,9
	59,2
	93,9
	
	46
	34
	331,4
	255,7
	423,0

	21
	35
	76,4
	60,4
	94,6
	
	46
	35
	343,3
	264,8
	439,5

	21
	36
	77,9
	61,7
	96,1
	
	46
	36
	355,5
	281,2
	446,2

	21
	37
	79,5
	62,9
	98,6
	
	46
	37
	368,1
	284,0
	471,2

	21
	38
	81,1
	64,1
	99,8
	
	46
	38
	381,1
	294,0
	476,1

	21
	39
	82,6
	65,4
	101,0
	
	46
	39
	394,5
	312,1
	498,1

	21
	40
	84,2
	68,2
	103,6
	
	46
	40
	408,3
	315,0
	515,2

	21
	41
	85,8
	69,5
	104,7
	
	46
	41
	422,5
	334,2
	526,2

	21
	42
	87,4
	70,8
	106,2
	
	46
	42
	437,1
	337,2
	555,5

	21
	43
	89,0
	72,1
	108,3
	
	46
	43
	452,0
	357,6
	556,7

	21
	44
	90,6
	73,4
	109,4
	
	46
	44
	467,4
	369,8
	586,6

	21
	45
	92,2
	74,7
	111,8
	
	46
	45
	483,3
	382,3
	600,6

	21
	46
	93,8
	76,0
	112,9
	
	46
	46
	499,6
	404,9
	618,9

	21
	47
	95,4
	79,2
	114,9
	
	46
	47
	516,3
	408,4
	648,2

	21
	48
	97,1
	78,7
	116,4
	
	46
	48
	533,5
	422,0
	652,5

	22
	0
	28,2
	17,9
	42,3
	
	47
	0
	114,3
	79,3
	163,7

	22
	1
	29,5
	18,8
	44,0
	
	47
	1
	118,3
	82,0
	168,0

	22
	2
	30,9
	19,6
	45,5
	
	47
	2
	122,4
	84,8
	177,0

	22
	3
	32,3
	21,1
	47,2
	
	47
	3
	126,6
	85,3
	181,9

	22
	4
	33,6
	22,0
	48,8
	
	47
	4
	130,9
	88,2
	187,2

	22
	5
	35,0
	23,6
	50,3
	
	47
	5
	135,4
	91,3
	192,7

	22
	6
	36,4
	24,5
	51,3
	
	47
	6
	140,1
	97,2
	198,8

	22
	7
	37,7
	26,2
	52,9
	
	47
	7
	145,0
	100,5
	204,8

	22
	8
	39,1
	27,1
	54,5
	
	47
	8
	150,0
	104,0
	211,8

	22
	9
	40,5
	28,1
	56,2
	
	47
	9
	155,3
	107,7
	218,7

	22
	10
	41,9
	29,1
	58,0
	
	47
	10
	160,7
	111,4
	226,4

	22
	11
	43,3
	30,9
	59,7
	
	47
	11
	166,4
	115,4
	234,0

	22
	12
	44,8
	31,9
	60,8
	
	47
	12
	172,3
	119,5
	242,2

	22
	13
	46,2
	32,9
	62,5
	
	47
	13
	178,5
	123,8
	250,5

	22
	14
	47,6
	33,9
	64,2
	
	47
	14
	185,0
	131,9
	256,3

	22
	15
	49,0
	35,0
	66,0
	
	47
	15
	191,8
	136,7
	264,5

	22
	16
	50,5
	37,0
	67,3
	
	47
	16
	198,9
	141,8
	273,3

	22
	17
	51,9
	38,0
	69,0
	
	47
	17
	206,4
	147,1
	283,1

	22
	18
	53,4
	39,1
	70,4
	
	47
	18
	214,2
	152,7
	294,4

	22
	19
	54,8
	40,2
	72,2
	
	47
	19
	222,4
	158,5
	303,3

	22
	20
	56,3
	41,2
	73,7
	
	47
	20
	231,0
	169,2
	315,5

	22
	21
	57,8
	43,5
	75,7
	
	47
	21
	240,0
	175,8
	328,6

	22
	22
	59,3
	44,6
	77,2
	
	47
	22
	249,5
	177,9
	340,8

	22
	23
	60,8
	45,7
	78,6
	
	47
	23
	259,5
	185,0
	343,5

	22
	24
	62,3
	46,8
	80,0
	
	47
	24
	270,0
	197,7
	360,0

	22
	25
	63,8
	47,9
	81,5
	
	47
	25
	280,9
	205,8
	378,3

	22
	26
	65,3
	50,4
	83,3
	
	47
	26
	292,4
	214,2
	388,4

	22
	27
	66,8
	51,5
	85,3
	
	47
	27
	304,4
	217,0
	401,8

	22
	28
	68,3
	52,7
	87,0
	
	47
	28
	316,9
	232,1
	423,0

	22
	29
	69,8
	53,9
	88,2
	
	47
	29
	330,0
	248,2
	439,5

	22
	30
	71,4
	55,1
	89,5
	
	47
	30
	343,6
	251,7
	446,2

	22
	31
	72,9
	56,3
	91,6
	
	47
	31
	357,8
	262,0
	471,2

	22
	32
	74,5
	58,9
	93,9
	
	47
	32
	372,5
	280,1
	495,6

	22
	33
	76,1
	60,2
	94,6
	
	47
	33
	387,7
	299,1
	498,7

	22
	34
	77,6
	61,4
	96,1
	
	47
	34
	403,4
	295,5
	526,2

	22
	35
	79,2
	62,7
	98,6
	
	47
	35
	419,8
	315,6
	555,5

	22
	36
	80,8
	63,9
	100,1
	
	47
	36
	436,6
	336,9
	556,7

	22
	37
	82,4
	65,2
	101,0
	
	47
	37
	454,1
	341,4
	586,6

	22
	38
	84,0
	66,4
	103,6
	
	47
	38
	472,1
	355,0
	618,9

	22
	39
	85,6
	69,4
	105,0
	
	47
	39
	490,7
	378,6
	623,8

	22
	40
	87,2
	70,7
	106,4
	
	47
	40
	509,9
	393,4
	652,5

	22
	41
	88,9
	72,0
	108,8
	
	47
	41
	529,8
	398,4
	687,9

	22
	42
	90,5
	73,4
	110,0
	
	47
	42
	550,4
	424,6
	700,1

	22
	43
	92,1
	74,7
	111,8
	
	47
	43
	571,7
	441,1
	724,5

	22
	44
	93,8
	76,0
	113,8
	
	47
	44
	593,8
	458,1
	763,6

	22
	45
	95,5
	77,4
	115,1
	
	47
	45
	616,7
	487,8
	786,4

	22
	46
	97,1
	78,7
	117,3
	
	47
	46
	640,5
	494,2
	804,8

	22
	47
	98,8
	82,0
	118,7
	
	47
	47
	665,3
	513,2
	847,5

	22
	48
	100,5
	83,4
	120,4
	
	47
	48
	691,0
	546,6
	886,5

	23
	0
	29,9
	19,0
	44,4
	
	48
	0
	123,9
	83,5
	181,9

	23
	1
	31,3
	20,5
	46,0
	
	48
	1
	128,4
	86,5
	187,2

	23
	2
	32,7
	21,4
	47,7
	
	48
	2
	133,1
	89,7
	192,9

	23
	3
	34,1
	22,3
	49,2
	
	48
	3
	137,9
	92,9
	199,0

	23
	4
	35,5
	23,9
	51,0
	
	48
	4
	143,0
	99,2
	206,3

	23
	5
	36,8
	24,8
	52,2
	
	48
	5
	148,3
	102,8
	212,4

	23
	6
	38,3
	25,8
	53,8
	
	48
	6
	153,9
	106,7
	222,4

	23
	7
	39,7
	26,7
	55,4
	
	48
	7
	159,7
	110,7
	229,7

	23
	8
	41,1
	28,5
	57,1
	
	48
	8
	165,8
	114,9
	238,0

	23
	9
	42,5
	29,5
	58,9
	
	48
	9
	172,2
	119,4
	245,0

	23
	10
	43,9
	30,5
	60,2
	
	48
	10
	178,9
	124,0
	257,8

	23
	11
	45,4
	32,3
	61,8
	
	48
	11
	186,0
	125,3
	268,8

	23
	12
	46,8
	33,4
	63,6
	
	48
	12
	193,5
	130,4
	279,5

	23
	13
	48,3
	34,4
	65,4
	
	48
	13
	201,4
	135,7
	284,0

	23
	14
	49,7
	35,5
	66,6
	
	48
	14
	209,8
	145,5
	301,1

	23
	15
	51,2
	37,5
	68,5
	
	48
	15
	218,7
	151,7
	314,5

	23
	16
	52,7
	38,6
	70,3
	
	48
	16
	228,2
	158,2
	323,1

	23
	17
	54,2
	39,7
	71,7
	
	48
	17
	238,2
	165,2
	340,8

	23
	18
	55,6
	40,8
	73,4
	
	48
	18
	248,9
	172,6
	350,2

	23
	19
	57,1
	41,9
	75,0
	
	48
	19
	260,3
	175,4
	365,2

	23
	20
	58,6
	43,0
	76,4
	
	48
	20
	272,3
	183,5
	382,9

	23
	21
	60,2
	45,2
	77,9
	
	48
	21
	285,1
	197,7
	398,8

	23
	22
	61,7
	46,4
	79,5
	
	48
	22
	298,7
	207,1
	423,2

	23
	23
	63,2
	47,5
	81,4
	
	48
	23
	313,0
	217,0
	439,5

	23
	24
	64,7
	48,7
	83,3
	
	48
	24
	328,2
	233,9
	448,0

	23
	25
	66,3
	51,1
	85,3
	
	48
	25
	344,1
	245,3
	472,5

	23
	26
	67,8
	51,0
	86,9
	
	48
	26
	360,9
	257,3
	498,7

	23
	27
	69,4
	53,5
	87,8
	
	48
	27
	378,4
	262,4
	526,2

	23
	28
	71,0
	54,7
	89,5
	
	48
	28
	396,8
	275,1
	555,5

	23
	29
	72,5
	56,0
	91,6
	
	48
	29
	416,0
	296,6
	556,7

	23
	30
	74,1
	57,2
	93,9
	
	48
	30
	436,0
	310,9
	586,6

	23
	31
	75,7
	58,4
	94,6
	
	48
	31
	456,9
	334,6
	618,9

	23
	32
	77,3
	61,2
	96,1
	
	48
	32
	478,6
	341,2
	652,5

	23
	33
	78,9
	62,4
	98,6
	
	48
	33
	501,2
	357,3
	687,9

	23
	34
	80,5
	63,7
	100,4
	
	48
	34
	524,7
	374,1
	700,1

	23
	35
	82,2
	65,0
	101,2
	
	48
	35
	549,3
	402,3
	724,5

	23
	36
	83,8
	66,3
	103,6
	
	48
	36
	574,8
	432,2
	763,6

	23
	37
	85,4
	67,6
	105,6
	
	48
	37
	601,5
	440,6
	804,5

	23
	38
	87,1
	68,9
	106,4
	
	48
	38
	629,4
	448,7
	847,5

	23
	39
	88,7
	70,2
	109,0
	
	48
	39
	658,6
	482,4
	886,5

	23
	40
	90,4
	73,3
	110,3
	
	48
	40
	689,3
	518,3
	892,6

	23
	41
	92,1
	74,6
	112,2
	
	48
	41
	721,5
	542,6
	941,5

	23
	42
	93,8
	76,0
	114,0
	
	48
	42
	755,6
	553,4
	993,9

	23
	43
	95,5
	77,4
	115,4
	
	48
	43
	791,5
	579,7
	1048,9

	23
	44
	97,2
	78,8
	117,5
	
	48
	44
	829,7
	623,9
	1108,7

	23
	45
	98,9
	80,2
	119,2
	
	48
	45
	870,4
	654,5
	1153,8

	23
	46
	100,6
	81,6
	121,2
	
	48
	46
	913,9
	705,0
	1174,6

	23
	47
	102,4
	83,0
	123,1
	
	48
	47
	960,6
	703,6
	1245,4

	23
	48
	104,1
	86,4
	124,7
	
	48
	48
	1011,2
	740,6
	1323,5

	24
	0
	31,7
	20,7
	46,6
	
	49
	0
	135,5
	88,7
	203,4

	24
	1
	33,1
	21,7
	48,1
	
	49
	1
	140,8
	92,1
	209,3

	24
	2
	34,5
	23,3
	50,1
	
	49
	2
	146,4
	98,7
	219,3

	24
	3
	35,9
	24,2
	51,9
	
	49
	3
	152,3
	102,6
	228,4

	24
	4
	37,3
	25,2
	53,3
	
	49
	4
	158,5
	106,8
	235,5

	24
	5
	38,8
	26,1
	54,7
	
	49
	5
	165,0
	111,2
	243,4

	24
	6
	40,2
	27,1
	56,4
	
	49
	6
	172,0
	115,9
	260,5

	24
	7
	41,7
	28,9
	58,0
	
	49
	7
	179,3
	120,8
	270,3

	24
	8
	43,1
	29,9
	59,8
	
	49
	8
	187,2
	126,1
	281,0

	24
	9
	44,6
	30,9
	61,3
	
	49
	9
	195,6
	128,0
	292,9

	24
	10
	46,0
	32,8
	63,0
	
	49
	10
	204,6
	137,9
	306,9

	24
	11
	47,5
	33,9
	64,7
	
	49
	11
	214,3
	140,2
	320,9

	24
	12
	49,0
	34,9
	66,1
	
	49
	12
	224,7
	147,0
	343,5

	24
	13
	50,5
	36,0
	67,8
	
	49
	13
	235,9
	159,0
	360,0

	24
	14
	52,0
	38,1
	69,7
	
	49
	14
	248,1
	162,3
	371,9

	24
	15
	53,5
	39,2
	71,0
	
	49
	15
	261,3
	170,9
	398,5

	24
	16
	55,0
	40,3
	73,0
	
	49
	16
	275,5
	185,7
	416,8

	24
	17
	56,5
	41,4
	74,4
	
	49
	17
	290,9
	190,4
	446,1

	24
	18
	58,0
	42,5
	75,9
	
	49
	18
	307,6
	195,3
	471,2

	24
	19
	59,5
	44,8
	77,8
	
	49
	19
	325,5
	206,6
	498,1

	24
	20
	61,1
	45,9
	79,5
	
	49
	20
	344,8
	218,9
	520,7

	24
	21
	62,6
	47,1
	81,4
	
	49
	21
	365,4
	231,9
	555,5

	24
	22
	64,2
	48,3
	83,3
	
	49
	22
	387,3
	245,9
	567,0

	24
	23
	65,8
	49,4
	85,1
	
	49
	23
	410,6
	260,6
	618,9

	24
	24
	67,3
	50,6
	86,3
	
	49
	24
	435,2
	276,2
	650,0

	24
	25
	68,9
	53,2
	87,7
	
	49
	25
	461,1
	292,7
	687,9

	24
	26
	70,5
	54,4
	89,5
	
	49
	26
	488,4
	310,0
	721,5

	24
	27
	72,1
	55,6
	91,6
	
	49
	27
	517,2
	338,4
	763,6

	24
	28
	73,7
	56,9
	93,9
	
	49
	28
	547,5
	358,2
	804,5

	24
	29
	75,3
	58,1
	94,6
	
	49
	29
	579,4
	379,1
	847,2

	24
	30
	77,0
	60,9
	96,1
	
	49
	30
	613,1
	401,2
	879,2

	24
	31
	78,6
	62,2
	98,6
	
	49
	31
	648,8
	424,5
	941,5

	24
	32
	80,3
	63,5
	100,6
	
	49
	32
	686,7
	449,3
	974,4

	24
	33
	81,9
	64,8
	101,5
	
	49
	33
	727,0
	475,7
	1 048,9

	24
	34
	83,6
	66,1
	103,6
	
	49
	34
	770,1
	549,0
	1 094,0

	24
	35
	85,2
	67,4
	105,7
	
	49
	35
	816,4
	550,1
	1 174,6

	24
	36
	86,9
	68,8
	107,0
	
	49
	36
	866,4
	583,8
	1 245,4

	24
	37
	88,6
	70,1
	109,0
	
	49
	37
	920,8
	620,5
	1 282,0

	24
	38
	90,3
	71,4
	111,1
	
	49
	38
	980,4
	660,6
	1 410,2

	24
	39
	92,0
	74,6
	112,2
	
	49
	39
	1 046,2
	705,0
	1 509,0

	24
	40
	93,8
	76,0
	114,7
	
	49
	40
	1 119,9
	754,6
	1 614,0

	24
	41
	95,5
	77,4
	116,4
	
	49
	41
	1 203,3
	810,8
	1 750,7

	24
	42
	97,2
	78,8
	118,0
	
	49
	42
	1 299,7
	850,4
	1 896,6

	24
	43
	99,0
	80,2
	120,1
	
	49
	43
	1 413,6
	924,9
	2 101,6

	24
	44
	100,7
	81,7
	121,8
	
	49
	44
	1 553,1
	1 016,2
	2 353,1

	24
	45
	102,5
	83,1
	123,4
	
	49
	45
	1 732,9
	1 167,7
	2 709,5

	24
	46
	104,3
	86,6
	125,1
	
	49
	46
	1 986,3
	1 222,0
	3 300,2

	24
	47
	106,1
	86,0
	127,3
	
	49
	47
	2 419,6
	1 630,4
	4 716,1

	24
	48
	107,9
	89,6
	128,9
	
	49
	48
	>2 419,6
	1 439,5
	bezgalīgs

	a)
Vērtība < 1 nozīmē, ka testā nav konstatētas mērķa baktērijas. Neatšķaidītiem paraugiem var norādīt, ka vērtība ir nulle. Tomēr, ja paraugs tika atšķaidīts, ir jāpiemēro attiecīgais reizinātājs. Piemēram, ja paraugs atšķaidīts attiecībā 1→10 un nav konstatētas baktērijas, norāda, ka rezultāts ir < 10.


C pielikums
(informatīvs)

Colilert
)-18 barotnes sastāvs
Colilert-18 barotne sastāv no divām daļām, kas sajauktas vienādos daudzumos. Abu komponentu sastāvs ir sniegts C.1. un C.2. tabulā.
C.1. tabula. 1. komponenta sastāvs
	Viela
	Koncentrācija
g/l

	Alanīns
	0,025 līdz 0,08

	Arginīns
	0,030 līdz 0,08

	Asparagīnskābe
	0,056 līdz 0,085

	Cistīns
	0,002 līdz 0,005

	Glutamīnskābe
	0,102 līdz 0,207

	Glicīns
	0,015 līdz 0,15

	Histidīns
	0,005 līdz 0,020

	Izoleicīns
	0,0145 līdz 0,046

	Leicīns
	0,030 līdz 0,079

	Lizīns
	0,034 līdz 0,068

	Metionīns
	0,011 līdz 0,023

	Fenilalanīns
	0,018 līdz 0,037

	Prolīns
	0,088 līdz 0,093

	Serīns
	0,028 līdz 0,044

	Treonīns
	0,018 līdz 0,032

	Triptofāns
	0,0036 līdz 0,005

	Tirozīns
	0,0064 līdz 0,018

	Valīns
	0,023 līdz 0,056

	Kobalts
	pēdas

	Varš
	pēdas

	Dzelzs
	0,00165

	Svins
	pēdas

	Biotīns
	0,000 05 līdz 0,000 16

	Holīns
	0,050 līdz 0,10

	Ciānkobalamīns
	pēdas

	Folijskābe
	0,000 075 līdz 0,001 4

	Inozitols
	0,060 to 0,12

	Niacīns
	0,003 85 līdz 0,007 0

	Nikotīnskābe
	0,014 līdz 0,03

	PABA
	0,020 līdz 0,038

	Pantotēnskābe
	0,01 līdz 0,013

	Piridoksīns
	0,001 5 līdz 0,002 1

	Riboflavīns
	0,002 8 līdz 0,005 8

	Tiamīns
	0,003 7 līdz 0,026

	Timidīns
	0,010 līdz 0,02

	Enzīmu ierosinātāji
	0,015


C.2. tabula. 2. komponenta sastāvs
	Viela
	Koncentrācija
g/l

	Amonija sulfāts (bezūdens)
	5,000

	HEPES (4-(2-hidroksietil)-1-piperazīnetānsulfoskābe) (brīvā skābe)
	6,864

	HEPES (4-(2-hidroksietil)-1-piperazīnetānsulfoskābe) (Na + sāls)
	5,292

	D-glikonskābe (hemikalcija sāls)
	0,145


	Nātrija sulfīts (bezūdens)
	0,040

	Amfotericīns B (šķīdināms)
	0,001 0 a

	Magnija sulfāts (bezūdens)
	0,100

	o-nitrofenol- ( -D-galaktozīds
	0,500

	4-metilumbilliferil- ( -D-glikuronīds
	0,075

	Cinka sulfāts (heptahidrāts)
	0,000 5

	Mangāna sulfāts
	0,000 5

	Pirovīnogskābe (Na + sāls)
	0,005

	Nātrija hlorīds
	0,100

	DNS prekursori
	0,005

	Vankomicīns
	0,005

	Cefsulodīns
	0,011

	Aminoskābes prekursori
	0,001

	Fosfāta avoti
	0,1

	a)
amfotericīna B galīgā koncentrācija, kad ir ņemta vērā šķīduma koncentrācija.


Elementu pēdas ir fakultatīvas, tie ir daudzumi, kas mazāki par 0,001 g/l. Vitamīnu pēdas arī ir fakultatīvas, tie ir daudzumi, kas mazāki par 0,5 µg/g.
D pielikums
(informatīvs)

Colilert
)-18/Quanti-Tray8) validācija E.coli un koliformas baktēriju uzskaitīšanai ūdenī
Colilert-18/Quanti-Tray metode ir izstrādāta E. coli un koliformas baktēriju visiespējamākā skaitļa (MPN) noteikšanai dzeramajā ūdenī un citos līdzīgos attīrītos un neattīrītos ūdeņos. Colilert-18/Quanti-Tray tests ir izstrādāts, pamatojoties uz bakteriālo enzīmu tehnoloģiju, kas signalizē par E. coli un koliformas baktēriju klātbūtni, izmantojot fluorogēnā vai hromogēnā substrāta hidrolīzi baktērijai (Definētā substrāta tehnoloģija®). Kad koliformas baktērijas metabolizē uzturvielu indikatoru ONPG, paraugs iekrāsojas dzeltenā tonī. Kad E.coli baktērijas metabolizē otru uzturvielu indikatoru MUG, paraugs UV gaismā fluoriscējas. Ar Colilert-18 var vienlaikus 18 h laikā noteikt šīs baktērijas 1 KVV/100 ml heterotrofo baktēriju klātbūtnē skaitā, kas ir 2 x 106 uz 100 ml parauga. Ar Quanti-Tray8 kvantitatīvi nosaka baktēriju skaitu MPN 100 ml paraugos, izmantojot īpašu mērķa organisma barotni.

Colilert-18/Quanti-Tray metode tika validēta saskaņā ar ISO/TR 13843:2000 ([2.] atsauce).

Šī metode tika pārbaudīta ar E.coli baktēriju atsauces celmu, koliformas baktēriju un nekoliformas gramnegatīvo baktēriju tīrkultūrām, kas iegūtas no Amerikas Tipa kultūru kolekcijas. Tika iegūtas šo atsauces celmu tipiskās reakcijas.

Jutības, specifiskuma, selektivitātes novērtējumu rezultāti (visi šie novērtējumi tika veikti, izmantojot dabiskos paraugus), kā arī skaitīšanas noturīguma novērtējums (veikts, izmantojot atsauces celmus) ir sniegti D.1. tabulā.
D.1. tabula. Snieguma dati
	
	Koliformas
	E. coli

	Jutīgums
	100 %
	100 %

	Specifiskums
	100 %
	99 %

	Kļūdaini pozitīvo rezultātu attiecība
	0 %
	1 %

	Kļūdaini negatīvo rezultātu attiecība
	0 %
	0 %

	Efektivitāte
	100 %
	99,5 %

	Selektivitāte
	-0,004
	-0,305

	Atkārtojamība
	0,022
	0,000

	Reproducējamība
	0,020
	0,007


Šī Colilert-18/Quanti-Tray metodes jaunākā validācija tika veikta saskaņā ar ISO/TR 13843 ([2.] atsauce) 2007. gadā, un tās pārskats tika publicēts 2008. gadā. Validācija tika veikta laboratorijā IDEXX Laboratories, Inc. Ņūmārketā, AK, konsultatīvās firmas SWM Consulting of Shrewsbury, AK, vadībā.

Sīks validācijas pārskats, kā arī izejas dati ir pieejami tīmekļa vietnē: http://standards.iso.org/iso/9308/-2
� ) QuantiTray ir reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� ) QuantiTray ir reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� ) Colilert ir reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� ) Colilert un QuantiTray ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� QuantiTray ir reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� ) QuantiTray ir reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� ) Colilert ir reģistrēta preču zīme, kas pieder uzņēmumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.


� ) Colilert un Quanti-Tray ir reģistrētas preču zīmes, kas pieder uzņemumam IDEXX Laboratories, Inc. vai tā filiālēm ASV un/vai citās valstīs. Šī informācija ir norādīta šīs ISO 9308 standarta daļas lietotāju ērtībai un nav šim produktam piešķirts ISO apstiprinājums.
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